急救和生命支持设备采购项目
急救和生命支持设备设备购置明细表
	序号
	设备名称
	数量(台)
	单价预算金额(万元)
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	质保期

	1
	有创呼吸机
	2
	24.37
	否
	第三类医疗器械
	≥5年

	2
	除颤仪
	5
	5.88
	否
	第三类医疗器械
	≥5年

	3
	输血输液加温仪
	3
	5
	否
	第二类医疗器械
	1台≥3年；2台≥5年

	4
	新生儿复苏球囊
	4 
	2.95
	否
	第二类医疗器械
	≥5年

	5
	新生儿培养箱（普通）
	4
	3.9
	否
	第二类医疗器械
	≥5年

	6-1
	新生儿培养箱(高端)
	3
	20
	否
	第二类医疗器械
	≥5年

	6-2
	新生儿培养箱(高端)
	1
	20
	是
	第二类医疗器械
	≥5年

	7
	新生儿辐射保暖台
	15
	1.96
	否
	第二类医疗器械
	≥5年

	8
	空氧混合仪
	1
	2.45
	否
	第二类医疗器械
	≥5年

	9
	高流量吸氧装置
	4
	4
	否
	第二类医疗器械
	≥5年

	10
	T组合复苏器
	1
	2.45
	否
	第二类医疗器械
	≥5年

	11
	麻醉机
	8
	34.25
	否
	第三类医疗器械
	≥5年

	12
	新生儿辐射抢救台
	3
	34.5
	是
	第三类医疗器械
	≥5年


以麻醉机为核心产品
注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。
投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》。
供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
投标人的总体要求:
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺
安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。
综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
附件1-1：
有创呼吸机采购需求
一、设备名称：有创呼吸机
二、设备数量：壹台
三、所属医疗设备类别：三类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方提供随机操作说明书1套
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后30天内指定地点交货。
6、 技术规格、参数及要求：
1.基本特征
1.1电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，提供中文操作界面；
1.2设备自带≥15.6英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，屏幕与主机分离式设计，可实现屏机分离；
1.3主机内置一块锂电池使用时间不小于150分钟；
1.4吸气安全阀组件和呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；
1.5支持一体式同步雾化，可配置电子雾化器供电接口功能；
1.6本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口；
1.7呼吸机自带屏幕录制功能； 
2.呼吸模式及功能
2.1配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PSV）、压力支持通气-自主/时控（PSV-S/T）、压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气（DuoLevel或BiPAP）模式、容量支持通气VS、高流量氧疗HFNC； 
▲2.2 具备高级模式：比例压力支持通气（PPS/PAV）；
2.3 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰、NIF、PEEPi及P0.1测定；
2.4具有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；
2.5具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；
2.6具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度和压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步。呼气触发灵敏度可在5~85%范围内手动灵活调节；
2.7具有自主呼吸试验（SBT）脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT自主呼吸试验脱机功能，脱机失败时自动退出、可实现规范化脱机流程；（提供该功能演示图片）
2.8具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能；
2.9流速类型可设置方波或递减波，递减波可调范围：0%～75%；
▲2.10支持同品牌高流量氧疗鼻氧管；
3.参数设置范围
3.1 潮气量范围：20mL～4000mL；
3.3 吸/呼比：4:1-1:10；
3.4 吸气压力：1-80 cmH2O；
3.5 压力支持：0-80cmH2O；
3.6 呼末正压：0 cmH2O～50 cmH2O；
3.7 分钟通气量百分比 ：25 %～350 %；
3.8 压力触发灵敏度：-20.0cmH2O～-0.5cmH2O；
3.9 流速触发灵敏度：0.5L/min～20.0L/min；
3.10氧疗流量：2-80L/min，氧疗流量精度：±1L/min；
3.11吸气时间：0.1-10s；
3.12 压力上升时间：0-2s；
3.13叹息压力：off, 1cmH2O～40 cmH2O；
3.14吸气暂停：off,5-60%；
3.15 SIMV频率：1-60次/min；
3.16 吸气流速：5-180L/min；
4.监测参数
4.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；
4.2每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；
4.3潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量；
4.4呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测；
4.5波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，可选二氧化碳/时间，脉搏波/时间监测；
4.6吸入氧浓度的监测；
4.7肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测；
▲4.8 配置能量代谢计算工具，帮助医护人员对患者进行营养支持和营养治疗的参考；
4.9 分钟通气量：0-100L/min；
4.10 吸呼比：150：1-1：150；
4.11 气道压力-60-120cmH2O；
4.12吸气峰值流速：成人/小儿：0-300L/min，呼气峰值流速：0-180L/min；
4.13最大吸气负压（NIF）：-60-0cmH2O；
4.14 口腔闭合压（P0.1）：-60-0cmH2O；
4.15 报警静音计时：≤120 s；
五、其他功能
5.1呼吸机提供锁屏功能；
5.2主机提供截图功能，支持至少50张截屏图片存储；
5.3呼吸机应支持至少10个环图存储；
5.4趋势记录：本机自身可提供最多168小时的全部监测参数的趋势图、表分析；
5.5日志记录：本机自身可提供最多6000条历史事件信息的记录；
5.6具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能；
5.7提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式；
七、外设和附件（单台配置清单）
1.呼吸机主机*1
2.电源线*1
3.呼吸管路*1
4.湿化器*1
5.吸气阀快拆组件*1
6.呼气阀快拆组件*1
7.国标氧气软管（无插头)*1
8.国标氧气插头*1
9.模拟测试肺*1
10.呼吸机支臂*1
11.鼻氧管*5
12.氧电池*1
13.锂电池*1
附件1-2：
有创呼吸机采购需求
一、设备名称：有创呼吸机
二、设备数量：壹台
三、所属医疗设备类别：三类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方提供随机操作说明书1套
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后30天内指定地点交货。
六、技术规格、参数及要求：
（一）基本特征
1.1适用于对成人、小儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，提供中文操作界面；
1.2设备自带≥15.6英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1920*1080，屏幕与主机分离式设计，可实现屏机分离；
1.3主机内置一块锂电池使用时间不小于150分钟；
1.4吸气安全阀组件和呼气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；
1.5支持一体式同步雾化，可配置电子雾化器供电接口功能；
1.8本机具备HDMI扩展显示，无需外接转接口；
1.9呼吸机自带屏幕录制功能； 
（二）呼吸模式及功能
2.1配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、持续气道正压/压力支持通气（CPAP/PSV）、压力支持通气-自主/时控（PSV-S/T）、压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）、压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气（DuoLevel或BiPAP）模式、容量支持通气VS、高流量氧疗HFNC； 
 ▲2.2具备高级模式：比例压力支持通气（PPS/PAV）；
2.3 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰、NIF、PEEPi及P0.1测定；
2.4具有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；
2.5具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；
2.6具有智能同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度和压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步。呼气触发灵敏度可在5~85%范围内手动灵活调节；
2.7具有自主呼吸试验（SBT）脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT自主呼吸试验脱机功能，脱机失败时自动退出、可实现规范化脱机流程；（提供该功能演示图片）
2.8具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能；
2.9流速类型可设置方波或递减波，递减波可调范围：0%～75%；
▲2.10支持高流量氧疗鼻氧管；
（三）参数设置范围
3.1 潮气量范围：20mL～4000mL；
3.3 吸/呼比：4:1-1:10；
3.4 吸气压力：1-80 cmH2O；
3.5 压力支持：0-80cmH2O；
3.6 呼末正压：0 cmH2O～50 cmH2O；
3.7 分钟通气量百分比 ：25 %～350 %；
3.8 压力触发灵敏度：-20.0cmH2O～-0.5cmH2O；
3.9 流速触发灵敏度：0.5L/min～20.0L/min；
3.10氧疗流量：2-80L/min，氧疗流量精度：±1L/min；
3.11吸气时间：0.1-10s；
3.12 压力上升时间：0-2s；
3.13叹息压力：off, 1cmH2O～40 cmH2O；
3.14吸气暂停：off,5-60%；
3.15 SIMV频率：1-60次/min；
3.16 吸气流速：5-180L/min；
（四）监测参数
4.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；
4.2每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；
4.3潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量；
4.4呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测；
4.5波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，可选二氧化碳/时间，脉搏波/时间监测；
4.6吸入氧浓度的监测；
4.7肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测；
4.8 分钟通气量：0-100L/min；
4.9 吸呼比：150：1-1：150；
4.10 气道压力-60-120cmH2O；
4.11吸气峰值流速：成人/小儿：0-300L/min，呼气峰值流速：0-180L/min；
4.12最大吸气负压（NIF）：-60-0cmH2O；
4.13 口腔闭合压（P0.1）：-60-0cmH2O；
4.14 报警静音计时：≤120 s；
（五）其他功能
5.1呼吸机提供锁屏功能；
5.2主机提供截图功能，支持至少50张截屏图片存储；
5.3呼吸机应支持至少10个环图存储；
5.4趋势记录：本机自身可提供最多168小时的全部监测参数的趋势图、表分析；
5.5日志记录：本机自身可提供最多6000条历史事件信息的记录；
5.6具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能；
5.7提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式；
七、外设和附件（单台配置清单）
1. 呼吸机主机*1
2. 电源线*1
3. 呼吸管路*1
4. 湿化器*1
5. 吸气阀快拆组件*1
6. 呼气阀快拆组件*1
7. 德标氧气软管（无插头)*1
8. 德标氧气插头*1
9. 模拟测试肺*1
10. 呼吸机支臂*1
11. 鼻氧管*5
12. 氧电池*1
13. 锂电池*1
附件2：   
除颤仪采购需求
一、设备名称：除颤仪
二、设备数量：伍台
三、所属医疗设备类别：三类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方提供随机操作说明书1套
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后30天内指定地点交货。
六、技术规格、参数及要求：
1．外观设计
1.1 重量以及尺寸：≤5.4KG（主机重量）
1.2 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，最多可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界
1.3 具有网络接口，可通过有线或者无线连接同品牌中央监护系统
1.4 具有USB2.0接口，数据可以通过 USB 快闪存储器导出到 PC端
1.5 防尘防水等级IP44，通过救护车标准EN1789认证
1.6 标配1块电池可支持360J除颤210次以上，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量
1.7 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警
2、除颤功能
2.1 具有手动异步除颤、同步除颤和AED除颤模式
2.2 采用双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿
▲2.3 同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J
2.4 支持AED除颤功能，电击能量：100-360J
2.5 除颤充电迅速，在电池供电情况下，充电至200J<3s，充电至360J<7s
2.6 具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式
2.7 成人、小儿一体化电极板，体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯
▲2.8 病人阻抗范围：体外除颤：20-300Ω；体内除颤：15-300Ω
3.监护功能
3.1 标配3/5导心电、呼吸
3.2 具有智能导联脱落和多导同步分析功能，具有≥26种心律失常分析
3.3 心电扫描速度：6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s
3.4 具有ST段监测功能以及ST片段保存功能，测量范围-2.0-2.0mV
4.软件功能
▲4.1 主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储
4.2 支持≥160小时趋势存储、≥2000条血压数据回顾、≥1000条用户事件回顾，可通过U盘导出到PC端
4.3 具有用户事件标注功能
4.4 具有高对比度显示功能，适合户外查看除颤监护仪信息
4.5 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测 
5.打印机
5.1 配置50mm热敏打印机，可同时输出不少于3道波形
5.2 实时记录时间有3s、5s、8s、16s、32s、连续
5.3 打印内容包括：趋势回顾、全息波形、充电事件、自检结果、自检记录、用户事件等
七、外设和附件（单台配置清单）
1.主机*1
2.电源线*1
3.心电电缆*1
4.电极片*1
5.成人、小儿一体化电极板*1
6.内置打印机*1
7.打印纸*1
8.导电膏*1
9.锂电池*1
10.电极片电缆*1
附件3-1：
输血输液加温仪采购需求
一、设备名称：输血输液加温仪
二、设备数量：壹台
三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方提供随机操作说明书1套
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后30天内指定地点交货
六、技术规格、参数及要求：
6.1主机结构：专利的一体化支架提手，方便移动仪器和固定加热管；
6.2加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人
体，热量不流失，适合寒冷环境使用；
▲6.3温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，控温精度为0.1℃；
6.4显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏，尺寸≥80*90mm；
6.5按键：轻触按键，操作可靠，非触摸屏，方便消毒，符合感控要求；
▲6.6机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障；
6.7耗材：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材，节约使用成本；
6.8安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常；
6.9超温断电保护：超过42℃系统声光报警自动停止加热；
6.10低温报警：低于32℃系统声光报警提示低温；
6.11加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制；
6.12预热时间：从20℃-36℃小于2分钟；
6.13加热管结构：三腔硅胶柔性加热套管，集成4组发热丝，二组独立温度传感器，发热均匀，加温效果好；
▲6.14加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求；
6.15两条加热管串联使用可满足大流量加温需要；
6.16加热管可选长度≥10种，包括0.5米，0.6米，0.9米，1.0米，1.2米，1.4米，1.5米，1.8米，2.4米，2.8米；
▲6.17加热管配置内径≥4种，包括3.5-5mm，6.5-7mm，9.5mm（冲洗）和14.5mm（ECMO）；
6.18预留可连接HIS系统或输注管理系统的端口
6.19配备点滴夹，实现输液、输血完成触发空瓶报警；
6.20电气安全保护类别：I类；
6.21电气安全保护级别：BF型，防除颤保护；
6.22防潮保护级别：IPX2；
6.23工作方式：连续运行；
6.24电源：a.c.100-240V/50-60Hz；
6.25输入功率：≤200VA（伏安）；
6.26通过欧盟CE认证，提供证书复印件；
6.27通过ISO13485医疗器械质量体系认证，提供证书复印件；
6.28需中国医学装备协会“新冠肺炎疫情防治急需医学装备目录”推荐产品；
七、外设和附件（单台配置清单）
7.1双通道加温器主机*1台
7.2插拔式加热管*2条
7.3.加热管夹子*2套
7.4操作指南*1份
7.5合格证*1份
7.6保修卡*1份
7.7使用说明书*1本
7.8点滴夹*1个
附件3-2：
输液输血加温仪采购需求
一、设备名称：输血输液加温仪
二、设备数量：贰套
三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后15天内指定地点交货。
六、技术规格、参数及要求：
1.用途说明：
1.1通过输血输液加温仪将液体升温至接近人体温度，将有效预防患者低体温发生，缩短伤口愈合时间、减少伤口感染机率，改善凝血机制、减少心脏并发症的发生
2.系统技术规格及概述：
2.1加热范围：30.0℃～42.0℃，步进：0.1℃
2.2加热条误差：±0.1℃
▲2.3微电脑PID闭环温控系统，≥3.5英寸高亮度彩色显示屏显示数据，中文界面，可显示数据的参数，包括设定温度、加热温度、加热时间、故障信息、高温报警，低温报警，传感器报警，报警类型，工作状态等，有组合功能，可以升级两个通道功能
2.4报警信息：在操作屏幕上可以测试报警类型
▲2.5加热管航空插口，非电源线转接头插拔，直接加温常规输血输液管路，三腔硅胶柔性加热套管，加温管尾部开口45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求。集成4组发热丝，多组独立温度传感器，发热均匀，加温效果好。直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材，节约使用成本。加热套管全程包裹输血输液管路，无裸露管路，加温后液体直达患者，热量不流失，特别适合寒冷环境使用。加热带有0.6米，0.8米，1.0米，1.2米长度可以选择，也可以定制长度。加热管可选内径≥2种，包括3.5毫米,6.5毫米
2.6横式设计，可单手抓握，后置USB接口，可以升级系统，输入输出数据，连接打印机使用
2.7加温速度：20-30℃ 0.5-1分钟 30-36℃ 1-2分钟 36-42℃ 2-3分钟
2.8有开机自检功能，内置多种报警，声光提示，亮度和声音可以根据需要调节，保证临床使用安全。安全控制：系统内置报警测试功能
▲2.9连续监控：曲线图实时显示
2.10加热精度瞬间误差±0.5度，恒温误差±0.2度 
2.11产品工作模式：连续运行。工作噪音≤50db(A) 
七、外设和附件（单台配置清单）
1
主机1台
2
加温带1根
3
固定夹1个
4
电源线1根
附件4：
新生儿复苏球囊采购需求
一、设备名称：新生儿复苏球囊
二、设备数量：肆台
三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后30天内指定地点交货。
六、技术规格、参数及要求：
1. 主机系统适用于：新生儿心肺复苏和一般人工呼吸时使用，使病人在苏醒前的短期内保持通气
2. 技术参数
▲2.1呼气阻抗：≤5cmH20
2.2吸气阻抗：≤5cmH20
2.3死腔：≤20ml
2.4最小输送容量：150+50/-0ml
2.5压力计显示值：0～60cmH20
2.6压力计显示值公差：±5cmH20
2.7气囊外形尺寸：≤122*75mm
▲2.8硅胶材质，重复使用部件可高温高压蒸汽灭菌
七、外设和附件（单台配置清单）
1、新生儿复苏球囊*1套
2、新生儿复苏球囊专用面罩（每套含0号、1号、2号各1个）*1套
3、便携手提盒*1个
4、操作手册*1本
5、一次性新生儿简易呼吸器*2套
附件5：
新生儿培养箱（普通）采购需求
一、设备名称：新生儿培养箱（普通）
二、设备数量：肆套
三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后30天内指定地点交货
六、技术规格、参数及要求：
6.1具有设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示
6.2具有自检功能，多种故障报警提示，独立的超温保护系统
6.3具有独立风道传感器，能检测超温及风道堵塞，有效保证安全性
6.4具有前面板温度校正功能；显示肤温传感器脱落报警提示
6.5具有嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱
6.6具有耐高温132℃以上整体水箱，可以直接采用“高温高压”法消毒
6.7具有进口有机玻璃双层恒温罩，配备自动风帘装置，更好保证箱体温度
6.8具有蜗壳风道结构，配备直流离心式风机，确保箱体持续新鲜空气
6.9具有数据储存功能及RS-232接口
6.10具有正门独立锁定装置
6.11黄疸治疗装置与培养箱整机注册
6.12工作电源：AC220V/50Hz
6.13输入功率：≤1000 VA
6.14控温方式：箱温和肤温两种温度控制
6.15箱温控制范围：25℃-37℃
6.16肤温控制范围：34℃-37℃
6.17箱温和肤温显示温度范围：5～65℃
▲6.18升温时间：≤30min
6.19培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃
6.20平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃
6.21温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃
6.22温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
▲6.2.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
6.24婴儿床倾斜角度：无级可调
6.25婴儿舱内噪声：≤45dB(A)
6.26故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等
6.27湿度显示范围：0%RH—99%RH
6.28湿度控制范围：0%RH—90%RH
6.29湿度显示精度：±5%RH内
6.30床面表面有效胆红素总辐照度均匀性:>0.4
6.31上蓝光床面表面有效总辐照度:≥0.6mW/cm2（光源为灯管）     
6.32上蓝光床面表面有效胆红素总辐照度平均值:≥0.64mW/cm2（光源为灯管）
6.33上蓝光床面表面有效胆红素总辐照度最大值:1.1mW/cm2（光源为灯管）
6.34下蓝光床面表面有效总辐照度:≥0.8mW/cm2（光源为LED）
6.35下蓝光床面表面有效胆红素总辐照度平均值:≥0.8mW/cm2（光源为LED）
6.36下蓝光床面表面有效胆红素总辐照度最大值:1.3mW/cm2（光源为LED）
七、外设和附件（单台配置清单）
7.1箱体1个
7.2机柜1个
7.3脚轮4个
7.4护栏1个
7.5输液架1个
7.6托盘1个
7.7电源线1根
7.8输氧管1根
7.9皮肤温度传感器1个
7.10黄疸治疗装置1个
附件6-1：
新生儿培养箱（高端）采购需求
一、设备名称：新生儿培养箱（高端）
二、设备数量：叁台
三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48 小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方应提供厂家原版 Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养:保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后90天内指定地点交货。
6、 技术规格、参数及要求：
1.具有设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示
2.具有自检功能，多种故障报警提示，独立的超温保护系统
3.具有独立风道传感器，能检测超温及风道堵塞，有效保证安全性
4.具有前面板温度校正功能；显示肤温传感器脱落报警提示
5.具有嵌入式集成传感器盒、抽屉式水箱
6.具有耐高温132℃以上整体水箱，可以直接采用“高温高压”法消毒
7.具有进口有机玻璃双层恒温罩，配备自动风帘装置，更好保证箱体温度
8.具有蜗壳风道结构，配备直流离心式风机，确保箱体持续新鲜空气
9.具有数据储存功能及RS-232接口
10.具有正门独立锁定装置
11.黄疸治疗装置与培养箱整机注册
12.工作电源：AC220V/50Hz
13.输入功率：≤1000 VA
14.控温方式：箱温和肤温两种温度控制
15.箱温控制范围：25℃-37℃
16.肤温控制范围：34℃-37℃
17.箱温和肤温显示温度范围：5～65℃
▲18.升温时间：≤30min
19.培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃
20.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃
21.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃
22.温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
23.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
24.婴儿床倾斜角度：无级可调
25.婴儿舱内噪声：≤45dB(A)
26.故障报警：断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等
27.湿度显示范围：0%RH—99%RH
28.湿度控制范围：0%RH—90%RH
29.湿度显示精度：±5%RH内
30.床面表面有效胆红素总辐照度均匀性:>0.4
31.上蓝光床面表面有效总辐照度:≥0.6mW/cm2（光源为灯管）     
32.上蓝光床面表面有效胆红素总辐照度平均值:≥0.64mW/cm2（光源为灯管）
33.上蓝光床面表面有效胆红素总辐照度最大值:1.1mW/cm2（光源为灯管）
34.下蓝光床面表面有效总辐照度:≥0.8mW/cm2（光源为LED）
35.下蓝光床面表面有效胆红素总辐照度平均值:≥0.8mW/cm2（光源为LED）
36.下蓝光床面表面有效胆红素总辐照度最大值:1.3mW/cm2（光源为LED）
37.生命体征监测设备要求具备：≥15英寸彩色触摸屏，医用专业WXGA TFT显示器,分辨率≥1280*768，
38.至少支持6通道波形显示
39.整合式电源，无需电源适配器
40.标配内置电池插槽及软件功能
41.监护设备至少可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾
42.基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运
43.监护主机内置至少3槽插件框，兼容单/多参数插件模块，可通过配置不同功能模块实现双血氧等不同功能测量
44.动态波形大小调整，除了固定大小的波形，屏幕包含“动态波形”区域，在此区域中，波形将自动根据可用空间调整其大小
45.标配5电极测量12导联心电监护
46.可支持诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz
▲47.12导联ST数值可以用环状图形式标记，实时更新，并可在同一环状图上显示时间间隔趋势
48.实时自动进行QT及QTc分析
49.无创血压双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法
50.防运动低灌注脉搏血氧饱和度，新生儿专用指套式传感器；灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态
七、外设和附件（单台配置清单）
(1)箱体1个
(2)心电、血氧、血压导联 1套
(3)机柜1个
(4)脚轮4个
(5)护栏1个
(6)血氧饱和度模块 1个
(7)输液架1个
(8)托盘1个
(9)电源线1根
(10)输氧管1根
(11)监护系统主机 1台
(12)皮肤温度传感器1个
(13)黄疸治疗装置1个
(14)基础测量模块 1个
附件6-2：
新生儿培养箱（高端）采购需求
一、设备名称：新生儿培养箱（高端）
二、设备数量：壹台
三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：是
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48 小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方应提供厂家原版 Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养:保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后90天内指定地点交货。
六、技术规格、参数及要求：


1.箱体要求6个手门，肘部可开门。手门打开角度大于90度，减少手部污染。前后两侧大翻门，两侧翻门允许危急情况下双侧多人抢救，紧急情况下，箱罩可掀开并固定
2.双层罩保温，宽大箱体，可放置双胞胎，能同时显示两道肤温监测
3.箱内空间宽敞，暖箱内净高〉41CM
4.箱内床垫托尺寸：长〉80 CM，宽>40 CM
5.先进的伺服肤温/箱温控制，箱温控制范围20－39.0°C，分辨率±0.1°C
▲6.肤温控制范围34－38.0°C，分辨率±0.1°C
7.伺服湿度最高达95%，高湿度箱壁无凝结水，显示范围30-99%，增量1%。
8.具有自动湿化模式，无需手动设置，避免箱内结雾，保障患儿舒适度
9.水槽透明可见湿化水位，水槽包括加热器可取下消毒，水槽不小于1.6L
10.具有高湿的冷凝水收集系统，减少箱内感染的机会
11.具有双道热空气幕帘功能，打开翻门被系统自动识别并自动增强热
12.幕帘床垫上方气流<10 cm/秒，减少热辐射损失及非显性失水
13.内置X摄片盒
14.床垫连续倾斜±12°可调节
15.大屏幕EL显示，实时清晰显示各参数设置值、监测值、波形趋势回顾
16.一体化温度、湿度等传感器设计，方便使用及维护
17.具有高温自动关机、箱内空气流量不足等各种报警功能保证暖箱正常工作及提示各种报警信息
18.母婴同室人性化的袋鼠模式，可给患儿更多的关怀。
19.暖箱自带一体化称重功能。
20.生命体征监测设备要求具备：≥15英寸彩色触摸屏，医用专业WXGA TFT显示器,分辨率≥1280*768，
21.至少支持6通道波形显示
22.整合式电源，无需电源适配器
23.标配内置电池插槽及软件功能
24.监护设备至少可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾
25.基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运
▲26.监护主机内置至少3槽插件框，兼容单/多参数插件模块，可通过配置不同功能模块实现双血氧等不同功能测量
27.标配5电极测量12导联心电监护
28.动态波形大小调整，除了固定大小的波形，屏幕包含“动态波形”区域，在此区域中，波形将自动根据可用空间调整其大小
29.可支持诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz
30.防运动，低灌注脉搏血氧饱和度，新生儿专用指套式传感器；
31.12导联ST数值可以用环状图形式标记，实时更新，并可在同一环状图上显示时间间隔趋势
32.实时自动进行QT及QTc分析
33.无创血压双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法
34.防运动，低灌注脉搏血氧饱和度，新生儿专用指套式传感器；
七、外设和附件（单台配置清单）
(1)暖箱主机
1台
(2)伺服湿度模块
1套
(3)内置体重秤
1套
(4)监护仪支架
1套
(5)抽屉
1套
(6)冷凝水收集系统
1套
(7)透明水槽
2个
(8)外周温度探头
1包
(9)核心温度探头
1包
(10)床垫
1个
(11)监护系统主机 1台
(12)心电、血氧、血压导联 1套
(13)基础测量模块 1个
(14)新生儿转运监护模块 1个
(15)血氧饱和度模块 1个
附件7：
新生儿辐射保暖台采购需求
一、设备名称：新生儿辐射保暖台
二、设备数量：壹拾伍套
三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后30天内指定地点交货。
六、技术规格、参数及要求：
6.1控温方式：预热、手控、肤温三种控制
▲6.2肤温控温范围：32℃～37.5℃
6.3肤温显示范围：5℃～65℃
6.4控温精度：≤0.5℃
▲5皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
6.6.床面温度均匀性：≤2℃
6.7辐射箱水平角度：0°～90°双向转动
6.8婴儿床倾斜角度：三档可调
6.9APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示
6.10故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等
七、外设和附件（单台配置清单）
7.1辐射箱1个
7.2机架1个
7.3婴儿床1个
7.4输液架1个
7.5托盘1个
7.6电源线1根
7.7皮肤温度传感器1根
7.8使用说明书1本
附件8：
空氧混合仪采购需求
一、设备名称：空氧混合仪
二、设备数量：壹套
三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后30天内指定地点交货。
六、技术规格、参数及要求：
1.氧浓度21%-100%连续可调
2.氧浓度和流量分开调节、互不影响
3.调节精度高，气体输出持续稳定
4.气动气控，无需电源供电
5.氧浓度调节范围：21%～100%；允差：±3%
▲6.流量计调节范围：0L/min～15/min; 允差：最大示值的±4%
7.供气气源压力差在150kPa±30kPa时，混合器会产生压差报警
8.供气气源压力高于560kPa±40kPa时，混合器会产生高压报警
9.内置气动声音报警装置，报警声压级大于60dB
七、外设和附件（单台配置清单）
1.主体1个
2.硅胶管1个
3.固定支架1个
4.医用低压挠性空气软管1根
5.医用低压挠性氧气软管1根
6.湿化瓶1个
7.使用与技术说明书1本
附件9：
高流量吸氧装置采购需求
一、设备名称：高流量吸氧装置
二、设备数量：肆台
三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方提供中文操作说明书1套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后30天内指定地点交货
六、技术规格、参数及要求：
1.技术参数
1.1温度调节至少包括3个档次（31℃、34℃、37℃），温度传感器在病人界面近端，保证患者使用的舒适度。
1.2一体化加温湿化器，湿度输出范围20-44mg/L。
1.3一体化流量调节，范围2-60LPM，可根据病人的不同提供低流量和高流量两种模式。
▲1.4触摸式液晶屏≥7寸，无论是佩戴橡胶手套或是用笔，任何情况，轻松操作。
▲1.5血氧饱和度/脉率监测：标配，实时监测与记录血氧饱和度情况。
1.6流量、温度、氧浓度、SPO2、脉率可在同一屏幕下同时且实时显示。
1.7电磁阀式自动控制氧浓度，一键设定也可手动调节，一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，寿命长，精确调节FiO2，范围：21%-100%，步长1%。
1.8加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积50ml至150ml，顺应性≤0.6ml/cmH2O。
1.9呼吸管路性能：高密度均匀分布螺纹加热丝，加热丝总长度大于等于700cm，管路带温度监控。
1.10可根据临床需求及不同地域季节选择不同适宜温度，还可根据用户感受，进一步调节输出湿度的大小。
▲1.11创新气路设计，患者气体不回流主机，主机无需消毒。
1.12 机器带有高密度过滤棉，避免交叉感染。
1.13 日志记录功能，事件记录及报警记录功能，方便医务人员总结经验。
1.14 具有以下各种报警功能指示：干烧报警、管路使用异常报警、环境温度过高报警、环境温度过低报警、氧浓度过高报警、氧浓度过低报警、氧源压力过高报警、氧源压力过低报警。
1.15 具有以下提示功能：预设治疗时间已到提示、运行断电声音提示。
七、外设和附件（单台配置清单）
1. 主机*1台
2. 病人界面A*1套
3. 加温呼吸管路套装*1套
4. 过滤棉*1片
5. 台车*1套
6. 电源线*1根
7. 使用手册*1套
附件10：
T组合复苏器采购需求
一、设备名称：T组合复苏器
二、设备数量：壹台
三、所属医疗设备类别：二类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后30天内指定地点交货。
六、技术规格、参数及要求：
1.适用对象：体重≤10Kg的婴儿
2.浓度：21-100%
3.复苏气体流量范围：5-15L/min
4.压力表量程：-10-80cmH2O；精度：±2%满刻度
▲.5.最大安全压力（Pmax）设置范围：在规定气源输入流量范围内，设置范围为：1-60cmH2O；出厂默认40cmH2O
6.吸气峰压（PIP）设置范围：
6.1.当流量为5L/min时，1-57cmH2O；
6.2.当流量为8L/min时，2-58cmH2O；
6.3.当流量为10L/min时，3-59cmH2O；
6.4.当流量为15L/min时，5-60cmH2O
7.呼气末正压（PEEP）设置范围：
7.1.当流量为5L/min时，0-8cmH2O；
7.2.当流量为8L/min时，0.2-17cmH2O；
7.3.当流量为10L/min时，0.5-23cmH2O；
7.4.当流量为15L/min时，1-28cmH2O
七、外设和附件（单台配置清单）
1.主机1个
2.模拟肺1个
3.保护端盖1个
4.进气口转换接头1个
5.操作手册1本
6.使用说明书1本
附件11：
麻醉机采购需求
一、设备名称：麻醉机
二、设备数量：捌台
三、所属医疗设备类别：三类
四、是否可以采购进口产品：否
五、总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期：签订合同后30天内指定地点交货
六、技术规格、参数及要求：
1.主机系统性能
1.1 电源：220V (±10%), 50Hz(±2%)
1.2 后备电池使用时间：≥90分钟
1.3 机架：带推车，三个大抽屉，脚轮刹车
1.4 作台双层灯光亮度可调 
1.5  标配RS232接口，以太网络接口，投影仪分屏接口
2.气源
2.1 氧气：具备安全保护装置，在供氧压≤252Kpa时报警
2.2 快速充氧范围至少包含25-75L/min
3.流量计
3.1 电子流量计，氧气与空气双气源，流量通过呼吸机屏幕电子显示；流量范围至少包含0.1-15 l/min
4.挥发罐
▲4.1  ≥2个挥发罐的位置，标配一个七氟醚挥发罐，可选配原厂同品牌地氟醚挥发罐
5.呼吸回路
5.1 ≤3L的回路容积，手动皮囊不参与机械通气，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供保障
▲5.2 模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内；所有回路模块不用任何工具可以拆卸、安装；并且所有呼吸回路（含流量传感器）可耐受≥130℃高温高压消毒避免院内交叉感染
5.3  二氧化碳吸收罐，容积≥1350ml/1150g
5.4
 标配内置二氧化碳旁路功能，支持术中更换钠石灰，无需调至手动通气
5.5  内置冷凝功能，无需能耗，可在使用后备电池时正常工作，采用物理方式解决回路积水问题
5.6  智能回路系统，能识别和显示：正在使用呼吸模式以及CO2吸收罐状态
6.呼吸机 
▲6.1 气动电控呼吸机，支持中英文界面，外置彩色触摸屏180度旋转，方便术中不同角度观察
6.2
 应用范围：儿童、新生儿及成人等所有病人通气
▲6.3原机屏幕≥15英寸彩色外置可触摸显示屏幕，具备双分屏显示功能.当触屏失灵,手动可调
6.4
 用户可选择的全自检或部分自检功能，既能保证安全的使用，又能保证紧急抢救时的快速启动，可无限次跳过自检
6.5
 自动检测挥发罐状态，提示低压漏气情况
6.6
 提供辅助/控制/支持通气模式，提供辅助/控制/支持通气模式，配: VCV、PCV、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、手动通气、电子PEEP以及高级通气模式压力控制容量保证（PCV-VG）。
6.7
 潮气量范围: 至少包含5-1500ml
6.8
 呼吸频率：至少包含4-100 次/分钟
6.9
 吸呼比：至少包含2:1到1:8
6.10  最大吸气流速：≥120 l/ min+新鲜气体
6.11  压力范围（压力模式）：至少包含5 到 60 cmH2O
6.12  压力限制范围：至少包含12到 100 cmH2O
6.13  PEEP范围：关，至少包含4 到 30 cmH2O
6.14  具备流量静态以及动态实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差
6.15  智能化呼吸机，有防止错误设置功能，保证麻醉安全
6.16  标配≥3种工作模式：通气模式、待机模式和心肺旁路模式
6.17  具备≥30分钟迷你趋势，可手术中与其他呼吸机参数同屏分屏显示
6.18  标配被动排污系统,可选配主动排污
7.数字和波形监测
7.1 监测参数：吸入氧、笑气或空气流量、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）；实时压力时间、流速时间呼吸波形描记并同屏显示。
7.2 O2测量方式：顺磁氧测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：±2%
读数
7.3 CO2测量方式：红外测量技术；测量范围：0-15%；测量精度：±2%
7.4 N2O测量方式：红外测量技术；测量范围：0-100%；测量精度：±2%
7.5 潮气量监测范围：5 到1500ml
7.6 报警参数：氧浓度、低驱动压、气道压、潮气量、分钟通气量、窒息）
8 .传感器
8.1 韧钢抗变型加热流量传感器
8.2 可耐受≥130℃高温高压消毒
8.3 流量传感器，最小潮气量监测值不大于5ml
8.4 吸入和呼出端双高精度流量传感器，保证流量自动实时补偿，流量补偿范围：至少包含100 ml/ min-15 l/min；保证SIMV、PSV功能的实施
七、外设和附件（单台配置清单）
1、主机*1
2、中文软件和用户手册
3、氧空双气源：国际标准化认证颜色， NIST 管路配置，氧气左侧，NIST接口，空气。
4、备用氧接口
5、氧气驱动
6、电源及电源插座
7、隔离变压器
8、单宽度气体模块插槽
9、麻醉显示屏支臂
10、手动皮囊支臂
11、通气模式*1：PCV 、VCV、SIMV PCV、SIMV VCV、PSV Pro、手动通气、电子PEEP、高级通气套模式PCV-VG。
12、钠石灰罐组件*1
13、 TEC-7柒氟醚蒸发罐*1
14、气体管路, 氧气*1
15、气体管路, 空气*1
16、呼吸模块*1：麻醉集水器，麻醉气体采样管；3 m/10 ft，一次性，PVC/PE，1包10根；直立 T 型适配器10根/箱。
17、排污系统，及废气管路*1
附件12：
新生儿辐射抢救台采购需求
1、 设备名称：新生儿辐射抢救台
2、 设备数量：叁台
3、 所属医疗设备类别：三类
4、 是否可以采购进口产品：是
5、 总体要求：
5.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，24小时内到达现场，48 小时解决问题。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
5.2供方应提供厂家原版 Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
5.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
5.4定期保养:保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
5.5甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据购置设备的技术标准(见附件)以及采购或招标时乙方承诺的原厂的技术参数为标准对设备进行技术验收。医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与甲方现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由乙方承担。经甲乙双方验收合格后，双方可在甲方《验收合格单》上签字确认。
5.6交货期:签订合同后 60 天内指定地点交货
六、技术规格、参数及要求：
1.暖箱、辐射台二合一多功能培养箱，人性化设计适合危重新生儿抢救、治疗需求
2.暖箱、辐射台功能转换机械式切换，快速简单开合，切换周期不超过2秒，静音又无需电源
3.床垫尺寸宽大：长不小于690mm，宽不小于450 mm
4.床垫单独电动调节范围：
不大于90 mm 
5床垫倾斜：连续电动调节，正负13度
▲6.内置X光摄片盒，可在箱外打开
7.显示屏：不小于10.4 英寸彩色触摸
8.空气温度调节：设置范围 20 － 39 °C ，测量范围 13 － 45 °C ，精度±0.1°C
9.辐射加热头：2个加热元件，以优化加热更均匀，自动适应床垫倾斜保持加热均匀
10.辐射加热头工作设置范围： 关，10 % － 100 %加热
11.皮肤温度调节：设置范围 34 － 38 °C ，测量范围 13 － 43 °C  ，精度±0.1°C
12.皮肤温度监测：
2 个温度传感器分别测量中心和外周皮肤温度皮肤温度图形显示
13.湿度控制：闭环伺服湿度控制，外置湿化仓，沸腾蒸发原理，主立柱上配置水袋挂钩
14.湿度设置范围：关，30 － 99 % RH 步长 1 %，自动
15.湿度测量范围：30 － 99 % RH
16.湿度系统具有自洁功能
17.具备自动湿化功能
18.床垫表面空气流速：不大于10 cm/s (3.94 in/s) 
19.箱内噪音
：不大于40 dB(A)
20.内置体重秤测量范围: 200 － 5,000 g，显示范围: 0 － 10,045 g ，精度: 1 g
21.可配置播放音频文件，外接 MP3 播放器或手机通过一体的音响播放音乐或父母的语音，最高55 dB(A)
22、数据交换和界面：串口(Medibus.X 协议), USB 接口, 护士呼和维修端口(RJ45)
23.材质：箱内材质不含双酚氨，整体材质均不含乳胶
24.可与呼吸机连接，实现院内转运功能
25.生命体征监测设备要求具备：≥15英寸彩色触摸屏，医用专业WXGA TFT显示器,分辨率≥1280*768，
26.至少支持6通道波形显示
27.整合式电源，无需电源适配器
28.标配内置电池插槽及软件功能
29.监护设备至少可储存48小时趋势，并可以表格和图形形式进行回顾
▲30.基本参数测量模块：通用于所有监护仪，可储存8小时监护数据（监护数据、报警设置、病人信息等），并且断电情况下存储的数据可至少保存6小时不丢失，实现数据转运
31.监护主机内置至少3槽插件框，兼容单/多参数插件模块，可通过配置不同功能模块实现双血氧等不同功能测量
32.动态波形大小调整，除了固定大小的波形，屏幕包含“动态波形”区域，在此区域中，波形将自动根据可用空间调整其大小
33.标配5电极测量12导联心电监护
34.可支持诊断级心电监护带宽 0.05-150Hz
35.12导联ST数值可以用环状图形式标记，实时更新，并可在同一环状图上显示时间间隔趋势
36.实时自动进行QT及QTc分析
37.无创血压双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法
38.防运动，低灌注脉搏血氧饱和度，新生儿专用指套式传感器；灌注指数显示，指示外周小动脉充盈状态
七、外设和附件（单台配置清单）
1.主机
1台
2.碳钢加热双辐射源头
1套
3.新生儿转运监护模块 1个
4.床垫升降、倾斜控制模块
1套
5.封闭湿化控制（最高湿度99%）系统1套
6.血氧饱和度模块 1个
7.外周皮肤温度探头
1个
8.减压床垫
1套
9.基础测量模块 1个
10.内置电子秤
1套
11.呼吸机连接扣
1套
12.箱罩
1套
13.监护系统主机 1台
14.心电、血氧、血压导联 1套
15.智能温度模块
1套
16.可升降高度机架
1套
17.中心皮肤温度探头
1个
