第一包：彩色多普勒超声诊断仪规格及参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：彩色多普勒超声诊断仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥2年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5交货期：签订合同后90天内指定地点交货。
七、技术规格、参数及要求：
7.1主机成像系统
7.1.1▲高分辨率液晶显示器≥23.8英寸 分辨率1920×1080，屏幕亮度和对比度数字可调，显示器亮度可根据环境光自动调节，可上下左右任意旋转，可前后折叠。操作面板具备液晶触摸屏≥15.6英寸，触摸屏可独立调节角度≥40度，触摸屏可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。（提供厂家白皮书证明）
7.1.2控制面板全空间悬浮式调节，可同时旋转和升降，前后拉升。旋转角度 ≥180度，前后拉升≥35cm，上下移动≥30cm。
7.1.3控制面板上可自定义按键≥10个，按键上可直接显示自定义的功能名称。
7.1.4内有一体化超声工作站。
7.1.5主机操作面板一体化耦合剂加热装置，耦合剂温度三挡可调。
▲7.1.6探头接口≥5个，全激活、大小一致相互通用。（提供图片证明）
7.1.7数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。
7.1.8多倍信号并行处理。
7.1.9数字化二维灰阶成像及M型显像单元。
7.1.10彩色多普勒成像技术。
7.1.11彩色多普勒能量图技术。
7.1.12方向性能量图技术。
7.1.13解剖M型技术,可360度任意旋转，可在实时和冻结的二维图像上获取解剖M图像。
7.1.14数字化频谱多普勒显示和分析单元。 (包括 PW 、CW和 HPRF)

7.1.15斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持。
7.1.16一键快速优化多种参数，自动优化图像。可支持对二维灰阶、彩色多普勒、频谱多普勒、及造影图像的优化。频谱多普勒下可自动优化：偏转角度、取样容积大小、角度。
7.1.17自动血流跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。
7.1.18穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

7.1.19速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。
7.1.20图像放大，支持前端放大和后端放大，放大倍数≥10倍，可全屏放大，支持≥2种放大模式。
7.1.21线阵探头双B图像拼接。
7.1.22声功率可调，实时显示MI/TI（TIB，TIC，TIS）。
7.1.23自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。
7.1.24多语言操作界面，英语，中文。（包括键盘输入、注释、操作面板等）
7.2测量/分析和报告
7.2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量。
7.2.2全科测量包，自动生成报告：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经等。
7.2.3自动NT测量。
7.2.4血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。
7.2.5支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。
7.2.6心功能自动测量软件,自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。
7.2.7小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。
7.3电影回放和数据存储
7.3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，电影回放支持编辑和剪接功能。
7.3.2电影回放：≥1000秒。
7.3.3支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥6分钟的电影，对剪接和编辑的电影图像可多次存储和多次编辑；图像和电影均可以实时扫描、冻结状态下直接存储，并且具有独立的存储功能键。
7.3.4支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像。
7.3.5原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行32项参数调节。能支持二维图像离线后进行M成像。
7.3.6▲硬盘：≥1T硬盘, SSD固态硬盘≥128G（提供厂家白皮书证明）
7.3.7多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作。
7.4连通性要求
7.4.1支持网络连接，能开放DICOM 3.0接口满足任何厂家PACS联网传输。
7.4.2输入接口：音频输入，ECG信号输入。
7.4.3输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频。
7.4.4≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱、TYPE C 数据接口。
7.5二维灰阶模式
7.5.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit。
7.5.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理。
7.5.3扫描线：每帧线密度≥512超声线。
7.5.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件。
7.5.5复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像。
7.5.6组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真。
7.5.7声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）。
7.5.8最大显示深度:≥38cm。
7.5.9▲TGC: ≥8段，LGC: ≥6段（提供厂家白皮书证明）。
7.5.10动态范围: ≥200。
7.5.11增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db。
7.5.12伪彩图谱: ≥8种。
7.5.13最大帧率: ≥1000 帧/秒。
7.5.14成像速度：相控阵探头，18CM深度时, 扫描角度90度，帧率≥50帧/秒





凸阵探头，18CM深度时, 扫描角度最大， 帧率≥20帧/秒

7.6彩色多普勒成像
7.6.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等。
7.6.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW。
7.6.3取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节。
7.6.4速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度。
7.6.5最大帧率: ≥260 帧/秒
7.6.6成像速度：相控阵探头，彩色取样框全视野，18CM深度时, 帧率≥9帧/秒

凸阵探头, 彩色取样框全视野，18CM深度时 , 帧率≥5帧/秒

7.7频谱多普勒模式
7.7.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒。
7.7.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等。
7.7.3最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）。
7.7.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）。
7.7.5取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头。
7.7.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正。
7.7.7零位移动：≥8 级。
7.7.8支持频谱自动测量。
7.8探头规格
7.8.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段。
7.8.2扫描频率：
7.8.2.1单晶体凸阵探头：带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°；
7.8.2.2单晶体相控阵探头：带宽：1.5- 4.5MHz

7.8.2.3腔内探头：带宽: 3.0-11 MHz，角度≥180°；
7.8.2.4线阵探头：带宽: 3-13 MHz； 

7.8.2.5血管线阵探头：带宽: 3.0-9.0 MHz
7.8.3穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能
7.9应变式弹性成像
7.9.1支持探头：浅表探头、腔内探头。
7.9.2弹性成像图谱≥5种可选。
7.9.3弹性模式具有压力操作提示图标。
7.9.4具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。
7.9.5具备肿块周边组织弹性定量分析功能。
7.9.6具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。
7.10▲剪切波弹性成像（提供厂家白皮书证明）包括：
支持探头：凸阵探头，线阵探头。
支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像。
实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。
实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，图像布局包括上下，左右多种方式可调。
同时输出以kPa和m/s为单位的组织硬度定量数据，保证临床可以使用硬度数据进行临床诊断和科研工作。
支持肿块周边组织定量分析功能。
7.11造影成像及定量分析功能
7.11.1支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头。
7.11.2支持微血管造影增强功能，双计时器，具备混合模式双计时器，具备混合模式。
7.11.3支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储。
7.11.4支持造影图像和组织图像位置互换。
7.11.5造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。
7.12 TDI组织多普勒成像
7.12.1TDI成像模式：彩色速度模式图、能量模式图、频谱模式图、M型模式。
7.12.2TDI组织多普勒定量分析软件：支持运动追踪功能；同步显示≥6段心肌组织运动速度曲线图。
7.12.3TDI曲线M型模式：同步显示心肌组织节段运动同步性、运动时相对比。
7.13组织追踪成像单元
7.13.1二维模式下追踪心肌运动，支持心内膜、心外膜、心肌层三组追踪轨迹。
7.13.2具有组织向量图（箭头显示）和曲线图分析，数据包括速度、位移、应变及应变率
7.14外设和附件
7.14.1耦合剂加热器。
7.14.2腔内探头放置架，可左右互换。
投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
第二包：高清电子胃肠镜系统和输尿管肾镜技术规格及参数
设备一
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：高清电子胃肠镜系统
三、设备数量：1套
四、所属医疗设备类别：二类
五、是否可以采购进口产品：是

六、总体要求： 

6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥2年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5交货期：签订合同后90天内指定地点交货
7、 技术规格、参数及要求： 

▲1、与医院现有的胃肠镜配套使用
2、高清图像处理中心/1台
2.1高清信号输出模式：16：9和16：10，并可兼容HDTV监视器。可支持模拟、HD-SDI和DVI信号输出
2.2自动白平衡调节
▲2.3 有窄带成像功能，用于早期癌的诊断
2.4荧光功能：具备
2.5血红色素图，可以显示图像的平均血红色数值
▲2.6色调调节：“红色”调节：±7档；“蓝色”调节：±7档
2.7图像增益控制：自动
2.8画中画功能：具备
2.9可兼容便携式存储器，并可简单连接及上传数据
2.10可以设定图像对比度
2.11测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光
2.12构造强调设定：电子强调内镜图像中的图案和轮廓，有3档3种模式可供选择，以电子方式增强内镜图像的锐度，抑制干扰，更易观察粘膜上的细微的组织结构和微小的颜色改变。
2.13轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，有3档3种模式可供选择
2.14图像大小选择：可以改变内镜图像的大小
2.15快速实时冻结：可以从按下冻结健之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来
2.16患者数据输入：可以在术前输入最多40名患者的数据
2.17内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上。
2.18可以兼容UPD大肠镜
2.19电子放大：即使不使用放大内镜，也能够进行电子放大观察
2.20设定存储：图像处理中心关闭后，设定仍可被存储
2.21主机与光源分开
3、氙气光源/1台
3.1滤光系统：有窄波和荧光专用滤光系统
3.2自动曝光：≥17档
3.3气泵：横膈模式气泵
3.4气泵压力开关：≥4级（关、低、中、高）
3.5灯泡：≥300W氙气短弧灯
3.6灯泡平均寿命：≥500小时
3.7应急灯：≥35W卤素灯
3.8应急灯平均寿命：≥50小时
3.9有窄带成像功能
4、≥26寸液晶医用监视器/1台
4.1液晶面板：高清显示
4.2屏幕尺寸：≥26寸
4.3视角：垂直：≥170℃，水平：≥170℃
4.4分辨率：1920*1080（SXGA）高分辨率
4.5显示设备：TFT有效矩阵
4.6输出信号格式：RGB、Y/C、EXT-SyncYPbPr等
5、标准台车/1套
设备二
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：输尿管肾镜
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别：三类
五、是否可以采购进口产品：是

六、总体要求：
6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥2年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5交货期：签订合同后90天内指定地点交货
8、 技术规格、参数及要求：
1.一体式纤维镜，偏置目镜。
▲2.最大插入部外径：≤ 7.5 Fr。
▲3.末端外径：≤ 6 Fr。
▲4.视向角：≥ 5度。
5.工作长度：≥ 430 mm。
▲6.工作通道直径：≥ 4 Fr，可通过1*4Fr，或2*2.4Fr的器械。
7.独立进/出水接口。
▲8.双器械通道入口，全程直形器械通道、双层密封防漏设计。
9.自动压扣式阀门设计。
10.可兼容各品牌摄像系统。
11.可浸泡、蒸熏、低温等离子、高温高压消毒，耐134度高温3bar压力。
第二包设备明细表
	序号
	设备名称
	数量
	单价预算金额(元)
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别

	1
	高清电子胃肠镜系统
	1套
	1000000 
	是
	二类

	2
	输尿管肾镜
	1台
	70000
	是
	三类


高清电子胃肠镜系统为核心产品。
注：★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。
投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

5

