包件一：医用电子生理参数检测仪器设备采购项目

青浦区各医疗卫生单位医用电子生理参数检测类仪器设备购置明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 单价预算金额(万元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化氮检测仪 | 1 | 4 | 否 | Ⅱ |
| 2 | 一氧化氮检测仪 | 1 | 4 | 否 | Ⅱ |
| 3 | 一氧化氮检测仪 | 1 | 4 | 否 | Ⅱ |
| 4 | 一氧化氮检测仪 | 1 | 4 | 否 | Ⅱ |
| 5 | 呼气分析仪 | 1 | 4 | 否 | Ⅱ |
| 6 | 呼气分析仪 | 1 | 4 | 否 | Ⅱ |
| 7 | 呼气分析仪 | 1 | 4 | 否 | Ⅱ |
| 8 | 数字心电图仪 | 1 | 4 | 否 | Ⅱ |
| 9 | 全科诊疗系统 | 1 | 4 | 否 | Ⅱ |
| 10 | 听力计 | 1 | 15 | 是 | Ⅱ |
| 11 | 压力式盆底肌力测试仪 | 1 | 9 | 否 | Ⅱ |
| 12 | 便携式肺功能检测仪 | 1 | 5.2 | 否 | Ⅱ |
| 13 | 健康小屋一体机（便携版） | 1 | 5 | 否 | Ⅱ |
| 14 | 视频眼震电图仪 | 1 | 35 | 否 | Ⅱ |
| 15 | 神经传导速度测量仪 | 1 | 5 | 是 | Ⅱ |
| 16 | 数字震动感觉阈值检查仪 | 1 | 9.8 | 否 | Ⅱ |
| 视频眼震电图仪为核心产品 注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。 |  |  |  |  |  |

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

供应商应具备一下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

1、一氧化氮检测仪

一、技术参数

|  | 参数项目 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  |
| 1.1 | 运行模式 | 无需连接电脑即可进行检测。 |
| 1.2 | 呼气流速监测 | 实时监测患者呼气流速。 |
| 1.3 | 自动终止功能 | 呼气流速不符合要求，设备将自动终止本次检测。 |
| 1.4 | 训练模式 | 具备使用前的训练模式。 |
| 1.5 | 质控功能 | 设备具有自动质控功能 |
| 1.6 | 呼气时间 | 10秒（正常模式）或6秒（成年人使用10秒模式，老年或者儿童使用6秒模式），4秒（快速模式）。 |
| 1.7 | 防冷凝设计 | 具有防冷凝设计，可连续测量无障碍。 |
| 1.8 | 检测项目 | FeNO,FnNO,FeNO+CaNO,FeNO+FnNO,离线。 |
| 1.9 | 测量范围 | 0-3500ppb,偏差±10%。 |
| 1.10 | 测量准确性 | 测量值<120ppb,≤±10ppb；测量值≥120ppb，≤±10ppb。 |
| 1.11 | 测量重复性 | CV≤10%。 |
| 1.12 | 测量稳定性 | 相对极差应在10%以内。 |
| 1.13 | 线性相关系数 | 线性相关系数不应低于0.990。 |
| ▲1.14 | 呼气手柄 | 双通道过滤手柄，过滤呼气中的一氧化氮和水汽、飞沫，提升呼气安全和检测精度，并拥有专利。 |
| 1.15 | 手柄使用期限 | 2年或1万次。 |
| 1.16 | 设备使用期限 | 5年或50000次。 |
| 1.17 | 检测器规格 | 7种规格（100/300/500/800/1000/1500） |
| 1.18 | 视频奖励功能 | 通过主机自带屏幕显示视频激励软件指导患者顺利完成检测，并有不少于3种动画模式。 |
| 1.19 | 应用软件 | 包括主机系统软件和数据管理软件，并可双向传输。可连接医院LIS系统。 |
| 1.20 | 待机功能 | 可随时唤醒，一周不同待机画面 |
| 1.21 | 内置打印机 | 热敏打印机，使用55毫米宽热敏打印纸。 |
| 1.22 | 通讯端口 | USB口，用于连接电脑或可用扫码枪扫描患者一维码编号 |
| 1.23 | 报告功能 | 数据管理软件可自动生成报告。 |
| 1.24 | 内置电池 | 连续工作≥4小时。便于移动及床边检测开展 |
| 2 | 运行模式 | 连续运行。 |

二、设备注册要求：医疗器械二类

三、售后服务承诺及保障措施

- 卖方保证所供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，进口零件均为正规渠道引进的。保证提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

- 产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确安装及使用我司产品。

- 安装调试：在接到通知7个工作日内，工程技术人员在指定用户及指定地点进行安装调试。

- 保修期≥3年，免费保修期内卖方将为用户提供设备故障排除，不收取任何维修费。出保修期后免维修人工费。接到报修电话后4小时内响应，48小时内维修人员到现场进行维修。

2、一氧化氮检测仪

一、技术参数

|  | 参数项目 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  |
| 1.1 | 运行模式 | 无需连接电脑即可进行检测。 |
| 1.2 | 呼气流速监测 | 实时监测患者呼气流速。 |
| 1.3 | 自动终止功能 | 呼气流速不符合要求，设备将自动终止本次检测。 |
| 1.4 | 训练模式 | 具备使用前的训练模式。 |
| 1.5 | 质控功能 | 设备具有自动质控功能 |
| 1.6 | 呼气时间 | 10秒（正常模式）或6秒（成年人使用10秒模式，老年或者儿童使用6秒模式），4秒（快速模式）。 |
| 1.7 | 防冷凝设计 | 具有防冷凝设计，可连续测量无障碍。 |
| 1.8 | 检测项目 | FeNO,FnNO,FeNO+CaNO,FeNO+FnNO,离线。 |
| 1.9 | 测量范围 | 0-3500ppb,偏差±10%。 |
| 1.10 | 测量准确性 | 测量值<120ppb,≤±10ppb；测量值≥120ppb，≤±10ppb。 |
| 1.11 | 测量重复性 | CV≤10%。 |
| 1.12 | 测量稳定性 | 相对极差应在10%以内。 |
| 1.13 | 线性相关系数 | 线性相关系数不应低于0.990。 |
| 1.14 | 呼气手柄 | 双通道过滤手柄，过滤呼气中的一氧化氮和水汽、飞沫，提升呼气安全和检测精度，并拥有专利。 |
| 1.15 | 手柄使用期限 | 2年或1万次。 |
| 1.16 | 设备使用期限 | 5年或50000次。 |
| 1.17 | 检测器规格 | 7种规格（100/300/500/800/1000/1500） |
| 1.18 | 视频奖励功能 | 通过主机自带屏幕显示视频激励软件指导患者顺利完成检测，并有不少于3种动画模式。 |
| 1.19 | 应用软件 | 包括主机系统软件和数据管理软件，并可双向传输。可连接医院LIS系统。 |
| 1.20 | 待机功能 | 可随时唤醒，一周不同待机画面 |
| 1.21 | 内置打印机 | 热敏打印机，使用55毫米宽热敏打印纸。 |
| 1.22 | 通讯端口 | USB口，用于连接电脑或可用扫码枪扫描患者一维码编号 |
| 1.23 | 报告功能 | 数据管理软件可自动生成报告。 |
| 1.24 | 内置电池 | 连续工作≥4小时。便于移动及床边检测开展 |
| 2 | 运行模式 | 连续运行。 |

二、设备注册要求：医疗器械二类

三、售后服务承诺及保障措施

- 卖方保证所供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，进口零件均为正规渠道引进的。保证提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

- 产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确安装及使用我司产品。

- 安装调试：在接到通知7个工作日内，工程技术人员在指定用户及指定地点进行安装调试。

- 保修期≥3年，免费保修期内卖方将为用户提供设备故障排除，不收取任何维修费。出保修期后免维修人工费。接到报修电话后4小时内响应，48小时内维修人员到现场进行维修。

3、一氧化氮检测仪

一、技术参数

|  | 参数项目 | 详细参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  |
| 1.1 | 运行模式 | 无需连接电脑即可进行检测。 |
| 1.2 | 呼气流速监测 | 实时监测患者呼气流速。 |
| 1.3 | 自动终止功能 | 呼气流速不符合要求，设备将自动终止本次检测。 |
| 1.4 | 训练模式 | 具备使用前的训练模式。 |
| 1.5 | 质控功能 | 设备具有自动质控功能 |
| 1.6 | 呼气时间 | 10秒（正常模式）或6秒（成年人使用10秒模式，老年或者儿童使用6秒模式），4秒（快速模式）。 |
| 1.7 | 防冷凝设计 | 具有防冷凝设计，可连续测量无障碍。 |
| 1.8 | 检测项目 | FeNO,FnNO,FeNO+CaNO,FeNO+FnNO,离线。 |
| 1.9 | 测量范围 | 0-3500ppb,偏差±10%。 |
| 1.10 | 测量准确性 | 测量值<120ppb,≤±10ppb；测量值≥120ppb，≤±10ppb。 |
| 1.11 | 测量重复性 | CV≤10%。 |
| 1.12 | 测量稳定性 | 相对极差应在10%以内。 |
| 1.13 | 线性相关系数 | 线性相关系数不应低于0.990。 |
| 1.14 | 呼气手柄 | 双通道过滤手柄，过滤呼气中的一氧化氮和水汽、飞沫，提升呼气安全和检测精度，并拥有专利。 |
| 1.15 | 手柄使用期限 | 2年或1万次。 |
| 1.16 | 设备使用期限 | 5年或50000次。 |
| 1.17 | 检测器规格 | 7种规格（100/300/500/800/1000/1500） |
| 1.18 | 视频奖励功能 | 通过主机自带屏幕显示视频激励软件指导患者顺利完成检测，并有不少于3种动画模式。 |
| 1.19 | 应用软件 | 包括主机系统软件和数据管理软件，并可双向传输。可连接医院LIS系统。 |
| 1.20 | 待机功能 | 可随时唤醒，一周不同待机画面 |
| 1.21 | 内置打印机 | 热敏打印机，使用55毫米宽热敏打印纸。 |
| 1.22 | 通讯端口 | USB口，用于连接电脑或可用扫码枪扫描患者一维码编号 |
| 1.23 | 报告功能 | 数据管理软件可自动生成报告。 |
| 1.24 | 内置电池 | 连续工作≥4小时。便于移动及床边检测开展 |
| 2 | 运行模式 | 连续运行。 |

二、设备注册要求：医疗器械二类

三、售后服务承诺及保障措施

- 卖方保证所供设备是全新的、未经使用的原装合格产品，进口零件均为正规渠道引进的。保证提供的货物在正确安装、正常使用和保养的条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

- 产品配发检验合格证书和使用说明书，以确保用户能正确安装及使用我司产品。

- 安装调试：在接到通知7个工作日内，工程技术人员在指定用户及指定地点进行安装调试。

- 保修期≥3年，免费保修期内卖方将为用户提供设备故障排除，不收取任何维修费。出保修期后免维修人工费。接到报修电话后4小时内响应，48小时内维修人员到现场进行维修。

4、一氧化氮检测仪

1. 产品标准及认证

1.1产品注册名称：呼气分析仪；

1.2产品检测原理：电化学检测原理；

2.  产品功能参数

2.1 呼出气一氧化氮测定：FeNO50在线口呼气测量，FeNO200在线口呼气测量，FnNO在线鼻呼气测量，sNO离线样品气测量；

2.2 呼出气一氧化碳测定：FeCO在线口呼气测量，sCO离线样品气测量；

2.3动态测试曲线，有效呈现测试过程细节，体现一氧化氮测量值的流速依赖特性，保证测试结果准确性；

2.4采用分离式单向阀气道设计，无公用气道回路，有效克服交叉感染风险；

2.5可实施呼出气一氧化氮/一氧化碳联合测定功能，一口气测定一氧化氮/一氧化碳指标；

2.6 低噪声，高灵敏度传感器及电路专利设计，保证测试结果准确性；

2.7 流量质控功能：系统自动提醒判断呼吸过程流量控制过强或过弱、吸气超时、呼气超时等错误；

2.8 环境因素质控功能：设备内部具有温度、湿度、大气压标定及调节校准功能，具备一氧化氮（NO）标准气检验与校准，一氧化氮（NO）环境气检验，一氧化碳（CO）标准气检验功能，保证测试结果准确性；

2.9 具有呼出气一氧化氮测定/呼出气一氧化碳测定功能，可出具呼出气一氧化氮测定/呼出气一氧化碳测定报告；

2.10 辅助测评分析功能：支持慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷，出具随访测评报告；

2.11 支持临床表单信息可配置设计，从年龄、性别、症状、肺功能、用药情况等多维度进行智能分析，方便医生进行患者管理以及临床研究的开展；

2.12支持患者自助式信息填写功能，有效提高临床诊疗效率；

2.13 具备在线测试模式，离线测试模式、训练模式等多种测试训练方式，有效保证患者正式测量时的成功率。

2.14 十寸电容触摸屏设计，方便携带及床旁使用；

2.15 仪器集成蓝牙传输功能，方便不同场景使用；

2.16 仪器集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联；

2.17仪器自带智能语音及视频宣教提示功能，方便患者掌握检查要领；

2.18 仪器内置高性能锂电池，方便断电等不同场景使用；

2.19仪器支持直接连接打印机打印A4报告，方便不同工作场景；

2.20仪器集成扫码读取功能，方便临床操作，提高临床诊疗效率；

2.21 图形化交互界面设计，测试时有动态流量、呼气时间等实时提醒，方便临床质控；

2.22系统可以根据需求扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统；

注：相应功能需提供相关的报告，专利等证明材料。

3.  产品性能指标

3.1呼出气一氧化氮测定范围：0～3000 ppb；

3.2呼出气一氧化氮准确性：当测定值≤50 ppb时，误差小于±5.0 ppb；当测定值>50 ppb时，误差小于±10.0%；

3.3呼出气一氧化氮重复性：当测量值≤50 ppb时，标准偏差（SD）<2.5 ppb；测量值＞50 ppb，变异系数（CV）＜5.0%；

3.4呼出气一氧化氮单个测量内测量点重复性：

测量值≤50 ppb，标准偏差（SD）＜0.5 ppb；

测量值＞50 ppb时，变异系数（CV）＜1.0%

3.5呼出气一氧化氮检测低限：1.0 ppb；

3.6呼出气一氧化氮测量时间：小于40秒

3.7呼出气一氧化碳测定范围：0～250 ppm；

3.8 呼出气一氧化碳准确性：当浓度≤20 ppm时，误差小于±2.0 ppm；当浓度>20 ppm时，误差小于±10.0%；

3.9呼出气一氧化碳重复性：重复性：当浓度≤20 ppm时，标准偏差（SD）＜1.0 ppm；当浓度>20 ppm时，变异系数（CV）＜5.0%。

3.10呼出气一氧化碳单个测量内测量点重复性：

测量值≤20 ppm，标准偏差（SD）＜0.2 ppm；

测量值＞20 ppm时，变异系数（CV）＜1.0%

3.11 呼出气一氧化碳检测低限：1.0 ppm；

3.12呼出气一氧化碳测量时间：小于40秒

3.13呼出气一氧化氮/呼出气一氧化碳呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%

5.售后服务需求:上述医疗设备在保修期内，出现质量问题，提供免费维修和配件更换。供应商需承诺保修期内24小时内响应,48小时内完成维修,若48小时内不能完成维修提供备机使用。保修期外，供应商承诺以成本价更换零部件。

保修期≥3年

5、呼气分析仪技术参数

1. 产品标准及认证

1.1产品注册名称：呼气分析仪；

1.2产品检测原理：电化学检测原理；

2.  产品功能参数

2.1 呼出气一氧化氮测定：FeNO50在线口呼气测量，FeNO200在线口呼气测量，FnNO在线鼻呼气测量，sNO离线样品气测量；

2.2 呼出气一氧化碳测定：FeCO在线口呼气测量，sCO离线样品气测量；

2.3动态测试曲线，有效呈现测试过程细节，体现一氧化氮测量值的流速依赖特性，保证测试结果准确性；

2.4采用分离式单向阀气道设计，无公用气道回路，有效克服交叉感染风险；

2.5可实施呼出气一氧化氮/一氧化碳联合测定功能，一口气测定一氧化氮/一氧化碳指标；

2.6 低噪声，高灵敏度传感器及电路专利设计，保证测试结果准确性；

2.7 流量质控功能：系统自动提醒判断呼吸过程流量控制过强或过弱、吸气超时、呼气超时等错误；

2.8 环境因素质控功能：设备内部具有温度、湿度、大气压标定及调节校准功能，具备一氧化氮（NO）标准气检验与校准，一氧化氮（NO）环境气检验，一氧化碳（CO）标准气检验功能，保证测试结果准确性；

2.9 具有呼出气一氧化氮测定/呼出气一氧化碳测定功能，可出具呼出气一氧化氮测定/呼出气一氧化碳测定报告；

2.10 辅助测评分析功能：支持慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷，出具随访测评报告；

2.11 支持临床表单信息可配置设计，从年龄、性别、症状、肺功能、用药情况等多维度进行智能分析，方便医生进行患者管理以及临床研究的开展；

2.12支持患者自助式信息填写功能，有效提高临床诊疗效率；

2.13 具备在线测试模式，离线测试模式、训练模式等多种测试训练方式，有效保证患者正式测量时的成功率。

2.14 十寸电容触摸屏设计，方便携带及床旁使用；

2.15 仪器集成蓝牙传输功能，方便不同场景使用；

2.16 仪器集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联；

2.17仪器自带智能语音及视频宣教提示功能，方便患者掌握检查要领；

2.18 仪器内置高性能锂电池，方便断电等不同场景使用；

2.19仪器支持直接连接打印机打印A4报告，方便不同工作场景；

2.20仪器集成扫码读取功能，方便临床操作，提高临床诊疗效率；

2.21 图形化交互界面设计，测试时有动态流量、呼气时间等实时提醒，方便临床质控；

2.22系统可以根据需求扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统；

注：相应功能需提供相关的报告，专利等证明材料。

3.  产品性能指标

3.1呼出气一氧化氮测定范围：0～3000 ppb；

3.2呼出气一氧化氮准确性：当测定值≤50 ppb时，误差小于±5.0 ppb；当测定值>50 ppb时，误差小于±10.0%；

3.3呼出气一氧化氮重复性：当测量值≤50 ppb时，标准偏差（SD）<2.5 ppb；测量值＞50 ppb，变异系数（CV）＜5.0%；

3.4呼出气一氧化氮单个测量内测量点重复性：

测量值≤50 ppb，标准偏差（SD）＜0.5 ppb；

测量值＞50 ppb时，变异系数（CV）＜1.0%

3.5呼出气一氧化氮检测低限：1.0 ppb；

3.6呼出气一氧化氮测量时间：小于40秒

3.7呼出气一氧化碳测定范围：0～250 ppm；

3.8 呼出气一氧化碳准确性：当浓度≤20 ppm时，误差小于±2.0 ppm；当浓度>20 ppm时，误差小于±10.0%；

3.9呼出气一氧化碳重复性：重复性：当浓度≤20 ppm时，标准偏差（SD）＜1.0 ppm；当浓度>20 ppm时，变异系数（CV）＜5.0%。

3.10呼出气一氧化碳单个测量内测量点重复性：

测量值≤20 ppm，标准偏差（SD）＜0.2 ppm；

测量值＞20 ppm时，变异系数（CV）＜1.0%

3.11 呼出气一氧化碳检测低限：1.0 ppm；

3.12呼出气一氧化碳测量时间：小于40秒

3.13呼出气一氧化氮/呼出气一氧化碳呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%

5.售后服务需求:上述医疗设备在保修期内，出现质量问题，提供免费维修和配件更换。供应商需承诺保修期内24小时内响应,48小时内完成维修,若48小时内不能完成维修提供备机使用。保修期外，供应商承诺以成本价更换零部件。

保修期≥3年

6、呼气分析仪技术参数

1. 产品标准及认证

1.1产品注册名称：呼气分析仪；

1.2产品检测原理：电化学检测原理；

2.  产品功能参数

2.1 呼出气一氧化氮测定：FeNO50在线口呼气测量，FeNO200在线口呼气测量，FnNO在线鼻呼气测量，sNO离线样品气测量；

2.2 呼出气一氧化碳测定：FeCO在线口呼气测量，sCO离线样品气测量；

2.3动态测试曲线，有效呈现测试过程细节，体现一氧化氮测量值的流速依赖特性，保证测试结果准确性；

2.4采用分离式单向阀气道设计，无公用气道回路，有效克服交叉感染风险；

2.5可实施呼出气一氧化氮/一氧化碳联合测定功能，一口气测定一氧化氮/一氧化碳指标；

2.6 低噪声，高灵敏度传感器及电路专利设计，保证测试结果准确性；

2.7 流量质控功能：系统自动提醒判断呼吸过程流量控制过强或过弱、吸气超时、呼气超时等错误；

2.8 环境因素质控功能：设备内部具有温度、湿度、大气压标定及调节校准功能，具备一氧化氮（NO）标准气检验与校准，一氧化氮（NO）环境气检验，一氧化碳（CO）标准气检验功能，保证测试结果准确性；

2.9 具有呼出气一氧化氮测定/呼出气一氧化碳测定功能，可出具呼出气一氧化氮测定/呼出气一氧化碳测定报告；

2.10 辅助测评分析功能：支持慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷，出具随访测评报告；

2.11 支持临床表单信息可配置设计，从年龄、性别、症状、肺功能、用药情况等多维度进行智能分析，方便医生进行患者管理以及临床研究的开展；

2.12支持患者自助式信息填写功能，有效提高临床诊疗效率；

2.13 具备在线测试模式，离线测试模式、训练模式等多种测试训练方式，有效保证患者正式测量时的成功率。

2.14 十寸电容触摸屏设计，方便携带及床旁使用；

2.15 仪器集成蓝牙传输功能，方便不同场景使用；

2.16 仪器集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联；

2.17仪器自带智能语音及视频宣教提示功能，方便患者掌握检查要领；

2.18 仪器内置高性能锂电池，方便断电等不同场景使用；

2.19仪器支持直接连接打印机打印A4报告，方便不同工作场景；

2.20仪器集成扫码读取功能，方便临床操作，提高临床诊疗效率；

2.21 图形化交互界面设计，测试时有动态流量、呼气时间等实时提醒，方便临床质控；

2.22系统可以根据需求扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统；

注：相应功能需提供相关的报告，专利等证明材料。

3.  产品性能指标

3.1呼出气一氧化氮测定范围：0～3000 ppb；

3.2呼出气一氧化氮准确性：当测定值≤50 ppb时，误差小于±5.0 ppb；当测定值>50 ppb时，误差小于±10.0%；

3.3呼出气一氧化氮重复性：当测量值≤50 ppb时，标准偏差（SD）<2.5 ppb；测量值＞50 ppb，变异系数（CV）＜5.0%；

3.4呼出气一氧化氮单个测量内测量点重复性：

测量值≤50 ppb，标准偏差（SD）＜0.5 ppb；

测量值＞50 ppb时，变异系数（CV）＜1.0%

3.5呼出气一氧化氮检测低限：1.0 ppb；

3.6呼出气一氧化氮测量时间：小于40秒

3.7呼出气一氧化碳测定范围：0～250 ppm；

3.8 呼出气一氧化碳准确性：当浓度≤20 ppm时，误差小于±2.0 ppm；当浓度>20 ppm时，误差小于±10.0%；

3.9呼出气一氧化碳重复性：重复性：当浓度≤20 ppm时，标准偏差（SD）＜1.0 ppm；当浓度>20 ppm时，变异系数（CV）＜5.0%。

3.10呼出气一氧化碳单个测量内测量点重复性：

测量值≤20 ppm，标准偏差（SD）＜0.2 ppm；

测量值＞20 ppm时，变异系数（CV）＜1.0%

3.11 呼出气一氧化碳检测低限：1.0 ppm；

3.12呼出气一氧化碳测量时间：小于40秒

3.13呼出气一氧化氮/呼出气一氧化碳呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%

5.售后服务需求:上述医疗设备在保修期内，出现质量问题，提供免费维修和配件更换。供应商需承诺保修期内24小时内响应,48小时内完成维修,若48小时内不能完成维修提供备机使用。保修期外，供应商承诺以成本价更换零部件。

保修期≥3年

7、呼气分析仪(二类医疗器械注册证,整机质保≥3年)

1. 产品标准及认证

1.1产品注册名称：呼气分析仪；

1.2产品检测原理：电化学检测原理；

2.  产品功能参数

2.1 呼出气一氧化氮测定：FeNO50在线口呼气测量，FeNO200在线口呼气测量，FnNO在线鼻呼气测量，sNO离线样品气测量；

2.2 呼出气一氧化碳测定：FeCO在线口呼气测量，sCO离线样品气测量；

2.3动态测试曲线，有效呈现测试过程细节，体现一氧化氮测量值的流速依赖特性，保证测试结果准确性；

2.4采用分离式单向阀气道设计，无公用气道回路，有效克服交叉感染风险；

2.5可实施呼出气一氧化氮/一氧化碳联合测定功能，一口气测定一氧化氮/一氧化碳指标；

2.6 低噪声，高灵敏度传感器及电路专利设计，保证测试结果准确性；

2.7 流量质控功能：系统自动提醒判断呼吸过程流量控制过强或过弱、吸气超时、呼气超时等错误；

2.8 环境因素质控功能：设备内部具有温度、湿度、大气压标定及调节校准功能，具备一氧化氮（NO）标准气检验与校准，一氧化氮（NO）环境气检验，一氧化碳（CO）标准气检验功能，保证测试结果准确性；

2.9 具有呼出气一氧化氮测定/呼出气一氧化碳测定功能，可出具呼出气一氧化氮测定/呼出气一氧化碳测定报告；

2.10 辅助测评分析功能：支持慢阻肺、哮喘常用标准随访问卷，出具随访测评报告；

2.11 支持临床表单信息可配置设计，从年龄、性别、症状、肺功能、用药情况等多维度进行智能分析，方便医生进行患者管理以及临床研究的开展；

2.12支持患者自助式信息填写功能，有效提高临床诊疗效率；

2.13 具备在线测试模式，离线测试模式、训练模式等多种测试训练方式，有效保证患者正式测量时的成功率。

2.14 十寸电容触摸屏设计，方便携带及床旁使用；

2.15 仪器集成蓝牙传输功能，方便不同场景使用；

2.16 仪器集成WiFi无线传输功能，方便与医院HIS系统对接互联；

2.17仪器自带智能语音及视频宣教提示功能，方便患者掌握检查要领；

2.18 仪器内置高性能锂电池，方便断电等不同场景使用；

2.19仪器支持直接连接打印机打印A4报告，方便不同工作场景；

2.20仪器集成扫码读取功能，方便临床操作，提高临床诊疗效率；

2.21 图形化交互界面设计，测试时有动态流量、呼气时间等实时提醒，方便临床质控；

2.22系统可以根据需求扩展云端多中心研究或临床分级诊疗系统；

注：相应功能需提供相关的报告，专利等证明材料。

3.  产品性能指标

3.1呼出气一氧化氮测定范围：0～3000 ppb；

3.2呼出气一氧化氮准确性：当测定值≤50 ppb时，误差小于±5.0 ppb；当测定值>50 ppb时，误差小于±10.0%；

3.3呼出气一氧化氮重复性：当测量值≤50 ppb时，标准偏差（SD）<2.5 ppb；测量值＞50 ppb，变异系数（CV）＜5.0%；

3.4呼出气一氧化氮单个测量内测量点重复性：

测量值≤50 ppb，标准偏差（SD）＜0.5 ppb；

测量值＞50 ppb时，变异系数（CV）＜1.0%

3.5呼出气一氧化氮检测低限：1.0 ppb；

3.6呼出气一氧化氮测量时间：小于40秒

3.7呼出气一氧化碳测定范围：0～250 ppm；

3.8 呼出气一氧化碳准确性：当浓度≤20 ppm时，误差小于±2.0 ppm；当浓度>20 ppm时，误差小于±10.0%；

3.9呼出气一氧化碳重复性：重复性：当浓度≤20 ppm时，标准偏差（SD）＜1.0 ppm；当浓度>20 ppm时，变异系数（CV）＜5.0%。

3.10呼出气一氧化碳单个测量内测量点重复性：

测量值≤20 ppm，标准偏差（SD）＜0.2 ppm；

测量值＞20 ppm时，变异系数（CV）＜1.0%

3.11 呼出气一氧化碳检测低限：1.0 ppm；

3.12呼出气一氧化碳测量时间：小于40秒

3.13呼出气一氧化氮/呼出气一氧化碳呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%

5.售后服务需求:上述医疗设备在保修期内，出现质量问题，提供免费维修和配件更换。供应商需承诺保修期内24小时内响应,48小时内完成维修,若48小时内不能完成维修提供备机使用。保修期外，供应商承诺以成本价更换零部件。

保修期≥3年

## 8、数字心电图仪需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：数字心电图仪

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

1、支持标准 12 导联I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6

并可自定义胸导联组合(V7\V8\V9\LV\RV\UV\DV)

2、导联线： 10 (LA、RA、LL、RL、V1、V2、V3、V4、V5、V6)

3、增益： 5、10、20mm/mv ±5％

4、速度： 25mm/s、50mm/s ±5％

5、显示单位： 5mm/每大格， 1mm/每小格

6、心律显示范围与精度： 30~240 次/分±5％

7、工频干扰抑制： 50Hz > 20db

8、数据连接方式:USB 接口

9、去颤保护电压:≥5000 伏

直流极化电压:±300 毫伏±5％

11、动态输入范围:20mv

12、定标电压及其精度:1mv±5％

13、系统噪声 15 微伏

14、非线性误差±10％

15、基线漂移  1mm

16、温度漂移:50 C－400 C 内，基线漂移不大于 1mm/0 C

17、A/D 分辨率:13 比特， 2.44uV/位

18、数据通道:8 (I、II、V1、V2、V3、V4、V5、V6)

19、病人泄漏电流<10 微安

20、病人电气隔离:光电隔离

21、电极接头类型:直插头

22、信号采集设备电源:USB 接口， 5 伏(支持电脑 USB 输出口电压)

▲23、适配我院现有的心电工作站系统，接口费用由中标方承担

附：医院现有心电诊断系统功能介绍

1、提供通用的分析工具，如同屏对比、波形放大、电子分规测量及心电图数据重新分析功能。

2、 支持软件内部滤波，并可还原至采集终端设置的滤波频率。

3、 自动分析心率、PR间期、电轴、QT间期、QTc，RS等心电参数。

4、对于波形重叠的心电图，支持重新排列以方便测量分析，测量精度达毫秒/微伏级。

5、支持心电向量分析技术

6、危急值管理流程：系统中具备危急值置顶功能和提示功能，

7、具备病人大流量情况下的软件自动诊断功能。

8、支持电子签名：通过预先设置经扫描的医生签字替代报告上的人工签字。

9、病人列表显示病人的基本信息（包括姓名、性别、年龄、病区、病床等）、诊断部分结果，按照时间顺序排列。

10、 可对图形进行增益、速度、网格、翻页、放大等处理，并提供12导联回放；可对图形中感兴趣区域进行测量。

11、心电软件自带质控功能可对已诊断的心电图进行质控管理并给出评价。

12、质控功能可查询质控结果、质控建议（质控问题）、质控医生、质控时间等信息。

13、支持与医院HIS对接，可以从服务器中读取病人的基本资料（医保卡、就诊卡、条形码、病历号、体检号等）。将患者的心电检查结果，包括结论和心电参数以及图文报告PDF发送给HIS，可供医生工作站调阅浏览。

14、对于住院病人，心电检查完成通知HIS进行收费。门诊病人检查完成后自动确认，避免重复检查。

15、心电系统中心服务器集中存储所有心电图数据，支持与HIS、LIS、PACS、EMR、体检等系统集成，相互调阅患者相关信息。

16、支持与医院体检系统进行对接，方便统一整合打印体检报告。

17、支持数据离线保存、恢复，网络异常时单机版运行，保证网络恢复正常时的数据上传。

18、具备数据备份机制，保证数据的安全性，且病人资料具有延续性和完整性，方便操作和查询统计。

19、 心电图设备的自动测量和诊断语句可存入心电信息系统。

20、支持心电图数据存储为DAT、XML、DICOM、PDF、JPG、BMP等至少两种数据。

21、支持Win7、Win8、Win10系统，可根据系统升级要求免费升级。

22、支持读卡器连接就诊卡识别模式和扫描枪连接条形码识别模式。

9、全科诊断系统

1、检查项目≥13项，其中包含：心率、呼吸率、心电波形、呼吸波形、脉率、脉搏氧饱和度、无创血压、体温、视力检查、色觉检查、眼底检查、耳膜及耳道检查、喉部检查。

2、软件功能和拓展功能

2.1、具备USB接口、网络配置、支持无线通信、支持蓝牙通信。

▲2.2、具有信息管理系统软件，软件可远程更新、远程修复，可供远程会诊；

2.3、具有报警功能，生命体征异常时警示，可提供声、光报警；

2.4自动获取生命体征测量数据，降低人工输入误差率，可一键储存多项生命体征；

3、显示、输入、输出

3.1、显示器≥10寸；

3.2、液晶触摸显示屏；

3.3、具有≥4种输入方式，其中包含：手写、拼音、五笔、英文

4.、直接检眼镜

4.1、观察视场角≥3°可一次性观察整个眼底；

4.2、屈光度≥28种：正（＋1、＋2、＋3、＋4、＋5、＋6、＋7、＋8、＋9、＋10、＋12、＋15、＋20、＋40）D，负（－1、－2、－3、－4、－5、－6、－7、－8、－9、－10、－15、－20、－25、－30 、-35）D；6种照明形式（小圆、中圆、半圆、大圆、网格、裂隙，3种滤片：无赤滤片（绿色滤片）、钴蓝滤片（蓝色滤片）、偏光滤片

4.3、最大孔径照明角θ：≥7°；

4.4、色温3000K±10%；最大照度不低于750 LX；

4.5、照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%，输出照明光的显色指数应不少于85；

5.2、医用放大镜

5.1、光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，光纤冷光源360°无影光环照明，配有鼓气囊插口；

5.2、放大透镜可放大2X，视窗放大透镜可左右移开，使器械可伸入耳道；

5.3、色温≥3000K，最大照度≥7000LX；

6、多功能耳鼻喉检查器

6.1、光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度≥30000LX，色温≥2900K±10%；

6.2、可与一次性压舌板配备使用，压舌板插入时应顺畅、无阻塞，压舌板插好后应稳固、无脱落。按压自动弹片，压舌板应能顺畅有力地自动弹出压舌板。

7.、无创血压

7.1、脉搏波振荡法，可通过手动或自动测量；且液晶触摸屏显示其测量结果。

7.2、具有记忆功能，可记录多条舒张压、收缩压，平均压测量数值；

7.3、测量人群范围有成人和儿童模式，持续测量时间应不超过180S,当超过该测量时间时，控制阀应泄放气压；

7.4、有气密性检测功能，并有检测状态提示；

8、脉搏氧饱和度和脉率

8.1液晶屏数字化显示测量结果，脉搏氧饱和度测量应有脉搏波形、脉搏氧饱和度、脉率显示

8.2、脉率显示分辨率为：1bpm；

8.3、脉搏氧饱和度显示分辨率为：1%；

8.4、具有异常警示，提供声、光报警；

9、体温检测

9.1、体温测量范围应为32℃～42℃

9.2、体温测量范围内，最大允许差±0.3℃

9.3：具有温度超额报警功能

10、视力检测

10.1、具有≥4种距离模式选择，查看不同的视标图片，可生成测试结果；

11、色觉检测

11.1、色盲检查图应有简单数字、几何图形、图画、多位数字、其他五种图片类型可选，涵盖常见遗传性色盲，非遗传性色盲，提供诊断功能；

12. 人体经络图查询

12.1 人体经络图查询

13. 心电

13.1、心率范围：成人为15～300bpm，新生儿/儿童15～350bpm；

13.2、分辨率，1bpm；

13.3、诊断系统发声的心动显示功能；

13.4、液晶触摸屏显示心率、呼吸率、心电波形、呼吸波形：

13.5、具有异常警示，提供声、光报警；

14、病历管理

14.1、模糊搜索、查询、传输、下载、当前被检查者病历及历史病历。

14.2、病历存储数量≥80万条。

14.3、可实现蓝牙传输生命体征数据功能。

14.4、多界面显示功能：可连接外接显示器、投影仪、液晶屏并同步显示各项生命体征。

产品尺寸：≥90CM*27CM*16CM；支架尺寸：≥448MM*561MM*280MM

15、设备注册要求：医疗器械二类

16、售后服务承诺及保障措施

（一）质保期及售后服务承诺

1、质保期：主机保修期：≥3年，质保期内免费保修，质保期满后，如产生零件或耗材类费用，按照合同内承诺的价格支付给供应商。

2、需提供专业的技术指导和技术咨询。

3、保修期内非因人为原因造成设备故障，负责保修（不含耗材产品）。

4、售后响应时间：工作日4小时内做出响应,12小时内出具初步处理意见,24小时内上门，如因设备需要返厂维修，需由供应商提供备用机。

（二）运输、装机调试、培训及验收服务

1、设备由供应商负责免费运送至采购人指定地点。

2、根据采购人需求安排安装日期，由供应商指派工程师负责免费上门安装服务，并进行设备调试。

3、装机调试完毕后，进行设备免费操作培训。

10、听力计

主要技术规格及售后概述

1.1输入：纯音，啭音

1.2掩蔽：窄带噪声

1.3给声刺激：手动或反转给声，单脉冲或多脉冲

1.4强度：气导-10至120dB，骨导-10至80dB

1.5步进：1,2,5dB

1.6频率范围：125Hz - 8kHz,≥10个档位

1.7内部存储：500个患者信息及数据

1.8数据连接：USB接口

▲1.9触摸式给声键

1.10测试结果可直接连接打印机输出报告

1.11显示4.3英寸彩色大屏幕，全中文界面

1.12便携式设计，重量 ≤1.3Kg

▲1.13交流和电池两用

1.14特殊测试：Stenger伪聋测试，Auto threshold自动阈值

1.15软件诊断套件，可单机操作、电脑操作或单机电脑混合操作

2标准配置

2.1主机壹台

2.2气导耳机壹副

2.3骨导耳机壹副

2.4患者应答器壹个

2.5电源壹套

2.6便携手提包壹个

2.7操作手册壹本

3售后要求

3.1	投标价格中包含正常运转必需的所有标准附件、易耗品、部件、一次性耗材、专用工具等，并列明详细数量和价格。

3.2	设备运送至指定点，交货后 7 天内供应商派工程技术人员到达现场，负责设备到货、搬运、安装、调试，在技术人员在场的情况下启动开箱清点货物、安装调试等服务，此过程产生的所有费用由供应商承担。

3.3	提供详细的验收标准、验收手册、操作手册等。进口设备至少提供中英文操作手册一套。

3.4	供应商免费提供现场操作技术培训，对使用人员及技术人员提供正规的整套设备操作、维护、维修、检测等内容的培训。根据设备使用需求，供应商应免费提供原厂更高级别应用培训支持。保证相关人员能全面了解直至完全掌握设备的使用。

3.5	对所售设备进行每年 2 次免费巡检，整机清洁，与操作人员作技术交流，并及时提醒存在的问题或隐患。

3.6	开机率≥95 %（365天/年计），故障紧急叫修时，2 小时内维修响应，专业维修工程师要求 24 小时内到达现场，24 小时内排除故障或提供应急措施，如在 7天内无法修复，则提供与该设备相同的备用机。

3.7	安装、调试、培训、验收合格后，整机保修期≥3年，质保范围包括仪器整机和其所有附属配件。在保质期内出现问题，所产生的维修费用（包括零部件费用、运返费用等费用)均由供应商承担。

3.8	质保期满后，供应商对仪器应提供终身维修，免收任何人工费、差旅费，仅收取零件费用，提供零配件价格表，并提供软件终身免费升级服务。

3.9	按配置要求，提供原装全新设备。确保其产品质量、性能及技术参数达到要求。

设备注册要求：医疗器械二类

售后服务承诺及保障措施

（一）质保期及售后服务承诺

1、质保期：主机保修≥3年，质保期内免费保修，质保期满后，如产生零件或耗材类费用，按照合同内承诺的价格支付给供应商。

2、需提供专业的技术指导和技术咨询。

3、保修期内非因人为原因造成设备故障，负责保修（不含耗材产品）。

4、售后响应时间：工作日4小时内做出响应,12小时内出具初步处理意见,24小时内上门，如因设备需要返厂维修，需由供应商提供备用机。

（二）运输、装机调试、培训及验收服务

1、设备由供应商负责免费运送至采购人指定地点。

2、根据采购人需求安排安装日期，由供应商指派工程师负责免费上门安装服务，并进行设备调试。

3、装机调试完毕后，进行设备免费操作培训。

11、压力式盆底肌力测试仪

一、技术参数

（一）硬件参数：

1、过压保护：80mmHg ；可自动泄气，气密性<10mmHg/min。

2、压力式盆底肌力测试最大值量程为0-60mmHg，分度值为0.1 mmHg。

▲3、设备主机内置热敏纸打印机和电池，可手持入户筛查并实时打印热敏纸式评估报告，无需外接设备和电源。

4、配套压力探头利用特殊的气囊外型设计，当受试者屏气增加腹压时气囊外滑提醒其用力方式改变（正确的用力方式下，气囊是内缩上提的）。

5、内置数据接口，可与盆底功能障碍信息管理平台通讯传输病历及评估结果并打印电子病历及评估报告。

6、信息终端：显示器≥21寸，720P以上分辨率，操作系统：Windows7/Windows2008，内存2G以上，硬盘100G以上，集成显卡。

7、配置一体化台车，人体工程学设计，牢固抗腐蚀，医疗专用静音脚轮支持360度旋转，可移动并支持固定位置锁定，脚轮直径不小于40mm ，台车面板尺寸不小于40*50cm。配置AC220 5A以上的电源插口，附带USB电缆。

8、激光打印机：A4幅面，黑白打印，硒鼓，打印速度>10张/分钟，打印精度＞200dpi。

（二）软件参数：

- 压力评估系统功能：全程语音、曲线同步提示，I类纤维平均值描记、疲劳度描记，II类纤维最大值描记、募集时间--从零到收缩到最大值所需时间描记；能做到量化压力数据评估；可记录、储存、回放每一次评估的全过程。

- 设备附带盆底功能障碍信息管理工作站，可以提供对区域（或地区）的管理及区域下属区域机构的管理。可对省、市（直辖市）、县（区）、乡、村采用树形节点分层管理。提供对区域内机构的浏览、增加和删除管理功能。

- 可通过设备附带的盆底功能障碍信息管理平台实现评估设备以及治疗设备云共享诊疗数据，实时无线数据传输同步诊疗方案及患者诊疗数据。

- 平台可进行排班管理及数据统计，无需手写排班及统计数据；系统支持按日期对盆底康复工作情况、盆底康复患者看诊情况进行统计，包括：盆底康复工作情况报表、盆底康复患者看诊情况报表等。

二、设备注册要求：医疗器械二类

三、售后服务承诺及保障措施

（一）质保期及售后服务承诺

1、质保期：主机保修≥3年，质保期内免费保修，质保期满后，如产生零件或耗材类费用，按照合同内承诺的价格支付给供应商。

2、需提供专业的技术指导和技术咨询。

3、保修期内非因人为原因造成设备故障，负责保修（不含耗材产品）。

4、售后响应时间：工作日4小时内做出响应,12小时内出具初步处理意见,24小时内上门，如因设备需要返厂维修，需由供应商提供备用机。

（二）运输、装机调试、培训及验收服务

1、设备由供应商负责免费运送至采购人指定地点。

2、根据采购人需求安排安装日期，由供应商指派工程师负责免费上门安装服务，并进行设备调试。

3、装机调试完毕后，进行设备免费操作培训。

12、便携式肺功能检测仪(二类医疗器械注册证,整机质保≥3年)

| 技术项 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 功能参数 | 1、检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、 FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC 等； 2、可进行支气管舒张试验； 3、可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；建议加入中国人预计值； 4、便携式设计，方便床旁及基层医疗卫生机构使用，适用于在社区体检或现场流调等工作开展； 5、具备交叉感染防控的恰当措施，例如拆卸、清洗、消毒传感器，或使用一次性传感器或呼吸过滤器； 6、同时支持 A4 报告打印或仪器自带打印功能，方便基层医疗卫生机构开展筛查与流调等工作场景下可以及时打印报告。 |
| 质控功能 | 1、3升定标桶符合质量标准，仪器支持容量定标、三流速线性验证； 2、具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行 BTPS 自动修正功能； 3、系统软件可根据检测结果进行自动质控评级。 |
| 数据传输 | 1、支持无线数据互联功能； 2、支持单台仪器离线工作及与 PC 端联机工作模式。 |
| PC端功能 | 1、检测模块：肺通气功能检查（FVC、VC）、支气管舒张试验等；实时显示流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线等； 2、质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；自动计算质控评级；依据 ATS/ERS 智能推荐可接受度高的测量曲线； 3、肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症、及定期的慢阻肺高危人群及患者的随访管理等信息； 4、随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ 等问卷配置； 5、报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺量计检查、支气管舒张试验； 6、工作台账模块：检测结果统计及报告导出； 7、数据通讯模块：支持对接医院 HIS 系统；支持多中心及分级诊疗工作模式等功能； 8、账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步等 |
| 云端平台数据管理功能 | 1、项目管理功能：包括基础信息，汇总信息，随访内容设置，项目参与单位等； 2、质控管理功能：设备质控定标报告，检查报告质量管理；查看某个中心的质控报告，可在线批注、留言； 3、肺功能检查对象信息管理功能：包括调查对象姓名、性别、出生年月日、民族、身份证号、婚姻状况、职业、户籍地址、实际居住地址、联系电话、门诊号/住院号、症状、危险因素、呼吸病史、身体测量、禁忌症、慢阻肺高危人群及患者的随访管理等； 4、肺功能报告管理模块：肺功能报告汇总；肺功能质控等级；在线查看肺功能报告详情；在线解读批注；FVC 检查质量、FEV1 检查质量、肺通气功能障碍类型、肺通气功能障碍程度、舒张试验阴性/阳性、GOLD 分级等分析图表展示；实时查看及动态展示本中心、本地区、本省肺功能检查情况； 5、数据导出功能：支持自定义时间范围数据导出；支持全部数据导出，包括检查对象基础信息、肺功能报告数据、随访数据等； ▲6、数据共享：检查对象的基本信息和肺功能检查、诊断等相关数据和信息可传输共享至居民电子健康档案和区域人口健康信息平台等； 7、安全性要求：保护调查对象隐私，保证信息平台和所收集信息的安全性； |
| 其他 | 1. 产品通过国家食品药品监督管理局认证，注册名称应为：肺功能仪，便携式肺功能仪等 2. 产品注册标准：符合国家肺功能仪有关技术规范要求和技术标准，产品主要性能指标需经过国家权威检测机构检测并出具相应检测报告 3. 产品检测原理：采用压差检测技术原理 4.售后服务需求:上述医疗设备在保修期内，出现质量问题，提供免费维修和配件更换。保修期≥3年，保修期内24小时内响应,48小时内完成维修,若48小时内不能完成维修提供备机使用。保修期外，供应商承诺以成本价更换零部件。 |

13、健康小屋一体机便携版(二类医疗器械注册证,整机质保≥3年)

一、健康一体机介绍

产品描述

利用公司传统产品的技术积累，将医用常规生理参数测量模块（心电、血压、体温、血氧饱和度、脉率等）与生化参数(血糖、尿常规、总胆固醇、尿酸、血红蛋白、血脂四项等)相结合，利用当下成熟的信息化技术，组成一款人体生理参数检测系统(俗称健康一体机)，它是一款适应基层医疗机构及家庭市场需求的高度集成、数字化、智能化健康检测设备，具备高质量的健康数据采集和信息化功能。能检测十二导联心电图、心率、血压、血氧饱和度、尿常规、体温、血糖、尿酸、总胆固醇、血红蛋白、血脂四项、体重、BMI指数、脂肪率等健康数据，并支持将采集到的健康数据通过4G/3G、WIFI、有线以太网等多种数据通讯方式上传至健康信息平台，建立长久的健康档案。

健康一体机数据的采集

设备主机采用可调仰视角设计，主机自带心电图、心率、血压、血氧饱和度、脉率，通过串口方式实现中医体质辨识、BMI等参数的采集功能、血糖、体温、尿酸、总胆固醇、血红蛋白、血脂四项等参数的采集，通过蓝牙方式实现尿常规、体重、脂肪率等参数的采集。

身份识别

主机内置身份证阅读器，居民通过身份证刷卡确认身份后，所测量的数据自动与该居民绑定，同时支持选配居民健康卡、医保卡、社保卡、RFID等身份识别阅读器。

测量数据上传

主机可通过4G/3G、WIFI、有线以太网等多种数据通讯方式将采集到的数据上传至指定的后台机构。

语音提示功能

主机内置语音播报模块，可对测量的参数数值进行语音播报，同时可设置报警上下限，对测量的数值进行判断，并在屏幕上给出结果。

测量数据的存储

设备本身具备一定能力的数据存储功能，数据存储采用先进先出原则，目前至少可存储2500组用户数据。

测量数据的打印

主机内置高质量热敏打印机，实时打印心电图报告及用户测量数据。

交直流两用

主机内置方便更换的大容量充电锂电池，无市电情况下，锂电池可供设备工作≥4小时。交流供电状态下自动为锂电池充电，充电时长≤4小时。

二、检测功能技术参数

| 功能 | 简介 |
| --- | --- |
| 处理器 | 四核1.2G处理器 |
| 内存 | 1G BYTE |
| 存储器 | 8G eMMC |
| 显示屏 | ≥10寸IPS宽屏,分辨率为1280*800 |
| 触摸屏 | 多点触控电容屏 |
| 摄像头 | 支持500W高清摄像头 |
| 本地无线通讯接口 | WIFI 802.11b/g/n |
| 远程无线通讯接口 | 3G或4G |
| 有线通讯接口 | 两个USB口（一个为USB HOST，一个为USE DEVICE） 一个以太网接口, 一个DB9串口 |
| 内置身份识别读卡器 | 配居身份证读卡器或选配RFID读卡器 |
| 内置锂电池 | 内置可更换式锂电池，无市电情况下，整机可持续工作4小时以上 |
| 内置锂电池充电电路 | 内置医用级锂电池充电电路 |
| 内置AC/DC模块 | 内置医用级AC/DC电源模块 |
| 内置蓝牙模块 | 蓝牙双模BT2.0与BT4.0，可与带蓝牙外设进行数据通讯 |
| ▲内置测量模块 | 可测量心电图、心率、血压、血氧饱和度、脉搏 |
| 测量结果语音播报 | 内置语音播报模块 |
| 磁条卡、IC卡读卡器 | 外置，通过串口或者USB口与设备通讯。对于USB口的读卡器可以通过USB线缆对其供电。 |
| 内置热敏打印机 | 打印宽度80mm,可打印当前用户的测量结果及心电图报告 |
| 整机净重 | ≤4KG |
| 长宽高 | ≤350*150*300mm |
| 售后服务需求 | 上述医疗设备在保修期内，出现质量问题，提供免费维修和配件更换。供应商需承诺保修期内24小时内响应,48小时内完成维修,若48小时内不能完成维修提供备机使用。保修期外，供应商承诺以成本价更换零部件。质保≥3年 |

## 14、视频眼震电图仪需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：视频眼震电图仪

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

▲1、能进行视频头脉冲实验、头脉冲抑制实验、自发眼震检查、扫视试验、视跟踪试验、视动试验、凝视试验、位置性试验、甩头试验、冷热试验等；

2、双通道VNG测试，VNG可同时采集双眼信号；

3、采集分辨率≤0.1º；

4、眼罩线性系数 水平1％，可测试全角度范围，垂直1.2％，可测试全角度范围；

▲5、眼球追踪范围 水平≥±30º，垂直≥±30º；

6、内建带有分析助理功能的测试报告模版，将所有检测结果，包括眼动波形、结果参数、分析图形、结论形成报告；

7、软件为中文操作界面，可打印中文检测报告；

8、冷热试验中可将点状图和蝴蝶图同屏显示分析；

9、数据库功能：内建眼动视频记录、回放、查看和存储系统；

10、实时眼震SPV（慢相角速度）值监测，辅助观察眼震动态变化；

11、追踪与扫视≥±16.7º；

12、视动试验目标物数量≥6个；

▲13、眼罩 带有封闭式护目镜及固视测试灯，无需额外暗室条件，可同时采集双眼信号；

14、前庭气体刺激器 温度范围：12～50℃数字显示；

15、温度精确度：≤±0.3℃；

16、安全特性：显示当前输出温度，温度过高时可自动切断。

## 15、神经传导速度测量仪需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：神经传导速度测量仪

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：是

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

1、检测神经：腓肠神经传导速度及振幅检测，顺向传导

2、检测方法：预配置的电极阵列

3、刺激位置：外侧踝关节后

4、刺激配置：双极

5、记录配置：双极

6、检测输出参数：神经传导速度（CV, m/s）和动作电位振幅（Amplitude, μV）

7、工作额定电压：单相恒定电流刺激

8、共模抑制比：≥ 100 dB

9、噪声：≤2 µV rms

10、采样频率：≤10 kHz

11、刺激器最大电压：≤420V

12、刺激器最大电流：≤100mA

13、刺激器最小脉冲宽度：≤100µS

14、皮肤温度测定：非接触式，红外线

15、LCD显示

▲16、网络要求：设备开放端口，可免费连接至MMC国家代谢性疾病管理中心软件系统，设备检测数据可自动上传。该平台为院内外管理工具，可创建科室自主临床数据库，方便管理多病种渠道患者。

## 16、数字震动感觉阈值检查仪需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：数字震动感觉阈值检查仪

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

▲1、探头震源频率≥100Hz

2、振幅范围：0－70um

3、振幅量程：0-55V

4、测量误差：±5%

5、振幅微调幅度：0.1Volt

6、数据输出接口：Rs232

7、软件自动出报告

▲8、软件系统具备每个部位测量三次，自动算VPT平均值功能

9、设备必须可检测身体任何部位的VPT值

10、配备患者反应装置，用于患者控制震动探头，能够在震动探头开始工作震动幅度开始上升后，当患者感觉到震动后，按下患者反应装置上的按钮，使探头停止，从而在系统上显示阈值

包件二：急救和生命支持设备采购项目

青浦区各医疗卫生单位急救和生命支持设备类仪器设备购置明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 单价预算金额(万元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急救呼吸机 | 4 | 10 | 否 | Ⅲ |
| 2 | 全导联除颤起搏监护仪 | 2 | 10 | 否 | Ⅲ |
| 3 | 麻醉机 | 1 | 28 | 否 | Ⅲ |
| 4 | 转运呼吸机 | 1 | 20 | 否 | Ⅲ |
| 5 | 除颤仪 | 1 | 7 | 否 | Ⅲ |

麻醉机为核心产品

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

供应商应具备一下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》）。

- 1、急救呼吸机参数

- 一．技术参数

- 用于成人、儿童（≥10kg）的急救转运呼吸机（需提供产品注册证明文件）

- 气动电控呼吸机，气源压力范围2.7～6bar。

- 整机重量小于3.1kg。

- 具有5.1英寸TFT彩色屏幕，分辨率640*480。

- ▲具备三防功能（IP34 级防水防尘，能承受最高从75cm 的高度下落的冲击），运行温度：-18 至50 摄氏度，适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作。

- 标配可充电锂电池，连续使用时间≥5小时，选配第二块电池可≥10小时。

- 具备语音导航功能（中/英双语），引导医务人员快速正确连接管路，启动通气。

- 具有幼儿/儿童/成人一键快速通气功能。

- 通气模式：标配P-A/C，V-A/C，P-SIMV，V-SIMV，CPAP/PSV，手动呼吸。

- 同时具备有创呼吸支持及无创面罩通气功能。

- 具有CPR 功能，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，心肺复苏时不中断通气，氧浓度自动提升为纯氧，提高抢救成功率。

- 屏幕可显示监测：五波三环：P-T波形，F-T波形，V-T波形，CO2-T波形，SPO2-T 波形.F环图：P-V，P-F，F-V环图。可同时显示气道峰压，平均压，PEEP，呼吸频率，氧浓度。

- FiO2：40%-100%，1%电子精确调节。

- 潮气量 50-2000mL可调，呼吸频率 0-60bpm，连续可调，吸呼比为4：1-1：10，最大吸气流量：45L/min。内置PEEP阀, PEEP：0-30mbar，可以连续设置调节。

- 吸气触发灵敏度：流速触发：1~20L/min，压力触发﹣20～0mbar。

二．质保售后服务

1、免费保修期:

主机质保期≥叁年，附件质保期半年，质保期内服务和材料等费用全免。厂家负责产品终身维修，保修范围外有偿维修，只收成本费。

2、应急维修时间安排

仪器在使用过程中，如发生质量问题，维修人员在接到通知后最迟半小时响应并给予处理方案，4 小时内到达维修现场，24 小时内不能修复的，免费提供备用机。

3、维护保养的安排

每一台仪器均由厂家专业人员安装调试,免费为用户进行设备操作、日常维护、故障排除及修理等技术培训。

对产品跟踪回访和维护，每年不低于 12 次电话回访，不低于 4 次上门维护和保养。

- 该设备医疗器械注册证为三类

- 2、全导联除颤起搏监护仪参数

- 一．技术参数

- ▲具备手动除颤、心电监护功能，可选自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

- 同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

- 支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

- 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

- 监护功能：SpO2、体温、NIBP监测功能。具有≥27种心律失常分析。

- 支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

- 配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

- 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

- 质保售后服务

1、免费保修期:

主机质保期≥叁年，附件质保期半年，质保期内服务和材料等费用全免。厂家负责产品终身维修，保修范围外有偿维修，只收成本费。

2、应急维修时间安排仪器在使用过程中，如发生质量问题，维修人员在接到通知后最迟半小时响应并给予处理方案，4 小时内到达维修现场，24 小时内不能修复的，免费提供备用机。

3、维护保养的安排

每一台仪器均由厂家专业人员安装调试,免费为用户进行设备操作、日常维护、故障排除及修理等技术培训。

对产品跟踪回访和维护，每年不低于 12 次电话回访，不低于 4 次上门维护和保养。

- 该设备医疗器械注册证为三类

3、麻醉机技术参数

一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院

二、设备名称：麻醉机

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：三类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

- 技术规格、参数及要求：

1. 主机部分：

1.1≥12.1英寸彩色触控屏，可以根据操作位置的需要，在四维层面多角度旋转调节，可折叠。

1.2 两个大容量旋转式抽屉，大工作台面。

1.3中央刹车系统：单踏板控制、开合一体式，解锁和锁定为同一踏板，采用导电、静音脚轮。

1.4具备嵌入式顶光照明系统，LED灯泡数量≥8个，且照明亮度无极可调。

1.5 全中文操作系统，瀑布式菜单，设置操作两步到位。

1.6 电气一体化开关，具有开机自检、快速启动功能、待机功能。

1.7 后备锂电池，使用时间≥120分钟。

1.8 具有3个以上辅助网电源插座，为围术期设备提供电源支持。

1.9主机机身正面具备3个模块插槽，支持3个模块同时使用，可与同品牌的插件式监护仪实现模块共享。监测CO2、AG、BIS、O2等监测

1.10配有废气回收系统，自主吸引废弃排空，同时有效的保证麻醉气体不会被排出浪费。

2. 气源部分：

2.1 氧气，笑气，空气三气源，可进行非纯氧供气，工作压力为0.28~0.6Mpa。

▲2.2具备氧气，笑气，空气电子流量计，快速直观，调节范围：0-10L/min，调节精度为0.01L，适合低微流量麻醉手术。

2.3 具备机械的笑、氧保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%。

2.4 快速充氧范围25 - 75 l/min

3. 麻醉呼吸机：

3.1 气动电控呼吸机。

3.2适用范围：成人、小儿和婴幼儿。

3.3 具有回路泄漏、顺应性、新鲜气体自动补偿功能，保证潮气量所设即所得。

3.4 通气模式：VCV、PCV、手动，SIMV-VC、SIMV-PC、CPAP/PSV。可选配PRVC

3.5 控制通气模式下：

3.5.1VCV模式下潮气量设定范围：15～1500ml。

3.5.2PCV模式下潮气量设定范围：5～1500ml。

3.5.3 呼吸频率设定范围：4～100次/min。

3.5.4吸呼比设定范围：4:1～1:10。

3.5.5 吸气压力设定范围：5～70 cmH2O

3.5.6 PEEP设定范围：OFF，3～30 cmH2O

3.5.7 压力限制设定范围：10～100cmH2O。

3.5.8 吸气暂停设定范围：OFF，5%~60%。

3.6 同步和支持通气模式下：

3.6.1 触发窗设定范围：5%～90%

3.6.2 吸气时间设定范围：0.2～0.5s

3.6.3 吸气触发设定范围：流量触发1～15L/min，压力触发-20～-1cmH2O。

3.6.4 支持压力设定范围：3～60 cmH2O

3.7 重点参数监测范围：

3.7.1 分钟通气量监测范围：0～100L/min

3.7.2吸入和呼出潮气量监测范围：0～3000ml

3.7.3顺应性监测范围：0～250mL/cmH2O

3.7.4 气阻监测范围：0～500 cmH2O/(s/L)

3.8 其他监测参数：呼吸频率、峰压、平均压、平台压、呼末正压、吸入和呼出氧浓度、吸呼比。

3.9 呼吸力学监测：压力波形、流速波形、容量波形、CO2波形、EEG波形，能够5道波形同屏显示。

3.10标配压力-容积环、压力-流速环、流速-容积环，环图分析功能，可标记参考环，并提供参考环相关呼吸力学参数。

3.11 具有体外循环模式。

4. 呼吸回路：

4.1 标配双向流量传感器监测，流量传感器采样管内置在回路中，具有防水处理装置。

4.2 呼吸回路的进气端和出气端均位于麻醉机正前方，便于麻醉医生操作。

4.3 安全上升式风箱，便于观察泄漏，适用于成人、小儿和婴幼儿，用于各类病人时无需更换风箱。

4.4 集成式、一体化回路，无需工具可徒手拆卸，回路与主机无管路连接，回路容积≤2.5L。

4.5 一体化回路采用PPSU材料制作，回路整体可134℃高温高压消毒

4.6 配备有外部气体出口ACGO，辅助气路开关与辅助气路盖一体化设计，气路盖采用旋转卡扣式设计，方便开启和关闭辅助气路，能外接Bain回路、T管回路等。

4.7 具有辅助供氧功能，可不开机提供快速吸氧。

4.8 智能化Bypass旁路功能，术中更换钠石灰，不影响麻醉机的运行，且无麻醉药泄漏，安全可靠。

4.9 标配回路加热功能，不接受冷凝处理，消除水汽冷凝，增强病人呼吸舒适性，便于设备维护。

4.10 标配2个钠石灰罐，安装时能使用单手操作、扣式安装。

4.11 具备用于排除呼气端积水的上提式排水阀，确保测量精确，排水阀采用无积水杯式设计，无需拆卸、支持术中排水，防止麻醉气体泄漏。

4.12 可选择氧气或空气作为机械通气驱动源。

▲4.13 回路泄漏量不应超过65ml/min。

5 蒸发罐:

5.1 进口高标准蒸发罐1个，具有温度、压力、流量补偿功能。

5.2 主机标配双罐位，具备互锁功能。

5.3 挥发罐容量大于300ml。

5.4 具有安全运输模式-T模式，转运更换无需排空麻醉药。

6 报警性能：

具备窒息、窒息≥2min报警、持续气道压力高、压力受限报警、负压报警、气道压力上下限报警、吸入和呼出潮气量上下限报警、分钟通气量上下限报警、吸入和呼出氧浓度上下限报警、吸入和呼末CO2浓度上下限报警、吸入和呼末N2O浓度上下限报警、吸入和呼末麻醉气体浓度上下限报警、BIS信号质量弱等生理报警功能。

## 4、转运呼吸机需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：转运呼吸机

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：三类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

▲1、适用于新生儿及30kg以下儿童转运呼吸机，要求断电状态下机器电池维可持主机工作2h以上

2、要求为气动电控型呼吸机

3、配备有≥7英寸彩色触摸屏，具备中文语音导航和报警功能

4、具备电子PEEP功能，PEEP压力要求在0，3～30cmH2O

5、具有多种呼吸模式： 包括IPPV、V-AC、V-SIMV、PRVC、PRVC+、PCV 、P-AC、P-SIMV、CPAP、CPAP+、BIPPV、BIPPV+、APRV、APRV+

6、配备CPR功能，心肺复苏指导和自动通气功能

7、标配RSA功能，快速诱导气道插管和通气功能

▲8、具有一键通气功能，可快速设定婴幼儿、儿童模式，进入抢救状态

9、吸呼比：59:1~1:99可调

10、氧浓度范围：21%-100%可调

11、潮气量：20mL ～ 2500mL

12、呼吸频率: 0～120bpm

13、工作压力：2.7 ～ 6.0bar

14、触发方式要求压力触发及流速触发，压力触发范围：-20cmH2O～20cmH2O，

流速触发范围：1L/min～15L/min

15、监测指标包含：分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均圧）、时间-压力波形等

## 5、除颤仪需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：除颤仪

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：三类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

▲1、儿童电复律、电除颤用，要求配备儿童电极（配备体重在10kg以下的电极板）

2、具备体外同步/非同步除颤，同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起）

3、除颤能量选择范围：能量分21档（1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/

100/150/170/200/300/360J）以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J，具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间

4、除颤充电至200J≤5S，充电至360J≤8S

5、配备一体化电极板，具有支持能量选择、充电、放电功能，手动除颤电极板具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，屏幕并显示具体阻抗数值

6、采用双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿,保护心肌受损，除颤能量最大360J，提高除颤成功率和有效性

7、AED功能可以全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤，具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

8、配有5导联心电（ECG)、血氧饱和度（SpO2）、呼吸（Resp）、体温（Temp）、无创血压（NIBP）及配件

9、可充电锂电池，工作时间除颤≥100 次，或起搏≥2h，或监护≥3h；低电量报警，报警发生后可连续进行20min的生命体征监护；充电时间：关机状态时，充电至100%小于3h；开机状态时，充电至100%小于4.5h

10、智能报警，通过声音、灯光、文字等多种方式进行报警，系统报警功能：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警功能：心电、无创血压、血氧饱和度等；技术报警功能：包括所有参数