荧光手术显微镜技术规格及参数修改版

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称：   荧光手术显微镜

三、	数量：1套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥4年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。

3、产品配置要求：主光学系统	1套，支架1套，氙灯2个，主刀镜系统1套，助手镜系统1套，防尘罩1个，一体化摄录像系统1套，可消毒物镜保护透镜2个，荧光功能模块1套，增倍镜1个，消毒套30个。

七、	技术规格、参数以及要求

1.光学系统

1.1、配备双人四目，主刀镜、助手镜各1套。

1.2、利用人眼的融合特性，左右两个光路对景深和分辨率进行分别设计。复消色差光学技术，高分辨率，大景深，保证对比度和清晰度。

1.3、支架横臂不移动的情况下，光学主镜体翻转角度：水平面上的旋转角度≥±270°。

1.4、光学主镜体左倾角度≥50°，右倾角度≥50°。

1.5、10倍目镜下，最大视场范围≥210mm，光学放大倍数≥12倍。

1.6、双激光辅助对焦功能：能清晰观察激光点，快速找到焦平面。

1.7、物镜保护镜：配备≥2个显微镜可消毒镀膜透镜材质物镜保护镜，不影响光学品质，可重复使用。

1.8、电动连续调焦物镜，最小工作距离≤230mm，最大工作距离≥590mm。

▲1.9、光学主镜上有精细调焦旋钮，可实现对手镜独立调焦，调焦时主刀镜焦距不改变，调焦范围≥-5Dpt，≤+5Dpt.

2.光源

▲2.1、主、备用光源功率≥400W氙灯，保证足够大的荧光激发光强度。

2.2、精显照明装置，减少深部手术时的阴影，保证锁孔手术中对深部区域的照明强度。

▲2.3、≥2套独立光源与≥2套独立供电电气系统，必要时显微镜将自动切换到另一个照明系统，保证手术安全。

2.4、内置照度计测量照明强度。

2.5、自动光强度控制功能：随工作距离的减少而降低亮度，防止组织灼伤；随工作距离的增加而增加亮度，使视野的亮度保持恒定。

2.6、自动照明光栅：光照明范围与视野范围自动同步，防止组织灼伤。

3.支架

3.1、落地式支架：整机电磁锁≥6个，可做二级控制支架；底座占地面积≤760x760mm，减少对手术室的空间占位；支架表面覆盖有抗菌涂层。

▲3.2、同时具备术前自动平衡功能和术中自动平衡功能，即使已安装无菌罩，在手术过程中依然可以重新平衡显微镜。

▲3.3、支架最大水平伸展（从底座中心点到光学头在地面的垂直投影点）范围≥1700mm，保持舒适的工作姿势和和宽敞的操作空间。

3.4、显微镜光学系统外接设备最大重量≥12kg（不包括光学系统的重量）。

3.5、多功能手柄，可自由设定控制参数，包括：变倍、调焦、调光、拍照、录像、XY轴偏转微调及定解锁显微镜头等功能，均可通过手柄一键操作。

4.附件

▲4.1、内置血管荧光功能模块。

4.2 显微镜内置影像系统，摄像头完全内置，无外露分光器、摄像头、线缆，分辨率≥1920*1080，逐行扫描。摄像头可独立微调焦。

▲4.3、内置摄录像具有独立的操作系统，当摄录像系统发生故障时，显微镜仍能正常工作，手术可不受影响地进行。

4.4、一体化显示器整合在显微镜支架上，无需外置台车。

4.5、配备工作站，内存≥1T；触摸屏显示器≥27寸。

4.6、增倍镜：安装于光学头下，放大倍率≥1.4倍。

交付日期：自合同签订生效之日90天内。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》。

供应商应具备一下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。