医用低温、冷疗医疗设备 采购项目

青浦区疾病预防控制中心开办 医用低温、冷疗 设备购置明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 单价预算金额(万元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-8℃医用冰箱 | 40 | 1.6 | 否 | 2 类 |
| 2 | 低温保存箱（-20~-40度） | 4 | 4.5 | 否 | 2 类 |
| 3 | -80℃超低温冰箱 | 2 | 8 | 否 | 2 类 |
| 4 | 双开门冷冻冷藏冰箱 | 15 | 2.5 | 否 | 2 类 |
| 5 | －40℃冷冻立式冰箱 | 5 | 3 | 否 | 2 类 |

-80℃超低温冰箱为核心产品

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

★ 本项目最高限价为110万元人民币，超过最高限价的投标不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

技术参数

一、设备分包类别：医用低温、冷疗设备

二、设备使用单位：上海市青浦区疾病预防控制中心

三、总体要求：

3.1 设备安装、调试和验收

3.1.1 为方便用户设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须在合同生效后30天内向购方提供一套完整的产品资料，包括使用说明书、操作手册，本项资料的提供不影响随机资料、投标资料的提供；

3.1.2 提供详细的中文操作指南，简单易行的中文操作步骤，仪器维护的有关资料及质量管理体系认证证书、医疗器械质量管理体系认证证书等；

3.1.3 供应商在接到用户安装通知后，须在10天内（以卖方收到买方通知时间开始计算）安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在20天内安装调试完毕；仪器公司免费提供全面安装工具，安装工程师费用由仪器公司承担；

3.1.4 按照招标文件及合同要求对所提供设备验收（包括外观、性能验收等）。设备验收合格后，买方代表应在验收单上签字，标志着质量保证期开始；

3.2 技术培训

3.2.1 开机运行过程中，培训工程师有义务对用户讲解仪器操作及注意事项，对用户提出的问题培训工程师须认真讲解和回答，明确会操作的认可；

3.2.2 安装验收期间，仪器供应商需在用户所在地对用户进行3天以上的仪器操作和日常维护的现场免费培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等，提供完整的中文操作维修手册；

3.3 保修期

3.3.1 中标仪器公司厂家应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；

3.3.2 安装验收后5年内，全机免费保修（5年维保）。质保/维保期内的售后服务方式均为仪器供应商上门保修，即由仪器供应商派人员到用户设备使用现场维修；

3.3.3 维保期内每年≥ 2 次保养，并有报告，质保期内免上门费及人工费；

3.3.3 质保期时间：整体及附件自安装、调试、验收合格之日起不少于60个月；

3.4 维修响应时间

3.4.1 如果仪器出现故障，无论保修期内还是在保修期外，在接到用户维修服务的请求后，仪器公司要在2小时内作出响应，并在24小时到达现场，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案；

3.4.2 电话技术支持：应提供免费电话服务，为用户提供免费的电话咨询及技术服务。主要是对一般情况的小故障，在问题不算复杂、或者维护人员对技术人员存在疑问时使用，通过电话、传真、EMAIL的指导方式解决问题；

3.5 其他

3.5.1 卖方应保证所提供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求；

3.5.2 必须有完整的技术参数偏离表；

3.5.3 必须提供设备原厂DATASHEET，并与彩页一致；

3.5.4 必须提供设备配置清单；

3.6 交货期：合同生效后30天内，交货于用户指定地点。

医用低温、冷疗医疗设备 采购项目

A02322900-1  2-8℃医用冰箱

1、设备名称：2-8℃医用冰箱

2、设备数量：40台

3、所属医疗设备类别：二类

4、是否可以采购进口产品：否

5、技术规格、参数及要求：

5.1、采用立式设计，存放方便，节省空间；

★5.2、箱内温度控制在2~8℃范围内，温度显示精度0.1℃；

5.3、 1个测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度；

5.4、 多层可调搁架设计，≥6层，满足用户存放要求，更充分利用空间；

▲5.5、有效容积 ≥ 400L；门体采用发泡门；

5.6、采用90°悬停和自关门设计，90°悬停设计方便开门取样本，自关门能有效防止门未关严；

▲5.7、报警功能齐全：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警，冷凝器脏堵报警，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

5.8、整机噪音≤40 dB，节能能效不得低于国家节能标准2级节；

5.9、后备电池，满足断电后报警并继续显示箱内温度24小时需求；

5.10、≥7路传感温度控制：上温、下温、化霜、控制、冷凝器脏堵、环温、环湿；有效保证温控的准确性；

5.11、箱内设置LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用；

5.12、配备USB接口，可记录十年的温度数据，方便追溯查询；配有连接打印机的接口

5.13、产品标配远程报警接口，可连接报警器到其他房间实现报警功能；

5.14、配备RS485，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态；

5.15、配备WIFI物联模块功能，可通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；

5.16、双锁结构，更安全、更放心（机械锁和挂锁）；

5.17、4个万向脚轮，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便；

5.18、配备价目条，方便标识物品，方便摆放；

5.19、每台基本配置：

主机1台、钥匙2把、说明书1份、保修卡1份

A02322900-2 低温保存箱（-20~-40度）

1、设备名称：低温保存箱（-20~-40度）

2、设备数量：4台

3、所属医疗设备类别：二类

4、是否可以采购进口产品：否

5、技术规格、参数及要求：

★5.1 微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-20℃~ -40℃可调；

▲5.2 有效容积 ≥500L；

5.3 内部温度均匀性：≤ ±3℃，整机运行噪音≤40dB，节能能效不得低于国家节能标准2级节。

5.4 外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂；内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。

5.5 外门2扇（附带锁扣，均可配挂锁）；

5.6 全封闭型压缩机；

▲5.7 采用碳氢HC或环保制冷剂，降温速度快；

5.8配备WIFI物联模块功能，可通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；

▲5.9 安全装置：具有高低温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出以及通信输出温度数据，三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）；

5.10 标准配置：钥匙1套，4层网架，柜内容器18个，除霜铲1个，说明书一本，尼龙夹子大小各2个；

5.11 带有自检功能，对产品报警功能进行检测；

5.12 带有安全门锁设计，防止随意开启，可外加挂锁，保护样本安全；

5.13 配有可调隔板，根据实际使用需求，调节高度，空间利用率最大化；

5.14 箱体预埋结构制冷蒸发器，无霜设计，避免长期使用管路腐蚀；

5.15 检测孔≥1个；

5.16 配备4个紧凑式脚轮以及2个止动支撑底角；

5.17 电源：单相220V/50Hz，内置蓄电池，当外部电源断电时或者电源电压过低时，控制器自动转为蓄电池供电，并间歇显示OPL和柜内温度，蜂鸣器间歇鸣叫；

5.18 带有自检功能，对产品报警功能进行检测；

5.19 每台基本配置：

钥匙1套、网架4个、抽屉盒18个、除霜铲、尼龙夹子、合格证、冰箱主机、说明书

A02322900-3  -80℃超低温冰箱

1、设备名称：-80℃超低温冰箱

2、设备数量：2台

3、所属医疗设备类别：二类

4、是否可以采购进口产品：否

5、技术规格、参数及要求：

★5.1 微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-40℃～-86℃可调；

▲5.2 有效容积：≥700L；

5.3 样本容量 ≥2ml样本存放量40000支（以10×10的冻存盒为例，可存放400个）；

5.4 外部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂。内部材料：电镀锌钢板，聚酯树脂粉喷涂；

5.5整机运行噪音≤40dB，节能能效不得低于国家节能标准2级节；

5.6 内门数量2扇（均附带锁扣），采用不锈钢框ABS树脂板；外门数量1扇（附带锁扣，可配挂锁）采用电镀锌钢板，聚氨酯发泡＋VIP真空隔热结构；

5.7 翅片式铜管冷凝器，增加散热面积；

▲5.8采用双制冷系统设计，双制冷系统正常运行时箱内温度可达-86℃以下，并且确保单系统故障时，另一系统可保持箱内温度-70℃以下；保证箱内高温空间点样本的生物活性，提高低浓度RNA样本长期保存的完整性；

5.9 标配膨胀罐，当制冷系统因环境温度过高及其他原因而导致系统压力过大时，维持压缩机正常运行；

5.10 显示器/触屏可显示实时状态：环境温度等数据曲线和数据列表、运行日志查询、历史温度、历史操作等；

▲5.11 显示器/触屏：可进行样本智能管理（可查看超低温冰箱内部样本存储的基础情况，如冻存盒存放位置等）和用户权限管理，同时冻存盒存放位置全部配置冻存盒；

5.12 控制器功能：开机延迟保护、显示屏密码保护、USB数据导出；

5.13 带有显示屏密码保护机制，可对不同操作人员进行不同权限分配；

5.14 安全装置：多种故障报警，包括高低温报警、环温高温报警、压缩机保护报警、传感器异常报警、断电报警、远程报警输出。两种报警方式(声音蜂鸣报警、报警代码显示报警)；所有独立部件安全接地；

▲5.15配备WIFI物联模块功能，可通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；

5.16 每台基本配置：

冰箱主机1台、霜冰铲1个、钥匙1个、不锈钢搁架3个、说明书1份

A02322900-4 双开门冷冻冷藏冰箱

1、设备名称：双开门冷冻冷藏冰箱

2、设备数量：15台

3、所属医疗设备类别：二类

4、是否可以采购进口产品：否

5、技术规格、参数及要求：

5.1 样式：立式，上下双门。

▲5.2 有效容积（L）：≥450L（冷藏≥225L、冷冻≥225L）。

5.3 箱体材料：喷涂钢板。

5.4 内胆材料：冷藏室、冷冻室均为喷涂钢板。

5.5 保温材料：聚氨酯发泡。

5.6 压缩机：高效压缩机，静音,整机运行噪音≤40dB，节能能效不得低于国家节能标准2级节。

5.7 采用HC或无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。

▲5.8 高精度微电脑温度控制系统，内置上下室温度传感器，确保运行状态安全稳定。高亮度数码温度显示，上冷藏室和下冷冻室分区显示，上冷藏室可通过设定使箱内温度保持在2℃～8℃范围内，下冷冻室可通过设定使箱内温度保持在-10℃～-25℃范围内，控制及显示精度0.1℃。

5.9 双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

5.10 上冷藏室强制风循环，箱内多个出风口，确保箱体内部温度均匀性。

5.11配备WIFI物联模块功能，可通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；。

▲5.12 完善的声光报警功能：具有断电、电池电量检测故障、电池电量低、环境温度传感器故障、上室温度传感器故障、下室温度传感器故障、环境温度高报警、上、下室高低温报警、门长时间打开报警、主控板通信故障、电源电压检测故障等多种功能。开门持续1分钟，蜂鸣报警，门关闭报警消除。

5.13 报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全。

5.14 当上/下室显示控制/报警传感器发生故障时，压缩机以正常开停规律运行，确保物品存储安全。

5.15 视窗防凝露：电加热+LOW-E，双重保障。

5.16 冷藏室发泡层厚度达≥80mm，冷冻室发泡层厚度达到≥80mm。

5..17 冷藏视窗玻璃电加热模式：自动加热模式、常开加热模式、常关模式。

5.18 箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。

5.19 箱体配锁，一锁可锁两室，可以选配外挂锁。

5.20 箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻室各一个。

5.21 上室冷藏室标配自动化霜功能。

5.22 上室冷藏室配置3个搁架，下室冷冻室配置6个抽屉（ABS），方便物体分类存放。

5.23 可进行USB数据导出，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式；蓄电池可提供不少于8小时显示及报警功能。

5.24 基本配置：冰箱主机1台、霜冰铲1个、钥匙1个、搁架3个、说明书1份

A02322900-5  －40℃冷冻立式冰箱

1、设备名称：－40℃冷冻立式冰箱

2、设备数量：5台

3、所属医疗设备类别：二类

4、是否可以采购进口产品：否

5、技术规格、参数及要求：

★5.1 微电脑控制，温度数字显示，调节单位为0.1℃，箱内温度-20℃~ -40℃可调；

5.2 样式：立式，单门。

▲5.3 有效容积（L）：≥500L。

5.4 箱体材料：喷涂钢板。内胆材料：喷涂钢板。

5.5 标配万向脚轮加两个支撑脚，方便移动安放。

5.6 内部结构：≥3层隔板，可调节层架式结构，方便分类存储。

5.7 三内门，内外双层门设计，锁住冷气，保温效果好。

5.8 标配测试孔：≥1个，方便监测箱内温度。

5.9 旋转助力把手，把手带锁，设置外挂锁孔，实现双人管理，保障样本安全。

5.10 制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠。

5.11 自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。

5.12 大面积翅片式冷凝器,散热面积大，盘管式蒸发器，制冷迅速，可拆卸式过滤网设计，清洗方便。

5.13 保温材料：聚氨酯发泡保温层，保温层厚度：≥130mm，高效锁冷，环保无污染。

5.14 压缩机：高效压缩机，节能能效不得低于国家节能标准2级节，静音,整机运行噪音≤50dB。

▲5.15 精确控温：≥7寸触摸屏温度显示，显示精度0.1℃，清晰了解产品运行状态，高精度微电脑温度控制系统，内置多路传感器，可确保箱内温度保持在-20℃~-40℃范围内。

▲5.16 多重报警系统：高/低温报警、环境高温报警、冷凝器高温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警等多重保障，声音蜂鸣、灯光闪烁，全面保障样本安全，内外门体开启1min后报警提示关门。

5.17 箱内温度均匀度≤3℃

5.18配备WIFI物联模块功能，可通过手机APP程序，远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况；

5.19 当控制/报警传感器发生故障时，压缩机会按照规律智能开停，确保物品存储安全。

5.20运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。

5.21 标配：USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据输出PDF格式，最大存储时限10年。

5.22 标配蓄电池，断电情况下可持续为设备报警及USB端口供电。

5.23 基本配置：冰箱主机1台、霜冰铲1个、钥匙1个、搁架3个、说明书1份。

备注：若本招标文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品，不具指定或唯一的意思表示。若采用的技术术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。投标人可提供相当于或优于招标文件要求的产品。