朱家角人民医院检验设备采购

医用检验设备购置明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 单价预算金额(万元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比浊仪 | 1 | 5 | 是 | 二类 | ≥5年 |
| 2 | 全自动血液分析仪 | 1 | 20 | 否 | 二类 | ≥5年 |
| 3 | 全自动生化分析仪 | 1 | 60 | 否 | 二类 | ≥3年 |
| 4 | 全自动多功能染色机 | 1 | 15 | 否 | 一类 | ≥3年 |

全自动生化分析仪为核心产品

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应根据需求提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

交付日期：自合同签订生效之日30天内。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

附件1

比浊仪需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：比浊仪

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：第二类

五、是否可以采购进口产品：是

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整体保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

1、用于细菌、真菌中鉴定、药敏检测的菌悬液的光密度，以McFarland为单位提供数值，与微生物浓度成比例，读数范围为 0.00 至 4.00 McFarland

2、测量的浊度数值可通过相关方式传输至电脑保存，实现样本关键信息溯源

3、菌悬液浊度值与样本号关联，同时为手持式设计，可实现实验室多点操作，方便质控回溯和失控原因排查

4、适用于纯微生物培养物，包括临床标本、工业标本

5、有信号灯提示仪器工作状态

6、显示测量样本读数值及不同卡片类型目标范围，并以不同色带提醒低于或高于目标范围

7、如果产生接口费用，需由供应商承担。

附件二：

全自动血液分析仪需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：全自动血液分析仪

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：第二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整体保修时间≥5年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费，不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书，维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

1、检测参数：≥32个，直方图：≥2个，散点图：≥4个

2、▲检测速度：CBC+DIFF≥100样本/小时；CBC+DIFF+RET≥70样本/小时

3、▲样本用血量：全自动进样模式用血量≤100微升；开盖模式用血量≤100微升；末梢血预稀释模式用血量≤40微升

4、检测通道：具有白细胞分类通道、白细胞/嗜碱性细胞/有核红细胞通道、网织红细胞通道、红细胞/血小板通道、血红蛋白通道

5、网织红细胞检测功能：使用核酸荧光染色技术，具有全自动网织红细胞计数和对网织红细胞进行成熟度的分类，无需机外染色处理

6、网织红细胞血红蛋白功能：具有定量报告检测网织红细胞血红蛋白含量的功能

7、有核红细胞检测功能：无需特殊通道和试剂进行具有核红细胞检测功能，并能自动进行对白细胞细胞计数的校正

8、白细胞计数：应采用先进的激光流式原理及核酸荧光染色技术，使白细胞计数免受难溶红细胞、巨大血小板、血小板簇及细胞碎片等的干扰

9、白细胞分类：采用激光作为分析的光源，流式原理加细胞核酸荧光染色技术进行

10、低值白细胞检测：具有单独的低值白细胞检测模式，可根据客户自定义设置的白细胞低值界限，自动重新检测白细胞计数及分类

11、▲血小板计数：具有两种方法进行血小板的计数，每种方法的检测通道都有校准，PLT-O是报告参数

12、血红蛋白检测：血红蛋白测定试剂需符合环保要求，不含有毒氰化物

13、体液检测：单机检测速度≥40测试/小时。可以对脑脊液、胸水、腹水、关节腔积液等体液进行红细胞和白细胞计数，且可以对体液中白细胞分类

14、进样模式：≥4个，全自动进样、手动闭盖进样、手工开盖进样和末稍血预稀释

15、检测模式：≥4个，自动进样架装载量：≥50样本

16、数据储存：≥100000个结果（含散点图、直方图），并可提供原厂中文数据管理软件，使数据（含散点图、直方图）的存贮量无限制

17、▲校准品：每年提供2次原厂配套的校准品，一只校准品可提供多个校准项目包含RBC、WBC、HGB、PLT、HCT、MCV、RET

18、线性范围（静脉血）：白细胞：0-440*〖10〗^9/L，红细胞：0-8.6*〖10〗^12/L，血小板：0-5000*〖10〗^9/L

附件三：

全自动生化分析仪需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：全自动生化分析仪

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：第二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整体保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

5、系统由样本检测前处理单元、全自动生化分析单元、全自动电解质分析单元、样本运载轨道组成。

6、系统具备灵活的拓展性，能根据医院需求和发展进行升级，如增加线上全自动生化分析仪来拓展检测速度或增加线上化学发光免疫分析系统等来拓展检测功能，投标人需提供详细的方案和承诺。

七、技术规格、参数及要求：

1、★处理能力：生化比色项目单模块测定恒速≥2000测试/小时，电解质ISE单模块速度≥900测试/小时。

2、同时分析项目数：单模块双试剂≥70项

3、具备血清质量识别功能，能对每一份样本拍照、分析识别，提供样本图片、样本量、脂血/溶血/乳糜血状态提示。

4、▲分析方法：可选择1点终点法、2点终点法、2点速率法、速率A法等分析方法。

5、▲吸光度线性范围：0～3.0Abs，单波长或双波长测量（12个波长,范围340nm～800，包含405 nm。）

6、样品量：1.0ul～25 ul，0.1ul步进，具有自动增减量及前稀释、自动检测液面、纵向横向防碰自动保护功能。

7、样本前处理系统须配置架式批量进样单元，单模块进样速度≥1000管/小时。

8、▲反应杯：采用半永久使用UV塑料杯，兼顾检测精度与运行成本。

9、▲恒温系统：采用循环水浴式控温，精度可达37.0±0.1℃。

10、▲搅拌系统：采用非接触式（超声波）搅拌，避免搅拌所带来的交叉污染。

11、具备线上自动离心、开盖功能，开盖速度≥1000管/小时。

12、样品针堵塞检测功能：可实时监控和解析吸样时样品针内压力变化，自动检测出吸样时的异常情况并及时发出预警，避免了样品针部分堵塞时导致的结果误判。

13、▲试剂系统：采用配套试剂系统，R1R2采用一体瓶设计，测试数包装。

14、具有质控管理、远程维护功能。

15、数据处理功能：自动校准，多点校准，折线校准，校准点选择，比色分析计算，速率分析计算，同工酶分析，血清指数，样品空白，实时QC，X-R控制，自动再检，校准追踪，前带检测等。

16、报告书打印：分析结果，工作表，复查表，校准报告，光度计检查报告，质控清单，报警追踪，操作追踪，通讯追踪，校准曲线拷贝，质控图拷贝，操作信息控制数据，校准结果。

附件四：

全自动多功能染色机需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：全自动多功能染色机

三、设备数量：1台

四、所属医疗设备类别：第一类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整体保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

1、能进行非滴染式H&E染色，并提供标准化、科研等多种染色方案，设备符合权威机构所制定的强制性标准指令。

2、具备自动生成载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告功能，数据周期≥3年

3、可按月查看最近 3 年的试剂更换信息，并导出试剂更换报告

4、染色架加载站点和卸载站点≥1个，烤箱站点数量≥1个，烤箱内温度30 ~ 65 °C

具有用于抽取试剂蒸汽的集成系统，并集成活性炭过滤器和外部排气系统

5、具备操作员、高级用户和管理员三级访问权限

▲6、具备试剂管理系统（RMVS），可直观显示试剂信息，包括试剂颜色、站点编号、试剂名称、有效天数、有效片数、已染天数、已染片数、更换日期、更换者

7、仪器具有节水功能，当所有冲洗站点均未使用且已将试剂残留冲出时，可停止水流

8、染色期间，可查看程序运行进度及各玻片架详细信息

▲9、具备能与目前在用的莱卡CV-5030封片机卡槽相连接使用的功能，具备高频振动功能，避免试剂的交叉污染。

10、产生接口费用由供应商承担