朱家角人民医院内窥镜采购项目

医用内窥镜设备购置明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 单价预算金额(万元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜 | 20 | 0.6 | 否 | 第二类医疗器械 | ≥1年 |
| 2 | 膀胱镜 | 2 | 15 | 是 | 第二类医疗器械 | ≥3年 |
| 3 | 电子鼻咽喉镜 | 1 | 50 | 是 | 第二类医疗器械 | ≥3年 |
| 4 | 电子内窥镜图像处理器加胃肠镜 | 1 | 220 | 是 | 第二类医疗器械 | ≥3年 |

电子内窥镜图像处理器加胃肠镜为核心产品

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

交付日期：自合同签订生效之日30天内。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

附件1：

内窥镜需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：内窥镜

三、设备数量：20把

四、所属医疗设备类别：第二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，每根内窥镜保修时间≥1年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

1、耳内窥镜6支：视场角≥50°

视向角0°

工作长度≥110mm

最大插入部外径（镜体外径）2.7mm

带有方向标，蓝宝石镜头

2、鼻窦镜2支：视场角≥110°

视向角0°

工作长度≥175mm

最大插入部外径（镜体外径）4mm

带有方向标，蓝宝石镜头

3、鼻窦镜2支：视场角≥110°

视向角30°

工作长度≥175mm

最大插入部外径（镜体外径）4mm

带有方向标，蓝宝石镜头

4、鼻窦镜4支：视场角≥110°

视向角70°

工作长度≥175mm

最大插入部外径（镜体外径）4mm

带有方向标，蓝宝石镜头

5、喉内窥镜5支：视场角≥45°

视向角70°

工作长度≥184mm

最大插入部外径（镜体外径）6mm

带有方向标，蓝宝石镜头

6、喉内窥镜1支：视场角≥45°

视向角90°

工作长度≥184mm

最大插入部外径（镜体外径）6mm

带有方向标，蓝宝石镜头

附件二：

膀胱镜需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：膀胱镜

三、设备数量：2套

四、所属医疗设备类别：第二类

五、是否可以采购进口产品：是

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整体保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每季度定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

1、光学视管2根：

（1）视野方向：1根≥30°，1根≥12°

2、外管鞘2根：

（1）管鞘外径：1根≤19.8Fr，1根≤23Fr

3、被动式工作把手：1套

4、工作长度：≥300mm

5、连接桥：2套

6、导光束：2套

7、活检钳：2把

8、异物钳：2把

9、冲洗器：1套

10、消毒盒：2个

11、消毒方式：高温高压消毒

12、镜子原厂保修期≥3年

附件三：

电子鼻咽喉镜需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：电子鼻咽喉镜

三、设备数量：1套

四、所属医疗设备类别：第二类

五、是否可以采购进口产品：是

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整体保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

1、用于五官科疾病的检查和诊断

2、主机要求：无需增加模块升级，可兼容摄像头（电子鼻咽喉镜、鼻窦镜、膀胱镜，支气管镜等，胃肠镜

3、信号输出应适配：SDI ，VGA ，DVI，IEEE1394

4、白平衡调节：通过按键可以进行自动白平衡

5、色调调节：红色调节：±8档，蓝色调节：±8档,色度调节：±8档

6、具有自动增益控制

7、具有图像预冻结功能：自动选择最清晰的静态画面，节省时间

8、具有病人资料预置及多种工作参数预置功能，可注册20例患者数据

9、测光模式选择：全自动测光模式等

10、具有构造强调及轮廓强调设定

11、具有窄波成像技术功能，增强观察毛细血管等细微结构，提高早癌诊出率

12、具有高清HDTV功能

13、具有高亮模式

14、16：9输出用于HDTV监视器，也可调整为16:10,4:3,5:4等输出

15、具备USB接口，存储静态图片

16、一体化设计，内置LED光源

17、摄像头：用于连接光学镜

18、对焦：自动对焦及手动对焦

19、放大倍数：≥1.5倍

20、色彩调节：“R”调节±8档.  “B”调节±8档.色度调节±8

21、具有自动降噪功能

22、具有图像电子放大、冻结功能

23、测光模式选择：(1)平均测光   (2)峰值测光

24、具有构造强调及轮廓强调设定

25、高清医用液晶监视器1台要求：屏幕：≥26寸，分辨率1920*1080P，具备HD/SDI和DVI等高品质视频输入端口

▲26、高清电子鼻咽喉镜 1根（治疗镜）要求：视野角：≥90度，插入部外径：≥4.9mm，景深≥2-50mm：，弯曲角度：上≥130°、下≥130°、左 ≥70°、右≥70°，先端部外径：≥4.8mm，有效长度≥365mm

27、设备可安装于耳鼻喉诊疗台上

28、配一套手测漏器

29、配一套耳鼻喉内镜图像处理工作站

工作站要求：

（1）配备高清视频采集卡

（2）配脚踏开关

（3）配视频线

（4）计算机（含21寸显示器）及I5 12400/内存8G/128GSSD+1T

（5）彩色激光打印机一台

（6）信息技术服务：（含图文报告软件安装与保修）

a、具有高清影像采集处理模块；

b、具有动态录像回放模块；

c、具有彩色图文报告编辑管理；

d、具有图文报告打印功能；

e、具有图文报告模板功能；

f、具有检索统计功能；

g、系统维护；

h、具有预约登记

30、配活检钳1把，异物钳3把

附件四：

电子内窥镜图像处理器加胃肠镜需求参数

一、设备使用单位：上海市青浦区朱家角人民医院

二、设备名称：电子内窥镜图像处理器加胃肠镜

三、设备数量：1主机+2胃镜+2肠镜

四、所属医疗设备类别：第二类

五、是否可以采购进口产品：是

六、总体要求：

1、制造商在中国境内有相应的维修机构。上海市内设有正规的维修点。要有良好的售后服务信誉。安装、调试、培训、验收合格后，整体保修时间≥3年，如是代理商，必须出示原代理商或原生产厂家维修服务承诺。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

2、供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

3、供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。

4、定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

七、技术规格、参数及要求：

1、设备用途：用于消化道疾病的检查和诊断

2、高清图像处理器1台

2.1HDTV信号输出模式：16：9和16：10，并可兼容HDTV监视器。可支持模拟、HD-SDI和DVI信号输出

2.2自动白平衡调节

★2.3有特殊光成像功能。

2.4荧光功能：具备

2.5血红色图，可以显示图像的平均IHb值

2.6可以显示色图或50%白色图

2.7色调调节：“红色”调节：±7档；“蓝色”调节：±7档

2.8自动增益控制，且显示具有画中画功能

2.9可兼容便携式存储器，并可简单连接及上传数据

2.10可以设定图像对比度

2.11测光模式：平均测光、峰值测光、全自动测光

2.12构造强调设定：电子强调内镜图像中的图案和轮廓，有3档3种模式可供选择，以电子2.13方式增强内镜图像的锐度，抑制干扰，更易观察粘膜上的细微的组织结构和微小的颜色改变

2.14轮廓强调设定：电子强调内镜图像中的轮廓，有3档3种模式可供选择

2.15图像大小选择：可以改变内镜图像的大小

2.16快速实时冻结：可以从按下冻结健之前的图像中挑选色差最小的图像显示出来

2.17患者数据输入：可以在术前输入最多40名患者的数据

2.18内镜信息记忆功能：存储在内镜记忆芯片中的与内镜相关的数据可以调用并显示在屏幕上

2.19可以兼容大肠镜

▲2.20电子放大：即使不使用放大内镜，也能够进行电子放大观察

2.21设定存储：图像处理中心关闭后，设定仍可被存储

3、氙气光源1台

3.1滤光系统：有窄波和荧光专用滤光系统

3.2自动亮度控制模式：伺服光圈模式

3.3自动曝光≥17档

3.4气泵：横膈模式气泵

3.5气泵压力开关：4级（关、低、中、高）

3.6灯泡：300W氙气短弧灯

3.7灯泡平均寿命≥500小时

3.8应急灯≥35W卤素灯

3.9应急灯平均寿命：≥500小时

3.10有窄带成像功能

4、液晶医用监视器1台

4.1液晶面板：HDTV显示

4.2屏幕尺寸：≥27英寸

4.3视角：垂直≥170℃，水平≥170℃

4.4分辨率：1920*1080（SXGA）高分辨率

4.5显示设备：TFT有效矩阵

4.6输出信号格式：RGB、Y/C、EXT-SyncYPbPr等

5、高清电子胃镜/2根

5.1视野角：≥140°

5.2视野方向：直视

5.3双聚焦功能

5.4景深：≥3-100mm

5.5高清成像

5.6窄带成像功能

5.7插入部外径：≤8.9mm

5.8先端部外径：≤8.9mm

5.9弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°

5.10有效长度：≥1030mm

5.11全长：≥1350mm

5.12钳子管道内径：≥2.8mm

5.13最小可视距离：据先端部≥3.0mm

6、高清电子肠镜(标准)/1根

6.1视野角≥170°

6.2视野方向：直视

6.3景深：≥5-100mm

6.4高清成像

6.5窄带成像功能

6.6插入部外径≥12mm

6.7先端部外径≥12.2mm

6.8弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥ 180°，左≥160°，右≥160°

6.9有效长度≥1330mm

6.10全长≥1655mm

6.11钳子管道内径：≥3mm

6.12最小可视距离：据先端部≥3mm

6.13清洗时无需盖防水帽

▲6.14副送水管道

6.15CCD成像方式：顺次式成像方式

7、高清电子肠镜(加长)/1根

7.1视野角≥170°，

7.2视野方向：直视

7.3景深：≥5-100mm

7.4高清成像

7.5窄带成像功能

7.6插入部外径≥12mm

7.7先端部外径≥12.2mm

7.8弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥ 180°，左≥160°，右≥160°

7.9有效长度≥1680mm

7.10全长≥2005mm

7.11钳子管道内径：≥3mm

7.12最小可视距离：据先端部≥3mm

7.13清洗时无需盖防水帽

8、标配图文工作站1套

▲9、标配台式测漏装置1套

10、主机兼容院内现有的支气管镜

11、产生的接口费用由供应商承担