第一包：医用X线诊断设备采购

医用X线诊断设备购置明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 单价预算金额(万元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能数字减影X线系统（C臂）（数字化X射线透视摄影系统） | 1 | 499.8 | 否 | 三类 |

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

附件1：

多功能数字减影X线系统（C臂）（数字化X射线透视摄影系统）采购需求

一、设备名称：多功能数字减影X线系统（C臂）（数字化X射线透视摄影系统）

二、设备数量：壹套

三、所属医疗设备类别：三类

四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

1.交货期：签订合同后30天内交付至招标人指定地点。

2.保修时间≥1年。

3.售后服务要求

3.1投标人负责设备免费安装和调试，安装调试合格后，进行免费操作培训和维修培训并提供操作培训与技术培训资料。

3.2如是代理商，必须提供原代理商或原生产厂家维修服务承诺。

3.3投标人在中国境内设有维修机构，有专职维修工程师和备品备件库。质保期过后，设备制造商（或代理商）对设备提供终身整机维修服务，先修后付且只收取零件成本费，不收取任何其他费用，节假日维修按同样标准收费。

3.4设备制造商（或代理商）应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书，维修说明书及中文操作说明书1套。

3.5响应时间：在招标人提出维修要求后，设备制造商（或代理商）应在1小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。

3.6定期保养：保修期内，每半年定期做一次设备保养和维护。

3.7医疗设备必须符合IHE 医疗信息系统集成规范，并免费提供信息系统接口，具体包括但不限于:医学影像设备须提供 DICOM 软硬件接口;数字化医疗设备须提供 HL7 软硬件接口;实验室信息系统(LIS)与医院信息系统(HIS)的数据通讯系统接口等其他接口。以上接口及相关软件应确保与招标人现有系统兼容并能够实现数据交换。此外，所有涉及到接口的开发、维护、连接等费用均由投标人承担。

3.8付款方式：产品安装、调试、验收合格后于2025年11月30日前支付41.51%，2026年6月30日前支付58.49%。

- 技术规格、参数及要求：

| 1、 | 机架系统：满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 |
| --- | --- |
| ▲1．1 | 悬吊式机架，能覆盖全身之功能 |
| #1.2 | C臂机架旋转范围≥±135° |
| 1.3 | C型臂水平纵向运动≥280cm |
| #1.4 | C型臂支持沿患者左右方向水平运动（横向运动），C臂水平横向运动范围≥200cm（需沿悬吊轨道任意位置，不可固定位置） |
| #1.5 | CRA：≥90° |
| #1.6 | CAU：≥90° |
| ▲1.7 | RAO：≥180° |
| ▲1.8 | LAO：≥150° |
| 2、 | 导管床 |
| #2.1 | 床面最低高度：≤75cm |
| 2.2 | 床最大承重：≥325KG |
| #2.3 | 床身纵向运动伸出最远端时，无需回床即能在床面任意位置进行CPR，保障紧急情况下的安全. |
| 2.4 | 床长度：≥319cm |
| ▲2.5 | 床面旋转角度：≥360度 |
| 2.6 | 导管床纵向运动范围：≥125cm。 |
| 3、 | 高压发生器 |
| 3.1 | 逆变频率：≥100kHZ |
| 3.2 | 最小管电压：≤40KV |
| 3.3 | 最大管电压：≥125KV |
| 4、 | X线球管 |
| ▲4.1 | 球管阳极热容量：≥3.7MHU |
| 4.2 | 球管管套热容量：≥6.5MHU |
| ▲4.3 | 最大阳极散热功率：≥5500W |
| 4.4 | 球管内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线 |
| #4.5 | 球管阳极转速：≥9500转/分钟 |
| 4.6 | 球管焦点个数≥3个 |
| ▲4.7 | 小焦点：≤0.4mm |
| #4.8 | 小焦点功率：≤28KW |
| #4.9 | 大焦点：≥1.0mm |
| ▲4.10 | 大焦点功率：≥100KW |
| 4.11 | 中焦点：≤0.6mm |
| 4.12 | 中焦点功率：≤48kw |
| 5、 | 平板探测器 |
| #5.1 | 平板探测器端成像面积≥38cmx 29cm，带有激光十字线定位灯 |
| 5.2 | 平板探测器分辨率：≥3.25LP／mm |
| #5.3 | 像素尺寸：≤154μm |
| ▲5.4 | 平板探测器物理成像视野数量≥8 |
| 6 | 临床功能 |
| #6.1 | 具备最新低剂量技术：提供care+CLEAR MAX或Autoright或Clarity IQ或uvera IQ或IDM平台，或其他品牌高端低剂量技术。 |
| #6.2 | 具备原厂多模态影像融合引导：支持导入CT、MR图像，并于DSA图像融合显示 |
| 6.3 | 具备原厂CBCT |
| 6.4 | 具备针对于器官运动的自动配准，脑部、胸腹部、四肢等采用特定的柔性配准方式 |
| 6.5 | 具备噪声削减技术，通过时间及空间降噪，使用更多的图像和更大的邻域范围提升图像信噪比 |
| 7 | 显示器 |
| 7.1 | 控制室屏幕 ≥2块，尺寸：≥23寸，屏幕分辨率≥1920×1080 |
| 7.2 | 检查室屏幕 ≥4块，尺寸：≥23寸，屏幕分辨率≥1920×1080，包含显示器吊架 |
| 7.3 | 主机图像文件存储容量≥10万张，（1k图像，12bit） |

- 外设和附件（单台配置清单）

- C臂机械系统               一套

- X射线发生系统             一套

- 数字平板探测器             一套

- 导管床                     一套

- 控制室多功能系统中控台     一套

- 多功能手闸                 一套

- 对讲系统                   一套

- 图像处理及显示系统         一套

- 冠状动脉定量分析功能       一套

- 左室定量分析功能           一套

- 冠脉增强功能               一套

- 支架精细显影功能           一套

- 3D DSA功能                一套

- 3D DR功能                 一套

- 多模态影像自动融合引导功能 一套

- 原厂CBCT功能              一套

- DSA路图功能                一套

- 附属设备：高压注射器       一套

第二包：病房护理及医院设备采购项目

病房护理及医院设备购置明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量(台) | 单价预算金额(万元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查床 | 41 | 0.78 | 否 | 一类 | 签订合同后30天内 |
| 2 | 电动手术床 | 1 | 20 | 否 | 二类 | 签订合同后30天内 |
| 3 | 电动病床 | 4 | 4 | 否 | 二类 | 签订合同后30天内 |
| 4 | 两摇三折病床 | 224 | 0.3 | 否 | 一类 | 签订合同后60天内 |
| 5 | 手摇床 | 17 | 0.3 | 否 | 一类 | 签订合同后60天内 |
| 6 | 婴儿床 | 101 | 0.25 | 否 | 一类 | 签订合同后30天内 |
| 7 | 转运床 | 2 | 3 | 否 | 二类 | 签订合同后30天内 |

电动病床为核心产品。

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应根据需求提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》。

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

附件1：

检查床采购需求

一、设备名称：检查床

二、设备数量：41张

三、所属医疗设备类别：一类

四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

1.交货期：签订合同后30天内交付至招标人指定地点。

2.保修时间≥3年。

3.售后服务要求

3.1投标人负责设备免费安装和调试，安装调试合格后，进行免费操作培训和维修培训并提供操作培训与技术培训资料。

3.2如是代理商，必须提供原代理商或原生产厂家维修服务承诺。

3.3投标人在中国境内设有维修机构，有专职维修工程师和备品备件库。质保期过后，设备制造商（或代理商）对设备提供终身整机维修服务，先修后付且只收取零件成本费，不收取任何其他费用，节假日维修按同样标准收费。

3.4设备制造商（或代理商）应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书，维修说明书及中文操作说明书2套。

3.5响应时间：在招标人提出维修要求后，设备制造商（或代理商）应在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。

3.6定期保养：保修期内，每半年定期做一次设备保养和维护。

- 技术规格、参数及要求：

- 功能：用于常规妇科检查；妇科疾病诊断操作；妇科治疗操作；小型妇科手术；产前检查：孕早期的妇科检查等的妇科检查床。

- 规格尺寸：裸床≥1300*600*700 (mm)，添加尾板后尺寸≥1800*600*700 (mm)

- 床身钢结构为为≥30*50*1.2mm碳钢焊接而成，表面采用环保抗菌粉末喷涂。

- 背板上折0-45°尾板可拆卸，平躺或坐起满足使用需求。

- 床面：背板、座板、腿板组成,高级皮革包裹高密度优质海绵。

- 座板有圆弧设计，方便处理废弃物，冲洗检查更方便。

- 配有可调节曲度腿托板，可自由调节高度，腿部托放无压力，柔软舒适。搁脚架可拆卸式设计，使用更方便，是妇科诊室的理想选择

- 床腿采用≥40*40*1.2mm优质碳钢。装有塑胶套脚，防止与地面摩擦而产生噪音。

- 踩脚凳尺寸：≥500*300*200mm（长*宽*高）采用40*40mm碳钢焊接而成，表面采用环保抗菌粉末喷涂。

- 尾板尺寸：≥500*600mm

- 握力杆位于产床中部两侧，方便患者手部固定。产品分左右，需成对使用。颜色有黑色和红色供选择。

- 搁脚架安装在边轨上，用于撑托腿部，可调节角度。

- ▲边轨尺寸≥25*8mm，材质为304不锈钢

- 检查灯安装在边轨上，软管长度≥80cm软管能任意弯曲角度。LED灯：色温:6000-6500k，照度: ≥20000LuX，功率:≥7W。寿命长达30000Hour以上。

- 外设和附件（单套配置清单）

- 床体1套

- 边轨1对

- 搁脚架1对

- 手把1对

- 检查灯1个

- 踩脚凳1个

- 不锈钢漏斗1个

- 尾板1个

附件2：

电动手术床采购需求

一、设备名称：电动手术床

二、设备数量：1张

三、所属医疗设备类别：二类

四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

1.交货期：签订合同后30天内交付至招标人指定地点。

2.保修时间≥3年。

3.售后服务要求

3.1投标人负责设备免费安装和调试，安装调试合格后，进行免费操作培训和维修培训并提供操作培训与技术培训资料。

3.2如是代理商，必须提供原代理商或原生产厂家维修服务承诺。

3.3投标人在中国境内设有维修机构，有专职维修工程师和备品备件库。质保期过后，设备制造商（或代理商）对设备提供终身整机维修服务，先修后付且只收取零件成本费，不收取任何其他费用，节假日维修按同样标准收费。

3.4设备制造商（或代理商）应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书，维修说明书及中文操作说明书2套。

3.5响应时间：在招标人提出维修要求后，设备制造商（或代理商）应在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。

3.6定期保养：保修期内，每半年定期做一次设备保养和维护。

六、技术规格、参数及要求：

- 手术床采用电动液压动力系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定，平移。

- ▲具备有2套操作系统，固定面板操作和无线遥控器操作，同时无线遥控器具备无线充电功能。（提供检测报告证明）

- ▲手术床床垫采用多层复合技术，由质地柔软的记忆海绵材料制成，手术床床垫厚度≥80mm, 减少压疮发生风险（提供检测报告和彩页证明）同时床垫接缝处采用超声波无缝烫接技术，透气孔采用双层防水透气膜结构设计。(提供使用说明书和彩页证明)

- 手术床腿板采用一键快插式连接结构，同时采用气弹簧腿板设计。(提供使用说明书及彩页证明)

- 手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm（提供检测报告证明）同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶。（提供彩页证明）

- ▲手术床防水等级≥IPX5。（提供检测报告证明）

- 手术床可一键预设正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。（提供使用说明书和检测报告证明）

- 手术床配有高性能充电电池，可满足不少于60 次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足不少于120 次手术需要。（提供检测报告证明）

- 手术床分为：头板，背板，腿板三部分组成

- 托腿架：

10.1配置组成：托腿垫、束腿带、调节把手、托腿架支撑杆

10.2高度：710mm±50mm

10.3最大承重：28kg

- 手术床承载重量≥290kg。（提供检测报告证明）

- 手术床宽度：≥520mm，长度≥2080mm

- 纵向最大倾斜角度（头倾）：≥30°

- 纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25°

- 侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥21°

- 头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥90°

- 背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥45°

- 腿板最大倾斜角度：上折≥40°；下折≥90°

- 手术床最低台面：≤680mm

- 手术床最高台面：≥1030mm

- 整体台面前后电动平移距离：≥300mm

七、外设和附件（单套配置清单）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（包含背板，坐板） | 1个 |
| 2 | 轻型麻醉屏架 | 1个 |
| 3 | 轻型托手架 | 1对 |
| 4 | 分体式腿板 | 1个 |
| 5 | 头板 | 1个 |
| 6 | 无线遥控器 | 1个 |
| 7 | 国标电源线(5m) | 1个 |
| 8 | 记忆海绵床垫 | 1个 |
| 9 | 备用面板 | 1个 |
| 10 | 舒适型托腿架 | 1对 |
| 11 | 舒适型支肩架 | 1对 |
| 12 | 舒适型躯干固定带 | 2个 |
| 13 | 轻便型整体式腿板 | 1个 |
| 14 | 简易夹持器 | 8个 |
| 15 | 插板 | 1个 |

附件3：

电动病床采购需求

一、设备名称：电动病床

二、设备数量：4张

三、所属医疗设备类别：二类

四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

1.交货期：签订合同后30天内交付至招标人指定地点。

2.保修时间≥3年。

3.售后服务要求

3.1投标人负责设备免费安装和调试，安装调试合格后，进行免费操作培训和维修培训并提供操作培训与技术培训资料。

3.2如是代理商，必须提供原代理商或原生产厂家维修服务承诺。

3.3投标人在中国境内设有维修机构，有专职维修工程师和备品备件库。质保期过后，设备制造商（或代理商）对设备提供终身整机维修服务，先修后付且只收取零件成本费，不收取任何其他费用，节假日维修按同样标准收费。

3.4设备制造商（或代理商）应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书，维修说明书及中文操作说明书2套。

3.5响应时间：在招标人提出维修要求后，设备制造商（或代理商）应在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。

3.6定期保养：保修期内，每半年定期做一次设备保养和维护。

六、技术规格、参数及要求：

1	基本要求：

1.1 在医疗监护下的成年患者的诊段、医疗和监护时使用、用以支撑患者身体、形成临床所需体位。

1.2 具备电动功能：病床升降、头部升降、膝部升降、前倾、后倾。

2 技术参数要求

2.1 整体长度≥2100mm，宽度：≥1000mm。

▲2.2 床板升降高度，500mm-800mm。（提供证明文件）

2.3 头部床段倾斜角度≥65°。

2.4 膝部床段倾斜角度≥25°。

▲2.5 头低脚高体位≥14°（提供含参数页的注册证检测报告）。

▲2.6 头高脚低体位≥14°（提供含参数页的注册证检测报告）。

2.7 电动床承重≥200kg。

2.8 电机要求

2.8.1 形式：线性马达

2.8.2 电压和频率：AC220V 50HZ

2.8.3 运行声音：≤60dB

2.9	床板要求

2.9.1 床板采用卷边工艺制造（提供实物图）且冷轧钢材厚度≥0.8mm。

2.9.2 床板金属表面采用电泳＋粉末复式喷涂，保证钢管内外均有均匀涂层，防刮伤、耐药。（提供带床框架的电泳＋粉末实景喷涂图）

2.9.3 背板、床板设置透气孔。

2.10	控制系统

2.10.1 控制器≥3个，具有护栏控制面板和手持有线遥控器。

2.10.2 护理人员护栏控制器，位于护栏两边外侧。

2.10.3手持遥控器，位于头端护栏内侧。

2.10.4锁功能键，护理人员护栏控制器可以锁定手持遥控器。

2.10.5 背板下方具有颜色醒目的拉扣，紧急状况下可使床板快速恢复水平。

2.10.6护栏控制面板上具有电动CPR按钮，能以不小于正常动作的两倍速度恢复背部及膝部水平。

2.11	头部倾角指示

2.11.1头部倾角指示，位于头部护栏两端上侧，不易被遮盖。

2.11.2头部倾角指示：在护栏上设置30度刻度线，用于明确背部升起30度的角度。

2.12	护栏及床头尾板

#2.12.1前侧护栏内侧设有储物槽，可放置物品。

▲2.12.2护栏有效高度（床面板离护栏顶端高度）≥430mm，抬升护栏时，护栏的高度可有效防止病人跨出，和降低夜间坠床的风险。

2.12.3头尾板采用聚乙烯(PE)树脂材料吹塑成型。

2.12.4头尾板均有把握手柄，分别设计≥2处推行防滑坡度设计，便于推行。

2.13其他要求

2.13.1刹车系统：具有中控一键刹车功能。

2.13.2 脚轮：直径≥125mm静音双面脚轮。

2.13.3备用电池：具有备用电池，可手动关闭打开，电池状态显示在护栏面板上。

2.13.4病床两侧各设计尿袋挂钩≥2个，每个附有≥3个钩子。

2.13.5病床具有夜灯功能，操作键在手持遥控器上。

2.13.6设有紧急停止开关功能，按键在床头位置。

2.13.7病床具有防撞设计，具有防撞轮。

2.13.8具有电源线挂钩设计。

2.14所投产品具有≥6种可选颜色。

2.15	具备急停开关在床头板下方，使用急停开关可以立即停止病床体位调整。

2.16	床体上有≥3个床垫固定器，不会因搬动患者导致床垫移位，用于固定床垫。

2.17	床垫

2.17.1床垫外层：聚酯纤维，表面具有薄膜复合弹性体，强韧耐老化，防水透气

2.17.2内层：聚氨酯薄膜复合，经防霉、抗菌、阻燃处理，可阻挡病菌，阻抗血融病原菌等多种病菌，面料可拆卸水洗

2.17.3具备(抗菌、防水、难燃)特性。（提供相关检测报告）

2.17.4 内芯:软硬双层记忆海绵，上层(软面)为波浪型设计，采用一体式波浪形高弹海绵制成，特殊的波纹设计可提高病人卧床的舒适度,有效分解人体压力，下层(较硬面)为平板式设计

2.17.5 记忆海绵上层(软面)≥30mm，记忆海绵下层(较硬面）≥70mm

2.17.6 配套床垫:厚度≥100mm

七、外设和附件（单套配置清单）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 床体 | 1 | 台 |
| 2 | 分体式升降护栏 | 4 | 片 |
| 3 | 可拆卸式树脂头脚板 | 1 | 套 |
| 4 | 医用电机 | 3 | 只 |
| 5 | 电动及手动CPR装置 | 1 | 套 |
| 6 | 操控面板 | 2 | 只 |
| 7 | 手持遥控器 | 1 | 只 |
| 8 | 医用双面脚轮 | 4 | 只 |
| 9 | 中控锁装置 | 1 | 套 |
| 10 | 床垫止滑器 | 5 | 个 |
| 11 | 床侧引流袋挂架 | 4 | 组 |
| 12 | 标准输液架插孔 | 8 | 个 |
| 13 | 备用电池 | 1 | 套 |
| 14 | 防撞轮装置 | 1 | 套 |
| 15 | 床垫 | 1 | 张 |
| 16 | 输液架 | 1 | 根 |
| 17 | 移动餐桌 | 1 | 个 |
| 18 | 床头柜 | 1 | 个 |

附件4-1：

两摇三折病床采购需求

一、设备名称：两摇三折病床

二、设备数量：189套

三、所属医疗设备类别：一类

四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

1.交货期：签订合同后60天内交付至招标人指定地点。

2.保修时间≥3年。

3.售后服务要求

3.1投标人负责设备免费安装和调试，安装调试合格后，进行免费操作培训和维修培训并提供操作培训与技术培训资料。

3.2如是代理商，必须提供原代理商或原生产厂家维修服务承诺。

3.3投标人在中国境内设有维修机构，有专职维修工程师和备品备件库。质保期过后，设备制造商（或代理商）对设备提供终身整机维修服务，先修后付且只收取零件成本费，不收取任何其他费用，节假日维修按同样标准收费。

3.4设备制造商（或代理商）应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书，维修说明书及中文操作说明书2套。

3.5响应时间：在招标人提出维修要求后，设备制造商（或代理商）应在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。

3.6定期保养：保修期内，每半年定期做一次设备保养和维护。

六、技术规格、参数及要求：

1、规格尺寸：≥2250*980*500mm；调节范围：背部0－75°±5°，腿部0－45°±5°，小腿补偿体位0-20°

2、床头、床尾板：床头床尾板由ABS高级工程塑料注塑成型，弧线形设计，浅蓝色光面，尾板外侧有亚克力透明病人信息卡插槽。床头、床尾板采用立柱式挂钩床头板，并配有活动防脱挂钩易清洁、不变形，床四角安装有软性防撞角,有利于保护床体和公共设施。

#3、床面：床面采用冷轧钢板冲压而成，板材厚度≥1.2mm,表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，滚轮式升降，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计，各部位活动联接件采用优质冷轧钢板制作。

4、床框：采用≥30*70*1.5mm的成型方管，采用焊接工艺。

5、传动装置：摇把为不锈钢材质，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。

6、护栏：护栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用优质电泳铝合金制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位，带有保险快速定位开关。

7、脚轮：≥125mm 脚轮，易于固定或推动床体。耐磨、防缠绕，耐酸碱。配有粉尘护罩。

8、刹车方式:独立刹车，刹车位于脚轮上。

9、焊接工艺：整床焊接，床架整体焊接。

10、床体表面：床体采用内外防锈处理工艺，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后，表面采用先进的自动化涂装双重涂层技术，喷涂材料具有极强的耐腐蚀性和电绝缘性，环保无毒、抗菌；通过SGS测试，符合欧盟标准。

11、床垫：椰棕片≥40mm，高弹海绵≥40mm，总厚度≥80mm。

12、翻转餐桌：≥810*340mm

七、外设和附件（单套配置清单）

- 床体*1张

- 床头尾板*1副

- 刹车脚轮*4个

- 护栏*1副

- 输液架插孔*4个

- 输液架*1根

- 两侧不锈钢挂钩*4个

- 翻转餐桌*1个

- 杂物架*1个

- ABS床头柜*1台

- 床垫*1张

附件4-2：

两摇三折病床采购需求

一、设备名称：两摇三折病床

二、设备数量：35套

三、所属医疗设备类别：一类

四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

1.交货期：签订合同后30天内交付至招标人指定地点。

2.保修时间≥3年。

3.售后服务要求

3.1投标人负责设备免费安装和调试，安装调试合格后，进行免费操作培训和维修培训并提供操作培训与技术培训资料。

3.2如是代理商，必须提供原代理商或原生产厂家维修服务承诺。

3.3投标人在中国境内设有维修机构，有专职维修工程师和备品备件库。质保期过后，设备制造商（或代理商）对设备提供终身整机维修服务，先修后付且只收取零件成本费，不收取任何其他费用，节假日维修按同样标准收费。

3.4设备制造商（或代理商）应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书，维修说明书及中文操作说明书2套。

3.5响应时间：在招标人提出维修要求后，设备制造商（或代理商）应在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。

3.6定期保养：保修期内，每半年定期做一次设备保养和维护。

六、技术规格、参数及要求：

#1、规格尺寸：≥2200*950*500mm；调节范围：背部0－75°±5°，腿部0－45°±5°。

2、床头、床尾板：床头床尾板由ABS高级工程塑料注塑成型，弧线形设计，浅蓝色光面，尾板外侧有亚克力透明病人信息卡插槽。床头、床尾板采用立柱式挂钩床头板，并配有活动防脱挂钩易清洁、不变形，床四角安装有软性防撞角,有利于保护床体和公共设施。

3、床面：床面采用冷轧钢板冲压而成，板材厚度≥1.2mm,表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，滚轮式升降，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计，各部位活动联接件采用优质冷轧钢板制作。

4、床框：采用≥40*80*1.5mm的成型方管，采用焊接工艺。

5、传动装置：摇把为不锈钢材质，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。

6、护栏：护栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用优质电泳铝合金制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位，带有保险快速定位开关。

7、脚轮：≥125mm 脚轮，易于固定或推动床体。耐磨、防缠绕，耐酸碱。配有粉尘护罩。

8、刹车方式:独立刹车，刹车位于脚轮上。

9、焊接工艺：床架整体焊接，稳固可靠，确保焊接产品质量。

10、床体表面：床体采用内外防锈处理工艺，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后，表面采用先进的自动化涂装双重涂层技术，喷涂材料具有极强的耐腐蚀性和电绝缘性，环保无毒、抗菌；通过SGS测试，符合欧盟标准。

11、床垫：椰棕片≥40mm，高弹海绵≥40mm，总厚度≥80mm。

12、餐板：≥1050*300*30mm

七、外设和附件（单套配置清单）

- 床体*1张

- 床头尾板*1副

- 刹车脚轮*4个

- 护栏*1副

- 输液架插孔*4个

- 输液架*1根

- 两侧不锈钢挂钩*4个

- 餐板*1个

- 杂物架*1个

- ABS床头柜*1台

- 床垫*1张

附件5：

手摇床采购需求

一、设备名称：手摇床

二、设备数量：17套

三、所属医疗设备类别：一类

四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

1.交货期：签订合同后60天内交付至招标人指定地点。

2.保修时间≥3年。

3.售后服务要求

3.1投标人负责设备免费安装和调试，安装调试合格后，进行免费操作培训和维修培训并提供操作培训与技术培训资料。

3.2如是代理商，必须提供原代理商或原生产厂家维修服务承诺。

3.3投标人在中国境内设有维修机构，有专职维修工程师和备品备件库。质保期过后，设备制造商（或代理商）对设备提供终身整机维修服务，先修后付且只收取零件成本费，不收取任何其他费用，节假日维修按同样标准收费。

3.4设备制造商（或代理商）应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书，维修说明书及中文操作说明书2套。

3.5响应时间：在招标人提出维修要求后，设备制造商（或代理商）应在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。

3.6定期保养：保修期内，每半年定期做一次设备保养和维护。

六、技术规格、参数及要求：

1、规格尺寸：≥2250*980*500mm；调节范围：背部0－75°±5°，腿部0－45°±5°，小腿补偿体位0-20°

2、床头、床尾板：床头床尾板由ABS高级工程塑料注塑成型，弧线形设计，浅蓝色光面，尾板外侧有亚克力透明病人信息卡插槽。床头、床尾板采用立柱式挂钩床头板，并配有活动防脱挂钩易清洁、不变形，床四角安装有软性防撞角,有利于保护床体和公共设施。

#3、床面：床面采用冷轧钢板冲压而成，板材厚度≥1.2mm,表面光洁，四角圆润，背板采用双支撑卸力结构，滚轮式升降，有效转移床板负荷，减少螺管受力，有效延长病床使用寿命。床板四节设计，各部位活动联接件采用优质冷轧钢板制作。

4、床框：采用≥30*70*1.5mm的成型方管，采用焊接工艺。

5、传动装置：摇把为不锈钢材质，采用隐藏式设计，可折叠。伸缩摇杆为不锈钢材质，钢制万向节，丝杠采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摇动灵活，无噪音。并具有ABS防尘罩。

6、护栏：护栏采用全覆式铝合金护栏，横梁采用优质电泳铝合金制作，表面经硬化处理，耐磨不变形，立柱采用6根不锈钢圆管制作，上下关节为钢制关节，与不锈钢立柱采用空心铆钉连接工艺，底座采用钢制管材，带有防夹手提示。护栏收缩平放时略高出床垫，可以防止床垫移位，带有保险快速定位开关。

7、脚轮：≥125mm 脚轮，易于固定或推动床体。耐磨、防缠绕，耐酸碱。配有粉尘护罩。

8、刹车方式:独立刹车，刹车位于脚轮上。

9、焊接工艺：整床焊接成型，床架整体焊接。

10、床体表面：床体采用内外防锈处理工艺，经去油、除锈、环保硅烷皮膜剂处理后，表面采用先进的自动化涂装双重涂层技术，喷涂材料具有极强的耐腐蚀性和电绝缘性，环保无毒、抗菌；通过SGS测试，符合欧盟标准。

11、床垫：椰棕片≥40mm，高弹海绵≥40mm，总厚度≥80mm。

12、翻转餐桌：≥810*340mm

七、外设和附件（单套配置清单）

- 床体*1张

- 床头尾板*1副

- 刹车脚轮*4个

- 护栏*1副

- 输液架插孔*4个

- 输液架*1根

- 两侧不锈钢挂钩*4个

- 翻转餐桌*1个

- 杂物架*1个

- ABS床头柜*1台

- 床垫*1张

附件6：

婴儿床采购需求

一、设备名称：婴儿床

二、设备数量：101套

三、所属医疗设备类别：一类

四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

1.交货期：签订合同后30天内交付至招标人指定地点。

2.保修时间≥3年。

3.售后服务要求

3.1投标人负责设备免费安装和调试，安装调试合格后，进行免费操作培训和维修培训并提供操作培训与技术培训资料。

3.2如是代理商，必须提供原代理商或原生产厂家维修服务承诺。

3.3投标人在中国境内设有维修机构，有专职维修工程师和备品备件库。质保期过后，设备制造商（或代理商）对设备提供终身整机维修服务，先修后付且只收取零件成本费，不收取任何其他费用，节假日维修按同样标准收费。

3.4设备制造商（或代理商）应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书，维修说明书及中文操作说明书2套。

3.5响应时间：在招标人提出维修要求后，设备制造商（或代理商）应在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。

3.6定期保养：保修期内，每半年定期做一次设备保养和维护。

六、技术规格、参数及要求：

- 尺寸：全长≥825mm，全宽≥530mm，全高≥910mm。睡盆尺寸：≥830（长）*490（宽）*250（高）mm

- #床体：采用优质钢材，经过电泳+粉末的复式涂装工艺，保证婴儿床的安全性能达到坚固、耐药、抗腐蚀等要求。

- 婴儿睡盆：采用全透明ABS材料制成，耐药、环保。

- 床垫：采用海绵芯，具有防水、透气、阻燃、抗菌、无毒等特点。

- 采用优质气泵弹簧，可使睡盆在不低于0-12°之间进行任意角度倾斜。

- 采用优质直径为≥100mm的脚轮，四只脚轮均带有刹车，树脂双面轮稳定性、安全性极佳。

- 床体下方安装有杂物架，方便护理工作。

七、外设和附件（单套配置清单）

- 床主体 *1

- 床垫 *1

- 角度调节手柄 *1

- 脚部支撑架 *1

- 脚轮 *4

- 网篮 *1

- 气泵弹簧 *1

- 蚊帐*1

附件7：

转运床采购需求

一、设备名称：转运床

二、设备数量：2套

三、所属医疗设备类别：二类

四、是否可以采购进口产品：否

五、总体要求：

1.交货期：签订合同后30天内交付至招标人指定地点。

2.保修时间≥3年。

3.售后服务要求

3.1投标人负责设备免费安装和调试，安装调试合格后，进行免费操作培训和维修培训并提供操作培训与技术培训资料。

3.2如是代理商，必须提供原代理商或原生产厂家维修服务承诺。

3.3投标人在中国境内设有维修机构，有专职维修工程师和备品备件库。质保期过后，设备制造商（或代理商）对设备提供终身整机维修服务，先修后付且只收取零件成本费，不收取任何其他费用，节假日维修按同样标准收费。

3.4设备制造商（或代理商）应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书，维修说明书及中文操作说明书2套。

3.5响应时间：在招标人提出维修要求后，设备制造商（或代理商）应在2小时内响应，24小时内到达现场，48小时解决问题。

3.6定期保养：保修期内，每半年定期做一次设备保养和维护。

六、技术规格、参数及要求：

（一）整体外形尺寸：≥2150mm×宽1100mm×500mm/800mm（±30mm）；

（二）床头床尾

- 床头床尾采用大孔位扶手设计，便于医护人员多角度无死角推移护理床。

- ▲采用HDPE材料吹塑成型工艺制造，插式装配，设有一健滑动锁定装置，可实现快速解锁床头、床尾。

- 床头床尾采用全覆式包裹设计与钢制床框融为一体，正面处无外漏插管床框。

- 床头床尾加输液孔加防撞轮一体化设计可与床头床尾同时取下，防撞轮采用TPE材质一体注塑成型，与床头床尾输液孔直接链接。

（三）护栏

- 护栏采用HDPE材料吹塑成型工艺制造，结构件采用压铸铝合金、冷轧钢板精密加工，螺栓紧固安装。

- 护栏与护栏、床面、床头板之间的间距≤60mm，升起时可自动锁定。配助力气弹簧，每片护栏上均有弯型的角度指示器。

- 四片式护栏，每侧长短各两片护栏。

（四）床面支撑板

- 床面：采用优质冷轧钢板由模具成型，整体冲孔床面，四角均无焊接缝，钢板厚度≥1.2mm，表面采取静电喷塑处理，一次模压成型工艺，有透气孔。

（五）脚轮

- 医用中控脚轮四个，直径≥5 英寸，一脚刹车，防静电、静音效果好、制动能力强。

- ▲整床标准载荷情况下，连续刹车≥5000次，刹制功能正常，脚轮无磨损。（提供第三方权威机构出具的脚轮连续刹车≥5000次检测报告）。

（六）升降角度

- 背部升降：升降角度≥0～70º，±5º；

- 腿部升降：升降角度≥0～30º，±5º；

- 整体升降：整体升降高度≥300mm；

- 整体前倾：≥10±2º；

- 整体后倾：≥10±2º；

（七）电机

- 采用推杆电机，具有防夹功能。

（八）床垫

- 床垫：采用≥4公分高硬度棕垫配≥4公分高强度海绵，外部在采用防水防污化纤布料包裹，垫子上带有拉链。

七、外设和附件（单套配置清单）

- 床头床尾*1副

- 四小护栏*1副

- 床体*1个

- 钢制冲孔面板*1套

- 手控器*1套

- 电动CPR*1套

- 电机*4台

- 输液架插孔*4个

- 引流挂钩*4个

- 中控刹车脚轮*4只

- 8公分棕棉床垫*1张

- 不锈钢输液架*1根