临床检验设备采购项目
青浦区各医疗卫生单位临床检验设备购置明细表
	序号
	设备名称
	数量(台)
	单价预算金额(万元)
	是否接受进口产品投标
	医疗设备类别
	交付日期

	1
	全自动血气分析仪
	1
	15
	否
	Ⅱ
	合同签订后90天内

	2
	全自动尿液分析系统
	1
	8
	否
	Ⅱ
	合同签订后60天内

	3
	全自动尿液分析仪
	1
	8
	否
	Ⅱ
	合同签订后60天内

	4
	全自动五分类血细胞分析仪
	1
	20
	否
	Ⅱ
	合同签订后60天内

	5
	血液分析仪
	1
	20
	否
	Ⅱ
	合同签订后60天内

	6
	全自动血沉压积动态分析仪
	1
	4.5
	否
	Ⅰ
	合同签订后60天内

	7
	生殖道分泌物分析仪
	1
	9
	否
	Ⅱ
	合同签订后90天内

	8
	大容量低温低速离心机
	1
	38
	否
	Ⅰ
	合同签订后60天内

	9
	显微镜
	1
	5
	否
	Ⅰ
	合同签订后60天内

	10
	冷台
	1
	4.9
	否
	Ⅰ
	合同签订后90天内


大容量低温低速离心机为核心产品
注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《第一类医疗器械备案凭证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》和《第一类医疗器械生产备案凭证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若二类医疗器械经营备案和三类医疗器械经营许可两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。
售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。 
质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。
1.全自动血气分析仪技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：全自动血气分析仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别： 二类
 五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求： 

6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5交货期：签订合同后90天内指定地点交货。
6.6供应商需提供全自动血气分析仪3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
技术规格、参数及要求： 

1、适用于床旁诊断和中心实验室的血气标本分析，进行血气、电解质、代谢物和血氧同时测定的仪器，具备便携、准确、快速、精密度好、免维护免保养的特点。
2、测试方法：电极法，光学法（血氧）；检测项目：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Cl—、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、tBili、SO2。
3、全项目样本体积≤150μL，最小样本体积≤65μL。
4、进样方式：全自动吸样进样；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器。
▲5、测试速度：≤50s全参数。
▲6、无需另外购置/更换除分析包之外的电极、管路、吸样针、滤网等其他消耗品；电极及管路系统免维护；可提供不同规格分析包，规格人份数≤75人份且分析包及配套电极等消耗品上机效期均≥31天。
▲7、使用一体式、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器。
8、分析包、电极等所有消耗品室温保存，无需冷藏；分析包、电极等所有消耗品出厂有效期均≥180天
9、定标：自动执行一点和两点定标，定标不消耗试剂包测试数。
▲10、设备配有IQM试剂包，获上海市临床检验中心认可。
11、系统对每个标本分析前、中、后实现全程质量管理，从而保证每一个检测结果的准确性。
12、处理内部质控失控时，仪器能自动识别并采取自动纠正措施，无需人工介入；自动记录纠正措施可供查询。
13、若标本受到干扰物质影响，仪器能够检测到干扰物质并将受影响的结果标记出来。
2、3.全自动尿液分析系统招标参数
1.检测原理：有形成分采用数字成像自动识别原理，流式及深度学习人工智能识别技术
2.干化学检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白与肌酐的比值参数（ACR比值）和蛋白质与肌酐比值参数（PCR）
▲3.有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥30项
4.理学检测项目：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压
5.红细胞形态学项目：≥4项报告参数
▲6.检测速度：干化学测试模式≥300个/每小时；有形成分测试模式≥80个/每小时；
7.开机自检与提示：开机后能自检，出现异常时能识别并显示故障信息和诊断信息
8.样本放置位：可放置不少于50个样本
9.密闭样本采样：支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖
10.条形码360°旋转纠正：具有试管条形码360°旋转纠正功能，能自动将不正对扫描器的条形码旋转纠正至扫描区域
11.干化学原始图像：可提供尿试纸CIS彩色原始图像，显示每个检测项目对应试纸检测块的颜色
12.有形成分检测原始视频：可提供尿液有形成分检测时的原始视频，可按帧查看
13.存储与查询：至少能存储100万个干化学数据、50万个尿试纸图像、40万个尿有形数据
▲14.尿有形成分拍摄图像数量：单个样本检测最高可拍摄1400张图像
15.吸样量：干化学≤0.6ml，有形成分≤1.6ml
16.自动对焦：可自动聚焦校准数字成像系统的焦距
17.自动维护：可设定维护时间或者维护周期，进行自动维护
18.检测结果自动审核：可对检测结果自动审核，自动完成样本的分类、提示异常结果
19.远程协助服务：可通过网络远程进行人工智能深度学习识别算法的训练，可远程报告故障代码或质控信息，并进行问题解决
20、具有同品牌的校准物，并能提供五种浓度水平的质控液
售后
1、 保证所供设备是在供货年度内（生产日与到货期间隔不超过一年）生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。
2、应提供保修期≥ 36个月，保修期的期限应以甲方对乙方设备的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。保修期内应确保开机率为95%以上。
3、报修响应时间2小时，到场时间24小时（不可抗拒力量下除外）。
4、负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以80%的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。
5、设备故障24小时内修复，终身维修，必须注明整机保修范围。24小时内无法修复必须提供备用机。
质保：≥3年
医疗器械注册证：二类
4.全自动五分类血细胞分析仪设备参数
1.仪器描述：仪器为血常规常用检测分析仪，供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类等；
▲2.配备CRP、SAA检测，有助于临床对于感染性疾病的分析诊断；
3.血常规报告参数≥32个（不含直方图、散点图），散点图≥2个；
4.单机检测速度：CBC＋DIFF≥ 60个样本/小时；
5.多种进样方式，标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能 ；
6.血液分析线性范围（静脉血）（大于或等于）：
6.1白细胞：（0-500）( 109/L；
6.2红细胞：（0-8.5）( 1012/L；
6.3血小板：（0-5000）( 109/L；
6.4血红蛋白：（0-250）g/L；
7.CRP检测线性范围（大于或等于）：0.2mg/L~320mg/L；
8.SAA线性范围：（大于或等于）5mg/L~300mg/L；
9.显示设备带彩色触摸，操作系统支持全中文操作；
▲10.支持并需接入医院LIS，并承担LIS端口接入费用；
▲11.中文处理系统一套；
12.保修期≥3年，终身维修保养，保修期期间免费提供每年二次保养、校准；
所属医疗设备类别：二类
5.血液分析仪
一、
设备使用单位：盈浦街道社区卫生服务中心
二、
设备名称：血液分析仪
三、
数量：1
四、
所属医疗设备类别：二类
五、
是否可以采购进口产品：否
六、
总体要求：
1、制造商在中国境内有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年，保修期内每年提供4次免费上门保养。需提供24小时响应电话热线，维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。提供原厂家维修承诺书，并由厂家专业人员提供现场技术培训，保证采购单位的使用人员正常操作。
2、如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。
七、技术规格、参数以及要求
1、检测速度：CBC+DIFF≥60/小时
▲  2、仪器采用微量用血检测，满足难采血病人标本检测，全血（包括静脉血和末梢血）和末梢血预稀释双重检测模式，末梢全血不高于20ul用血量均能检测五分类全部参数（分类+计数）
3、仪器采用核酸DNA/RNA荧光染色流式细胞检测技术并有相应试剂，WBC应有相应分类染色试剂（染液），并用激光进行分类
4、所投标仪器检测试剂必须包括：稀释液、染液、溶血素（可以提供注册证），以确保检测结果的准确性。
5、仪器检测光源需采用半导体激光光源，降低用户的使用成本。
6、检测线性：WBC：0-100.00 x 103/μL，RBC：0-8.00 x 106/μL，HGB：0.0-25.0 g/dl，PLT：0-2000 x 103/μL
7、能够提供定量幼稚粒细胞和异常淋巴细胞检测参数，提供各项异常报警信息，有效保证异常标本的检出，并作为临床细菌或病毒性感染诊断依据，更具临床意义及价值。
8、仪器能够提供≥24项检测参数（不含散点图、直方图和研究参数），包括WBC、LYMPH%、LYMPH#、MONO%、MONO#、NEUT%、NEUT#、EO%、EO#、BASO%、BASO#、RBC、HGB、HCT、MCV、MCH、MCHC、RDW-CV、RDW-SD、PLT、MPV、PDW、PCT、P-LCR；4项研究参数：IG#、IG%、OTHER#、OTHER%； 3个直方图、散点图。
9、采用液路聚焦原理检测RBC/PLT以保证结果准确性
10、操作界面语言为WINGDOWS XP中文界面，电脑界面中文软件操作
11、RBC、PLT、WBC直方图均采用智能化的浮动鉴别线以准确区分
12、能提供完善的、与仪器配套的并具有国家SFDA认证的质控品和相配套的原厂校准品。
13、质控类型：≥2种，检测试剂种类≤4种，试剂安全环保，不含氰化物。
14、含检验数据管理软件，无存储限制，可以打印多类自需的中文报告单。
15、具有RS-232和LAN数据输出接口以方便联网
配置清单：
血液分析仪主机   1台
6.全自动血沉压积动态分析仪技术参数
1、测量项目：血液红细胞沉降率测定（测量范围：0-150mm/h）
2、测量方法：红外检测
3、系统功能:数据查询、病人编号、温度校正、异常报警、断电保护。
4、分析时间：30分钟和60分钟选择（取样间隔：3min）
5、分析通道：40个（同时装载最大40个样品分析）
6、分析容量：最大80个测试/小时
7、装载型式：随时测量
8、温度修正：自动修正至18℃时结果
9、分析结果：魏氏法血沉值（mm/h）
▲10、结果分辨率：1mm/1h
 11、抗凝血液高度范围：45mm—64mm
12、压积测量范围：0.20-1.00
▲13、测试符合率≥90%：
▲14、重复性：SD≤1.5mm/h（当血沉值≤10mm/h）；CV≤15%（当血沉值≥10mm/h）
15、通道一致性：SD≤1.5mm/h（当血沉值≤10mm/h）；CV≤15%（当血沉值≥10mm/h）
16、读数精度：0.2mm
 17、显示：≥7寸彩色液晶触摸屏
18、 打印：内置热敏打印机
售后
1、保证所供设备是在供货年度内（生产日与到货期间隔不超过一年）生产的全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。
2、应提供保修期≥ 36个月，保修期的期限应以甲方对乙方设备的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。保修期内应确保开机率为95%以上。
3、报修响应时间2小时，到场时间24小时（不可抗拒力量下除外）。
4、负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以80%的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应应由双方另设协议决定。
5、设备故障24小时内修复，终身维修，必须注明整机保修范围。24小时内无法修复必须提供备用机。
质保：≥3年
医疗器械注册证：一类
7.生殖道分泌物分析仪技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：生殖道分泌物分析仪
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别： 二类
五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求： 

6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，8小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家操作说明书。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。
6.5交货期：签订合同后90天内指定地点交货。
6.6供应商需提供生殖道分泌物分析仪3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
七、技术规格、参数及要求： 

1. 工作原理：有形成分检测，应用人工智能机器视觉技术，对标本中有形成分进行实景采图、识别和分类计数；干化学检测通过比色分析法自动判读检测结果。
2. 检测项目：
2.1干化学项目：包括pH值、过氧化氢、乳酸、氧化酶、白细胞酯酶、碱性磷酸酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、凝固酶，支持4-11项检测，可根据临床需要选择组合。
2.2有形成分：包括红细胞、白细胞、上皮细胞、线索细胞、阴道毛滴虫、真菌、细菌等所有镜下有形成分。
▲3. 一体化设计：标本前处理模块与主机高度融合，一次进样即可完成干化学及有形成分检测。
4. 多功能：一机多用，可选择多种检测模式：干化学模式/ 有形成分分析模式/ 干化学+有形成分模式。
5. 送样装置：轨道式送样，一次性可批处理60个标本。
6. 标本采集：配备高位可折断尼龙植绒采样拭子，吸附能力强，利于标本的采集。
▲7. 标本前处理：标本前处理过程自动化、标准化，仪器自动加注细胞保存液、自动涮洗、自动挤干采样拭子、自动开盖、自动吸样、自动回盖。
8. 有形成分染色：自动滴加染液，自动染色，提高自动识别率，人工审核更便利。
9. 图像采集：显微镜智能控制，自动更换视野，自动转换高低倍镜，快速采集有形成分图像，可根据需要设置采图数量。
10. 恒温控制：电脑精准恒温控制，维持最佳反应温度，确保低浓度标本能有效检测。
11. 报告方式：可综合报告干化学及有形成分计数结果，提供高低倍镜下实景,图文并茂。
12. 检测速度：≥120标本/小时，发出综合报告。
13.显微镜：具备10X及40X的高低倍双物镜，自动切换。
14. 计数池：三通道高精度定量流动计数池。
15. 数据存储量：≥100万个。
▲16. 数据接口：双向通讯接口，方便数据传输。
8.大容量低温低速离心机
（一）技术参数、配置要求
1. 最高转速≥4700rpm 
2. 最大相对离心力：≥7000×g
▲3. 最大容量： 6x2000ml，12x500ml血袋或24x200ml三联血袋
4. 制冷系统：温度设定范围：-20℃-室温，1℃可调
5 . 驱动系统：无碳刷电机：
6 . 加减速控制：10级加速，10级减速，支持多个离心方案仿真
▲7. 不平衡容忍度：对位125g，总共3×125g
8. 离心时间： 99 小时 59 分钟59 秒 (1 秒递增)
9 . 绿色节能技术：腔门开启时压缩机关闭;风挡转头
10 . 智能控制功能：应用APP提供实时与离心机的连接。通过您的智能终端 （手机或平板），可以监测 1 到 100 台离心机，监控您的离心运行状况，和离心机建立安全连接。
11. 可以自动进行离心腔门及转头盖的开启和关闭
12. 程序储存：快速调用多达120 个带字母编号的程序，减少不同离心运行之间的时间，以及常规离心的快速启动
13 . 控制系统：
13.1离心效果积分功能实现高度重现的血液产品及生物制品的生产，避免了装载量差异导致的结果差异
13.2分步离心功能，30 个程序，分别设定运行曲线/ 速度/ 时间, 每个程序分 3 步
13.3应能简单快捷设定运行条件和运行参数
13.4自动门锁系统开启/关闭腔门
14. 中文界面选择，内置培训视频 ，用户日志记录，用户权限锁 ，自动开启腔门，自动转头ID 识别，屏幕直接显示不平衡信息，过温保护，出错信息提示；可选择远程监测及控制系统
设备注册要求：一类
（2） 质保要求：
1.保修期：主机≥3年，驱动系统≥5 年，压缩机≥5 年。
2.在本市有维修点和有资质的工程师，故障叫修4-8小时内到位修理。
3.维保要求：每年负责对仪器全面保养和校准，且提供正式的校准文件。
9.显微镜技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：显微镜
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别： 一类
 五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求： 

6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供厂家原版随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5交货期：签订合同后90天内指定地点交货。
6.6供应商需提供显微镜3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
技术规格、参数及要求： 

1、光学系统：采用无限远校正光学系统，最优化光学组合，具有明场，拍照功能可以升级荧光、偏光、微分干涉、二十人共览等功能。
2、聚光镜：带与物镜放大倍数相匹配彩色标记的孔镜光栏，实现快速识别物镜。
▲3、物镜转盘：≥6孔物镜转换器。
4、观察筒：宽视野三目镜筒。
5、照明装置：色温柔和保证肉眼观察舒适，LED照明恒定色温，适合所有照明场合。
▲6、调焦系统：二档调焦。
7、载物台：
7.1高硬度金属陶瓷面载物台（非陶瓷涂层），耐磨、防腐蚀；
7.2载物台手柄用户可自己左右手互换，操作手柄高低可调、阻尼可调。（用户可自我更换左右手，非出厂预设）；
7.3载物台具有扭力调节及载物台高度限制，实现快速重新调焦及保护样本与物镜防止碰撞，具有重力平衡系统防坠落。
8、样夹可单手操作，方便同时记录；X-Y移动无暴露齿条。
▲9、目镜：10X宽视野目镜，视野数为≥22mm，双目屈光度可调。
10、物镜：4X(NA≥0.10)；10X(NA≥0.25)；20X(NA≥0.40)；40X(NA≥0.65)。
11、成像：
11.1  提供了一组均衡的功能，具有高帧频、非常广的动态范围和出色的色彩再现能力；
11.2  提供12位/通道的RGB可量化图像；
11.3  快速可靠地分析：从具有挑战性的样本中采集可量化的数据以提高通量。
12、显微镜可连接电脑，使用软件进行指针及镜下测量功能。
10.冷台技术参数技术参数
一、设备使用单位：上海市青浦区中医医院
二、设备名称：冷台
三、设备数量：1台
四、所属医疗设备类别： 一类
 五、是否可以采购进口产品：否
六、总体要求： 

6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。
6.2供方应提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。
6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料，并定期邀请临床相关医护人员参加各类学术讲座。
6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。
6.5交货期：签订合同后90天内指定地点交货
6.6供应商需提供冷台3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。
七、术规格、参数及要求： 

1.分体式独立冷台, 独立冷台可以任意放置在热台两侧，也可用作切片前样本预冷。
2.使用简单、模块化的设计，提供精确制冷。
▲3.环境自适应控制模块可确保工作温度始终稳定在 -6 °C。
4.冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。
5.制冷表面大，可容≥60 个蜡块。
6.工作环境温度范围+20 °C 至 +30 °C
