病理科设备一批技术规格及参数

| 序号 | 设备名称 | 数量(套） | 单价预算金额(元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 免疫组化仪 | 1 | 100,000 | 否 | 一类 | 自合同签订生效之日30天内。 |
| 2 | 生物组织自动染色机 | 1 | 400,000 | 否 | 一类 |  |
| 3 | 生物组织自动封片机 | 1 | 400,000 | 否 | 一类 |  |
| 4 | 生物组织包埋机 | 1 | 150,000 | 否 | 一类 |  |
| 5 | 小型离心机 | 1 | 20,000 | 否 | 一类 |  |

免疫组化仪为核心产品。

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《第一类医疗器械备案凭证》

供应商应具备以下资质：如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《第一类医疗器械生产备案凭证》。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称：  免疫组化仪、生物组织自动染色机、生物组织包埋机、生物组织自动封片机和小型离心机

三、	数量：各1套

四、	所属医疗设备类别：一类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

1.免疫组化仪

1.1. 烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理，无需人工干预；烤片温度及时间可自由设置，烤片时间可满足从2分钟到至少2小时的要求；

1.2. 适用于石蜡组织、冰冻组织及细胞等样本检测；

1.3. 同一平台实现以下多功能染色：单张切片免疫组化，单张切片双标记免疫组化，单张切片免疫组化与原位杂交同时标记，显色原位杂交，荧光原位杂交染色；

1.4. ≥3个独立的玻片架，每个玻片架处至少增配一个注射器，相互独立加样，可以连续上载玻片，增加实验室效率和灵活性；

1.5. 抗原修复温度：室温到100度；

#1.6. 玻片容量：玻片容量≥30张玻片，每个玻片具有不同的抗原修复条件；机载小容量试剂瓶数量≥36个；

1.7. 可即时添加辅助试剂和一抗，二抗；

1.8. 所有缓冲液及废液试剂容量都从外部可见，可仪器监测试剂，也可人工可视化管理；具备试剂和切片自检系统，避免错误产生；

▲1.9. 试剂滴加方式：侧面滴加，最大限度减少对组织切片的伤害，减少对玻片的要求，最大程度保护不脱片，适用不同实验室来源的样本和穿刺组织等小样本；塑盖膜技术保护组织不脱水不干片，保证试剂均匀覆盖组织切片；

1.10. 染色质量稳定可靠，2.5小时内可完成≥30张切片免疫组化从烤片到复染的全流程染色；

1.11. 标签打印及识别系统：含红外线和摄像头的OCR识别系统；可打印并识别条形码标签、二维码和文字标签；开放标签可被LIS连接的外部扫描系统识别；可通过LIS编辑打印标签；

1.12. 废液收集：真空负压抽吸，专门管道收集，减少试剂对机器的腐蚀；分开收集有害废液和无害废液；

1.13. 模块组合：1台电脑可控制≥30台染色机，1台电脑可兼容操作同一厂家不同型号的免疫组化和原位杂交染色仪器；

1.14. 中文操作系统；可实时查看试剂和切片运行状态；

1.15. 显色原位杂交与IHC能使用同一个二抗和显色试剂盒同时染色，方便管理，节约成本；

1.16. 免疫组化双染可实现两个抗体前后反应的顺次双染和两个抗体同时反应的并行双染两种方式；

1.17. 自动加样，可灵活设置原厂一抗/探针试剂和第三方一抗试剂模式；

1.18. 提供机载即用型一抗及浓缩型一抗试剂，满足不同切片检测需求。

▲1.19. 支持全自动全流程快速FISH检测（≤3.5小时），并提供同品牌全自动FISH软件

▲1.20. 免疫组化平台及试剂支持经NMPA批复的国产PD-L1伴随诊断解决方案，指导胃/胃食管交界处腺癌的免疫治疗药物使用。

1.21  配置要求：处理模块1套（包括主机1台，玻片架4个，试剂架4个，清洗架1个，混合站1个等），控制系统个套（包括电脑1套，条码扫描仪1个，标签打印机1个等）。

2.生物组织自动染色机

2.1. 能进行非滴染式H&E染色，并提供标准化染色方案

2.2. 可以支持H&E染色，特染，细胞学染色，大玻片染色等多种染色，可以为科研客户提供足够的自由度。

2.3. 使用预置的H&E染色程序每小时染片数量≥240片；具有连续上载功能；

2.4. 具备精确到片的载玻片自动计数功能，使每一张玻片都得到精准管控。

▲2.5. 具备自动生成载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告功能，数据周期≥3年

#2.6. 可按月查看最近 3 年的试剂更换信息，并导出试剂更换报告

#2.7. 可按日期查看最近 3 年内设备操作记录，并导出用户运行日志报告

2.8. 可同时处理≥11个玻片架，每个玻片架可容纳≥30片载玻片

2.9. 内置≥10.1英寸大型彩色高清液晶触摸屏

2.10. 站点总数≥26个，其中试剂站点总数≥18个，冲洗站点≥5个，冲洗流速8 l/m，试剂容器容量≥450mL，试剂缸内部标注最低和最高加注液位

2.11. 染色架加载站点和卸载站点≥各1个，烤箱站点数量≥1个，烤箱内温度30~65 °C

2.12. 具有用于抽取试剂蒸汽的集成系统，并集成活性炭过滤器和外部排气系统

2.13. 具备操作员、高级用户和管理员三级访问权限

▲2.14. 具备试剂管理系统，可直观显示试剂信息，包括试剂颜色、站点编号、试剂名称、有效天数、有效片数、已染天数、已染片数、更换日期、更换者

▲2.15. 加载抽屉旁≥3个试剂站点可设置并具备内部缓冲站点功能

#2.16. 水容器和试剂容器具有不同的形状和颜色。水容器为蓝色，试剂容器为白色及黄色，其中黄色试剂容器专用于加载抽屉

2.17. 仪器具有节水功能，当所有冲洗站点均未使用且已将试剂残留冲出时，可停止水流

2.18. 染色期间，可查看程序运行进度及各玻片架详细信息

2.19. 具备与封片机连接集成为染色封片一体机功能

2.20. 具备高频振动功能，避免试剂的交叉污染

2.21. 配置要求：生物组织自动染色机1台，电源线1根，附件套件1套等。

3.生物组织自动封片机

3.1. 玻璃盖片技术，适用于H&E染色、IHC染色、特殊染色、细胞涂片等多种封片处理，长期保存不泛黄不褪色。

3.2. 弧型封片，磁珠识别方式：无气泡，不返工；

3.3. 无外置中转站点，节省空间，降低运行故障率。

3.4. 彩色LED触摸屏与中文图形化GUI操作界面，操作更简便。

3.5. 配备自动排气功能，避免更换封片胶时溢胶。

#3.6. 双配置站点设计，在灌注时提供额外的放置位点，灌注更轻松。

3.7. 软件控制进行自动识别及自动封片，支持一体化自动上样和手工上样；

3.8. 封片速度≥260片/小时，可进行封片行程和位置校准；

▲3.9. 封片机可设置：盖玻片封固行程；盖玻片放置和起始位置；封固剂用量；喷胶压力；

▲3.10. 具有自动识别以及废弃破损玻片功能，同时不停止封片过程；

3.11. 能兼顾国内所售的所有品牌国产玻璃盖玻片，尺寸：22-24mm x 40-60mm、载玻片、封固剂，封固剂瓶容量：250ml；

#3.12. 兼顾其他品牌染色架，输出架可选择：20片和30片；

3.13. 配置30片规格的输出架；

3.14. 活性碳滤网和气体抽排装置；

3.15. 兼顾干性和湿性封片；

3.16. 采用三步封片法，将滴胶封片结合成一步，提高工作效率，可额外处理染封一体机以外的玻片封片工作。

3.17. 封片机输入、输出架总量≥60片；

3.18. 标配16, 18, 20, 21G≥4种喷胶针，可兼容不同流动性的封片胶

3.19. 双吸头设计，可减少盖玻片粘连

3.20. 配置要求：封片机1台，喷胶组件1套，附件套装1套等。

4.生物组织包埋机

4.1. 中央式组织包埋机，适合左右手，符合人体工程学。

4.2. 具有扶手设计，高度≥14mm，宽度≥47mm，使操作更稳定舒适，防止烫伤和组织滑落。

4.3. 可拆式加热镊子架≥6个位点，可两侧进行操作。

#4.4. ≥5.7英寸LCD可触式电容屏幕，无多级菜单，操作简便，灵敏，耐用，可预设机器工作时间，设备在预设时间里可自动开关机。

4.5. 石蜡出口控制开关高度可调，便于大组织包埋。

4.6. 旋钮精确调节石蜡流量，标配LED照明灯。

4.7. 速冷点面积≥6.5cm*6.5cm，可满足超大包埋盒的包埋。

4.8. 石蜡槽容量≥4L；石蜡槽，工作台面与内置预热槽的温度范围至少包含：50℃-75℃，调节精度≤1℃；热台温度范围至少包含：50℃-75℃，调节精度≤1℃。

4.9. 包埋盒加热槽/模具加热槽可拆卸: 容量≥150个包埋盒或≥500个包埋模具。

4.10. 平整的蜡缸顶部方便置物；排蜡系统≥8个排蜡孔，避免石蜡在工作台面上聚集。

4.11. ≥2个样本槽及≥2个废蜡槽皆可拆卸

4.12.分体式独立冷台, 独立冷台可以任意放置在热台两侧，也可用作切片前样本预冷。

4.13. 模块化设计，提供精确制冷。

#4.14. 冷台工作温度稳定在≤-6°C±0.2℃。

4.15.冷台上的最佳温度分布可以防止冷凝水滴落。

4.16. 制冷表面大，可容≥60 个蜡块。

4.17. 工作环境温度范围至少包含：+20 °C 至 +30 °C

4.18. 配置要求：热台主机1台，冷台主机1台，左/右托盘2个，左/右托盘盖2个，石蜡刮刀1个，镊子架1个，醋缸过滤器1个，电源线2根等。

5.小型离心机

5.1、台式高速冷冻离心机，触摸屏控制，中文系统

5.2、最高转速≥16000rpm/min

5.3、温度控制范围：-20℃~~40℃，温控精度：±1℃

5.4、计时模式有启动计时或到转速计时或连续计时≥3种模式任意选择。

5.5、≥11档加速，≥12档减速档位；其中有一个档位可以自定义加速、降速时间；

5.6、一键启动预冷程序

5.7、自动门锁,只需轻轻一按就可以关闭门盖。

#5.8、具有转子识别、超速、超温、电机过热、门盖自锁等多种保护功能。

5.9、升速快,达到最高转速仅需≤10s。

#5.10、运行记录、故障记录以中文形式自动保存，可以有效的查看仪器的运行情况与每批样品的分离情况；

5.11、最大容量：48x1.5ml

5.11、配置要求：主机1台，角转子1套。