数字化医用X射线摄影系统和口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备技术规格及参数

| 序号 | 设备名称 | 数量(套） | 单价预算金额(元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字化医用X射线摄影系统 | 1 | 1000000 | 否 | 二类 | 自合同签订生效之日90天内。 |
| 2 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 500000 | 否 | 三类 |  |

数字化医用X射线摄影系统为核心产品。

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

一、设备使用单位： 上海市青浦区中医医院

二、设备名称：数字化医用X射线摄影系统和口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

三、数量：各1套

四、所属医疗设备类别：数字化医用X射线摄影系统属于二类，口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备属于三类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。

6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

6.5供应商需提供数字化医用X射线摄影系统和口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。

6.6如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

（一）数字化医用X射线摄影系统，具体要求：

1.基本功能要求

1.1、用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统

1.2、具备独立式胸片架以及固定式专用摄影床的双立柱结构，配备两块无线移动式平板探测器（型号相同）。

2.主要技术规格和要求

2.1、X线球管及支架系统

2.1.1、焦点≤0.6mm/1.2mm

#2.1.2、球管大焦点功率≥65KW

▲2.1.3、阳极热容量≥300KHU

#2.1.4、球管绕垂直轴旋转至少包含-90º～+180º

2.1.5、球管绕水平轴旋转≥±120º

2.1.6、系统沿摄影床纵向移动距离≥186cm

2.1.7、球管侧具备重力感应角度指示仪

2.1.8、球管侧重力感应角度指示仪有效显示区域直径≥150mm

2.1.9、束光器照野可调整

2.1.10、束光器具有射野灯光定时控制开关

2.1.11、自动束光器内射野灯光种类：LED白光显示

2.1.12、为避免球管连续曝光发热损坏屏幕，球管端不可配置触摸操控屏幕

2.1.13、球管应配备风冷风扇

2.2、高压发生器

2.2.1、输出功率≥65KW

2.2.2、高频逆变式高压发生器频率：≥250KHZ

2.2.3、千伏范围：40KV～150KV

2.2.4、支持自动曝光功能及手动调节设置

▲2.2.5、曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s

2.2.6、最大输出电流：≥800mA

2.2.7、最大电流时间积：≥1000mAs

2.3、无线移动式平板探测器（2块）

▲2.3.1、配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用

2.3.2、平板探测器材质：非晶硅碘化铯

2.3.3、无线移动式平板探测器尺寸：≥17*17英寸

2.3.4、像素尺寸：≤139微米

2.3.5、空间分辨率：≥3.6lp/mm

2.3.6、像素矩阵：≥ 3072*3072

2.3.7、探测器厚度：≤15.3mm

2.3.8、无线模式图像预览时间：≤3秒

2.3.9、无线模式完整成像时间：≤5秒

2.3.10、成像数据位：≥16bit

2.3.11、探测器承重：≥135kg

2.3.12、数据传输方式：无线

2.3.13、支持探测器在线充电

2.3.14、数字平板探测器供电方式：实时在线充电，无需插拔、更换电池

2.3.15、平板位置、充电状态实时显示

2.4、胸片架

▲2.4.1、升降方式：手电一体

2.4.2、自动曝光控制：支持（三野电离室）

▲2.4.3、纵向活动范围：≥150cm

▲2.4.4、滤线栅无需工具可插拔（提供实物照片并加盖制造商公章）

2.4.5、滤线栅栅比：≥10:1

2.4.6、滤线栅栅密度≥40lp/cm

▲2.4.7、探测器中心到地面最小高度：≤34cm

2.4.8、胸片架内配备平板探测器实时在线充电器，无需将探测器电池取出即可充电

2.4.9、立位平板球管一键对中

2.4.10、立位平板球管具备联动功能

2.4.11、胸片架外罩壳上配备探测器在线充电指示灯（无需使用任何工具，就可以判断探测器是否处于充电状态）

2.4.12、胸片架立柱采用内置式运动导轨，非开放式导轨设计，胸片架侧面缝隙≤15mm，以防夹手和其他物体进入，须提供实测照片证明

2.5、固定摄影床

2.5.1、探测器托架纵向移动≥50cm

2.5.2、床面高度：≤68cm

2.5.3、自动曝光控制：支持（三野电离室）

#2.5.4、床面可以四向活动：具备

2.5.5、床面尺寸：长度≥200cm，宽度≥80cm

2.5.6、浮动床面移动范围：纵向≥24cm，横向≥101cm

2.5.7、滤线栅无需工具可插拔

2.5.8、滤线栅栅比：≥10:1

2.5.9、滤线栅栅密度：≥40线对/cm

2.5.10、承重能力：≥250kg

2.5.11、摄影床内配备平板探测器实时在线充电器，无需将探测器电池取出即可充电

2.5.12、卧位检查时具有平板球管联动功能

2.5.13、平板探测器片盒支持红外线检测，自动解锁，无需物理按键解锁

2.5.14、高压发生器装置放置在固定摄影床下

2.6、图像采集工作站（主控制台计算机系统）1套

2.6.1、操作系统：windows 10或以上性能系统

2.6.2、硬盘存储：≥1TB

2.6.3、内存：≥16G

2.6.4、显卡显存：≥6G

2.6.5、操作界面语言采用中文设计

2.6.6、配备动态范围扩展软件，自动图像范围探测,修整功能，专用的头颅、胸部、四肢等全身各部位处理软件

2.6.7、至少包含局部放大观察功能，病人资料显示功能，边缘增强功能，窗宽窗位调节功能，动态范围调节功能，图像反转功能，漫游功能，图像标注功能，曝光参数自动选择功能，具有病人数据输入功能，具有图像调整功能

2.6.8、具有物理AEC，非软件实现

2.6.9、具备一键开关机功能

2.6.10、与PACS网络连接，与RIS/HIS网络连接

2.6.11、配备DAP软件功能包

2.6.12、为保证系统与球管高度集成，要求图像采集工作站可检测球管热容量并具备显示功能

2.6.13、为保证系统与平板探测器高度集成，要求图像采集工作站可检测平板探测器电量及无线信号并具备显示功能

2.6.14、为保证系统整体各部件高度集成，要求图像采集工作站具备整机故障预判功能，可精准定位系统故障，并至少提供中文系统

2.6.15、系统可自动识别患者年龄，对应不同患者自动调节到不同的患者模式，至少包括婴儿拍摄模式、儿童拍摄模式、成人拍摄模式（提供实物照片并加盖制造商公章）

2.6.16、投标产品所属整机制造商必须取得《计算机软件著作权登记证书》并提供相关证书证明材料

▲2.6.17、系统可感知平板探测器所在位置，若拍摄立/卧位时，胸片架/摄影床内无平板探测器，即使按下曝光手闸，系统也无法实现X射线放线

2.6.18、具备原厂胸部正位片智能质控，质控项≥4 项

2.7、监视器

2.7.1、监视器尺寸：≥23英寸

2.7.2、显示器分辨率：≥2M

2.7.3、具备DICOM网络接口，Dicom print，Dicom worklist，Dicom storage and export

2.8、配备4台审核诊断显示器（此条无需提供技术支持材料）

2.8.1、显示器尺寸:≥21英寸

2.8.2、显示器分辨率：≥5M

（二）口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备，具体要求：

1.总体要求：

1.1技术全面性：适用于成人及儿童口腔系统的X线诊断分析，具备CBCT、全景、头颅扫描等拍摄功能；提供配套原厂口腔数字化影像软件1套和正畸处理软件1套。

2.主要功能要求与技术参数

2.1 X射线发生及相关性能指标

2.1.1	X射线束类型：锥形束

#2.1.2阳极类型：固定阳极，最小焦点：≤0.5 mm

2.1.3	曝光模式：连续曝光

2.1.4	最小管电流：≤2mA；最高管电流：≥10mA

2.1.5	最低管电压：≤60 kV；最高管电压：≥100 kV

▲2.1.6最小扫描曝光时间：CT模式≤10秒（非等效脉冲时间）；全景模式≤9秒；头颅模式≤8秒

2.2探测器及图像相关成像性能

2.2.1	探测器数量：≥2（全景和CT拍摄探测器共用，自动切换；头侧拍摄独立探测器）

2.2.2	CT探测器材质：CSI+非晶硅；CT探测器灰阶：≥16bit

2.2.3	头颅侧位探测器材质：CSI+CMOS；头颅探测器最小像素尺寸：≤100μm

2.2.4 小牙片拍摄系统一套

▲2.2.5 CT图像最小体素尺寸：≤50μm

▲2.2.6 CT单圈成像最大可视空间(FOV)：≥16cm（宽）×10cm（高），非拼接非融合，且包含多视野选择≥3个

▲2.2.7CT的图像重建时间：≤40s

▲2.2.8 成像空间分辨率：CT≥2.0 lp/mm（提供检测报告）

#2.2.9成像空间分辨率：全景≥3.0 lp/mm；头颅≥3.0 lp/mm

2.3机械装置性能及其他要求

2.3.1	设备整机(含外壳)重量：≤230kg

2.3.2	设备升降行程≤70cm，且降至最低点时，整机(含外壳)最高点距离地面≤170cm。

2.3.3	摆位及扫描：CT模式摆位及扫描过程中受检者侧对立柱设计（非面向立柱站立）。使技师可在摆位过程中正面观察定位激光线在受检者面部位置，确保准确定位

2.3.4	激光线定位线数量：≥7；触控式控制面板：具备，≥10寸

2.4软件功能要求

2.4.1	基本功能需求：具备基本CT图像功能（3D重建图像及显示；标准冠状面、矢状面、横断面图像，层厚可以任意调节；多平面重建图像）；集成化界面，可将同一患者所有影像数据融合在同一软件中诊断管理

2.4.2	图像处理功能：2D/3D图像编辑工具(移动，放大，对比度调节，亮度调节，图像信息)；测量工具(距离，连续距离，角度测量，骨密度测量，面积计算)；注释(在图像上自由划线、添加文字、箭头等标记。

#2.4.3正畸软件：内置≥17种头影测量方法，≥130个测量项目，涵盖≥70个测量点，医生可以根据诊断诉求选择对应的测量方法，提供专业的头影测量参考（提供彩页证明）

2.4.4	全景功能：具备二维全景片的拍摄功能（非三维重建全景）；具备多层全景拍摄功能（一次拍摄可获取20层以上全景片），对于牙弓曲面可智能自适应识别生成牙弓曲线，自动脊骨补偿，拟合出最佳的全景影像

2.4.5	标准投影侧位影像：同时提供正位/侧位的投照影像，可供选择全幅或半幅的侧位模式，提供掌骨拍摄功能

2.4.6	局部放大镜：具备局部放大镜功能选项，提供图像感兴趣区域随移动实时放大检查功能（无需调整图像整体尺寸），便捷检查及医患沟通

2.4.7	颞颌关节专用诊断切面，可以同时显示双侧关节，层厚可以任意调节

2.4.8	金属伪影校正：降低口腔内金属物或其他高密度物质对 CT 成像效果的影响，显著提高图像质量

2.4.9自动神经管：下颌神经管着色，标记，且三维重建模型能显示; 具备自动检测并标注神经管功能

2.4.10模拟种植：可在种植体库中选择合适的种植体长度、直径；设计种植体植入位置及植入方向，一键定位种植体中心

2.4.11模拟种植安全预警：种植体间或种植体与神经管间的距离低于安全范围可自动预警，安全范围可调节

2.4.12智能气道测量：快速分割气道， 可自动计算容积与最小区域并将患者的气道以色谱形式进行呈现

2.5.数据管理及相关功能

2.5.1	诊断报告：提供报告编辑、打印功能；可自定义报告结构支持多种布局选择；患者数据管理及导出：能够增加、编辑、删除患者个人信息；可将患者信息、图像和软件整体导出到光盘和U盘；图像格式：以标准DICOM3.0格式输出图像文件

2.5.2	PACS接口：能将设备接入医院现有PACS网络，提供存储、传输、远程打印、查询功能；没有PACS情况下，也能实现医院局域网自由传输

2.5.3	影像后处理工作站：1台；内存容量：≥8GB；硬盘容量：≥2TB；独立显卡：显存≥4GB；显示器1台：尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920x1080