血液透析设备（双泵）、血液透析设备技术规格及参数

| 序号 | 设备名称 | 数量(套） | 单价预算金额(元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析设备（双泵） | 5 | 250,000.00 | 否 | 三类 | 自合同签订生效之日30天内。 |
| 2 | 血液透析设备 | 5 | 150,000.00 | 否 | 三类 |  |

血液透析设备（双泵）为核心产品。

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

血液透析设备（双泵）技术规格及参数

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称：   血液透析设备（双泵）

三、	数量：5套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥4年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

1、具有血液透析、单纯超滤、超纯透析、在线血液滤过、在线血液透析滤过功能；

2、全中文操作系统，≥12英寸液晶显示；

3、有方便的序贯透析(透析←→单纯超滤)、高低钠序贯透析程序；

#4、具有平衡腔容量平衡反馈控制系统，精确控制超滤量；

5、采用电极实时监测平衡系统泄漏，确保治疗安全；

#6、具有KT/V实时清除率检测，实时监测尿素清除效果，保障患者治疗充分性；

7、具有可调钠和多种超滤曲线，可提供个性化治疗；

8、具备电导度反馈控制系统，精确调整电导度，使透析液的浓度更准确；

9、具有双级内毒素过滤功能（HDF-online）；

10、内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作≥40分钟；

#11、标配干粉筒装置，避免B浓缩物微生物污染，保证透析液纯净；

#12、标配在线无创血压检测，可自动测量患者心率和血压。

#13、动脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度：±10mmHg；

#14、静脉压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

#15、跨膜压监测范围: -500mmHg～+700mmHg，精度: ±10mmHg；

▲16、透析液流量调节范围：0，300～800（可调）ml/min；

#17、透析液温度范围：33～40℃，精度：±0.5℃；

18、透析液电导率调节范围:12～18ms/cm，精度: ±0.1 ms/cm ；

▲19、血流量可调范围：0，30～650mL/min ；

▲20、超滤控制范围：0～6000mL/h；

21、肝素泵注入流量：0～10ml/h；

#22、气泡检测器：可监测≥0.02ml的气泡；

#23、漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%)；

▲24、置换液流量：0，30～650mL/min(HDF-online)

25、全自动消毒脱钙，可使用多种消毒液和酸洗液；

▲26、具备热消毒功能，热消毒最高温度大于≥93℃。

27、质保期后的维修只收取零配件费，免人工费。

28、全免费提供软件升级换代。

29、每台配置清单：主机1套（包括透析器夹、侧杆一组件、进水管、红色管套、出水管、黑色管套、消毒液吸管组件、废液管定位支架、消毒液桶支架、喉箍、空气过滤器、熔断器、单向阀、吸管滤网、大滤网、O形密封圈	、传感器保护罩等），细菌过滤器10支。

血液透析设备技术规格及参数修改版

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称：   血液透析设备

三、	数量：5套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：否

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥4年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

1.供电：220V AC，50Hz。

2.机身尺寸：机身底座宽度≤450mm 。

▲3.供水: 压力范围：1.5-6bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。

#4.透析液流速：300~700 mL/min，1mL/min可调。

#5.透析液温度：33.0~39.0°C，实时监测可调，有超温保护装置。

#6.超滤速度： 0.10~4.00L/h。

7.动脉血泵：40~500mL/min。

#8.肝素泵：设置范围：0.1~9.9mL/h；注射器类型：20mL、30mL。

▲9.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.02mL。

10.动脉压：测量范围：-200~+480mmHg。

11.静脉压：测量范围：-200~+350mmHg。

#12.透析液压：测量范围：-400~+400mmHg。

▲13.透析液浓度：10.0 ~18.0mS/cm。

14.治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析。

▲15.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，触摸屏操作，全中文操作系统。

16.报警提示功能：多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示,可帮助医护及时准确判断报警提示内容。

#17.消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高可达85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤40min。

18.设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒模式。

19.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥30分钟，断电数据保存功能

#20.浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

#21.超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线，实现个性化透析。

22.B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

23.配液方式：先吸B浓缩液后吸A浓缩液，有单独的A、B浓缩液泵，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便。

#24.具有一键排液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器膜内、膜外和管路内液体

▲25.具备人体感应装置，采用红外遥感技术，自动感应操作人员的靠近点亮屏幕。

#26.具有透析液流速比例控制功能。调节血泵速度后，透析液流速可按比例自动调整。

27、每台配置清单：主机1套，细菌过滤器8支。