血液透析设备（多用途血液处理用装置）

技术规格及参数

| 序号 | 设备名称 | 数量(套） | 单价预算金额(元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析设备（多用途血液处理用装置） | 1 | 600,000 | 是 | 三类 | 自合同签订生效之日30天内。 |
| 2 | 血液透析设备（双泵） | 5 | 250,000 | 是 | 三类 |  |
|  | 全自动腹膜透析仪 | 1 | 90,000 | 是 | 二类 |  |

血液透析设备（多用途血液处理用装置）为核心产品。

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称和数量：   血液透析设备（多用途血液处理用装置）

三、    数量：1套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

▲1、治疗方法均为一键式全自动进行。具备的治疗模式有：连续静静脉血液透析（CVVHD）、连续静静脉血液滤过（CVVHF）、连续静静脉血液透析滤过CVVHDF）、血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血液吸附（HA）、免疫吸附（AD）、血浆吸附（PA）、白细胞除去疗法（LCAP）等；

2、具备成人和婴幼儿治疗模式，所有功能全部采用程序设计，自动预冲功能使整个过程≤7分钟。治疗过程中，无需关机可随便切换治疗方法；

3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，英文和中文双选，防病毒windowsXP操作系统；

4、监视和显示系统及相互监控系统，最大程度的保证临床使用安全；

#5、具有导航功能，全程指导管路安装分解图提示和教学系统，治疗中发生异常时，从报警提示到具体的报警处理都有简单易懂的说明及对策；

6、具备标准配置的停电备用电源，停电时可运转血泵≥15分钟；

7、治疗过程中全程的压力监视及报警履历纪录，≥30天全数据保存，可用EXCEL保存；

#8、具有的三联计量液体控制系统，将滤过液、透析液、补液一体化，更精确、更安全、更简便。精度误差≤0.3％；

#9、具备空气隔离式压力计量室，阻断了血液与空气的接触，减少了血液凝滞；

10、一体式管路及定子可动方式泵管，管路安装时间≤5分钟；

11、具备双重加温器，进出口可同时加温。

12、具有完善的驱动泵≥5个(含抗凝泵)：

#12.1  BP（血液泵）3滚柱管道泵, 流量控制范围通常1-400ml/min

12.2  FP（分离泵）3滚柱管道泵, 流量控制范围0.01-12.00L/hr

12.3  DP（透析液泵）3滚柱管道泵, 流量控制范围0.01-10.00L/hr

12.4  RP（返浆泵/补液泵）3滚柱管道泵, 流量控制范围0.01-10.00L/hr

#12.5  SP（注射泵）适用注射器可用20、30及50ml注射器, 流量控制范围0.1-15ml/hr,  快送时流量≥0.1ml/sec

13、监测功能:

▲13.1 气泡检知器：超声波透过型，报警设定值：0.01ml（血液泵流量100ml/min）

13.2 透析空检知器：超声波透过型

13.3 补液检知器：超声波透过型

#13.4 漏血检知器：光学式

14、压力测定范围：

14.1  脱血压-500 - +500mmHg

14.2  入口压-500 - +500mmHg

14.3  静脉压-500- +500mmHg

14.4  滤过压-500- +500mmHg

▲14.5  二次膜压-500 - +500mmHg

#15、加温器：双面设定温度范围35-40℃

血液透析设备（双泵）技术规格及参数修改版

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称和数量：   血液透析设备（双泵）

三、    数量：5套

四、	所属医疗设备类别：三类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

- 总体要求

1.具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液；可用碳酸盐干粉。

2.肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

▲3.≥15英寸以上彩色液晶可任意调向显示屏幕，中文界面，可实时显示治疗过程参数和曲线。

4.具备固定及自由设定的钠曲线，实现个体化透析治疗。

5.具备固定及自由设定的可调超滤曲线，实现个体化透析治疗配方。

6.超滤系统为双容量平衡腔超滤控制系统，精密容积式脱水控制，透析液连续提供，能达到零超滤。

7.透析液温度控制在35-39℃，可实时监测及可调，并有超温保护。

8.清洗消毒程序：进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（≥80℃）除钙、除脂和消毒程序一体进行；进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间≤40分钟。

9.可设定自动开、关机时间，自动预冲及选择自动消毒程序。

10.具有≥6个专用CPU控制，增加机器安全性。

11.有内置维修和故障诊断软件。

12.有数字化信息网络接口，可直接联网远程诊断和维修。

13.有透析液内毒素过滤器接口，对透析液进行超纯滤过。

▲14.标配实时透析尿素氮清除率监测装置，该装置可实时测量并图形显示清除率K值、Kt/V值和血浆钠值；

#15.配置联机B干粉装置，并可提供原厂同品牌的B干粉。

16.用户使用引导系统，发生提示或报警时在线辅助、指导功能。

#17.HDF时自动设定置换液速率以匹配有效血流量。

#18.准备结束和回血时，透析液流量为100ml/min，可预先设定。

#19.可根据血流量，自动调节透析液流量，可预先设定。

20.自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。

21.多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警。

22.配置原厂专用透析液过滤器

23．自动的管路扭结和凝血报警告；治疗开始后自动监测体外循环管路各接口和透析液接口连接正确无泄漏。

24．HD；前或后稀释HDF，前或后稀释HF≥5种治疗模式可随时灵活转换。

25．配有用户卡和病人卡，便于中心责任分级管理。

▲26．标配在线血压监测组件。

#27．紧急按钮，防止不可预测的紧急情况，机器有紧急按钮功能，可一键终止超滤，自动测量血压，自动追加置换液，自动降低血流量至50ml/min（参数可调）。

- 主要技术及性能规格要求

#1.血泵：有效血流量30～600ml/min，血泵管径可调。

2.肝素泵0.5-10ml/h可选用多种尺寸的注射器，可设关泵时间.

3.静脉压力监测范围 -100mmHg～+500mmHg,精确度±7mmHg，分辨度5mmHg；

4.动脉压力监测范围 -300mmHg～+300mmHg, 精确度±7mmHg,分辨度5mmHg

5.双重空气监测，具有高灵敏度；

6.超滤率为0～4000ml/h 连续可调，可显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量，精度±1%；可实现零超滤。

7．跨膜压监测范围 -100 mmHg～+400mmHg，分辨度5mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能。

8．透析液流量0--1000ml/min，调整梯度100 ml/min。

9．电源：电压220V±10%  50Hz连续工作，能抗电磁冲击、电磁干扰。

10．随机设置内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据工作≥15分钟。

- 每台配置要求：主机1套（触摸屏、血泵、补液泵、肝素泵、干粉装置标准配置、内置后备电池、空气检测器、检测报警系统、点滴架、管路夹、进出水管、操作手册、出厂配置表、网络接口、血压监测模块、在线清除率监测模块等),细菌过滤器3支。

全自动腹膜透析仪技术规格及参数修改版

一、	设备使用单位：  复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、	设备名称和数量：   全自动腹膜透析仪

三、    数量：1套

四、	所属医疗设备类别：二类

五、	是否可以采购进口产品：是

六、	总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

1.用途：适用于腹膜透析中心急、慢性肾功能衰竭的替代治疗

▲2.全自动压缩/真空泵驱动及液体控制系统

3.液体灌注时无需提挂腹透液。

4.无需使用称重秤测定出入液量，实时计算液体流量并检测病人空腹或是否管路堵塞。

#5.具备液袋温度监测功能。

#6.可以自动记录并传输治疗数据至医护平台，同时提供居家远程治疗检测。

7.有及时记录功能的完善的设备报警系统。

#8.具有最末袋设置功能。

9.总治疗量：0.2-80L

10.治疗时间：10分钟-48小时。

11.每次灌注量：100-3000 ml （标准模式）；60-1000ml（低注入量模式）。

11.1最末袋灌注量：0 ml或100-3000 ml （标准模式）；0 ml或60-1000 ml （低注入量模式）

#11.2容量精度：±3%或±10ml，取二者的较大值。

#12.灌入和引流速度可调，适合各种人群的治疗。

13.	适合所有自动化腹膜透析治疗模式：

13.1连续循环腹膜透析/间歇性腹膜透析（CCPD/IPD）。

13.2潮式腹膜透析（TPD），且具备设置完全引流功能

13.3高剂量连续循环腹膜透析（高剂量CCPD）。

▲13.4高剂量潮式腹膜透析（高剂量TPD）

#14.机器要求能够设定总治疗时间、总治疗量、注入量、最末袋注入量、最末袋葡萄糖浓度等功能。并能自动计算：治疗周期数、每个周期留置时间。

15.机器液体温度控制：32℃-40℃。

16.移动方便，且无需校准称重称。

17.具有远程调整机器程序设定功能，无需配置处方卡，双向数据传输。

18、配置要求：主机1台，调制调节器1套，患者居家指南1本，故障排除手册1本，准备治疗图1张，电源线1根，网线1根等。