电子下消化道内窥镜、电子上消化道内窥镜（放大胃镜）和乳导管内窥镜摄像光源系统技术规格及参数

| 序号 | 设备名称 | 数量(套） | 单价预算金额(元) | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 交付日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子下消化道内窥镜 | 1 | 400000 | 是 | 二类 | 自合同签订生效之日90天内。 |
| 2 | 电子上消化道内窥镜（放大胃镜） | 1 | 380000 | 是 | 二类 |  |
| 3 | 乳导管内窥镜摄像光源系统 | 1 | 300000 | 否 | 二类 | 自合同签订生效之日90天内。 |

电子下消化道内窥镜为核心产品。

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

一、设备使用单位： 上海市青浦区中医医院

二、设备名称：电子下消化道内窥镜、电子上消化道内窥镜（放大胃镜）和乳导管内窥镜摄像光源系统

三、数量：电子下消化道内窥镜、电子上消化道内窥镜（放大胃镜）各1根，乳导管内窥镜摄像光源系统1套

四、所属医疗设备类别：电子下消化道内窥镜属于二类，电子上消化道内窥镜（放大胃镜）属于二类，乳导管内窥镜摄像光源系统属于二类

五、是否可以采购进口产品：电子下消化道内窥镜、电子上消化道内窥镜（放大胃镜）：是；乳导管内窥镜摄像光源系统：否

六、总体要求：

6.1制造商在中国境内有相应的维修机构。要有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修1小时内响应，3小时内到达现场。终身维修，必须注明整机保修范围，必须提供维修费用及零配件的报价。先修后付;且只收零件成本费,不收人工费。节假日维修按同样标准收费，买方不支付任何差旅费、食宿等其他费用。

6.2供方应提供厂家原版Data Sheet，提供随机操作说明书,维修说明书及中文操作说明书2套。

6.3供方提供详细设备安装条件和要求，负责设备免费安装和调试，负责免费操作培训和维修培训，并提供操作培训与技术培训资料。

6.4定期保养：保修期内，每半年定期作一次设备保养和维护。维保记录须送设备管理部门备案。

6.5供应商需提供电子下消化道内窥镜、电子上消化道内窥镜（放大胃镜）、乳导管内窥镜摄像光源系统3年或以上原厂售后服务承诺，提供承诺函并加盖厂家公章。

6.6如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

（一）电子下消化道内窥镜，具体要求：

▲1、视野角≥170°

2、视野方向：直视

▲3、景深：≥2-100mm

4、高清成像：有

5、特殊光成像功能：有

﹟6、插入部外径≤11.5mm

﹟7、先端部外径≤10.8mm

8、弯曲部弯曲角度：上 ≥180°，下≥ 180°，左≥160°，右≥160°

▲9、有效长度≥1350mm

10、全长≥1700mm

▲11、钳子管道内径：≥3.2mm

12、独立副送水管道：具备

13、硬度可调功能：具备

14、镜体操作部具有4个自定义功能远程控制按钮（水气按钮和吸引按钮除外），导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消

（二）电子上消化道内窥镜（放大胃镜），具体要求：

▲1、视野角：广角模式≥140°，长焦模式≥90°

2、视野方向：直视

3、可变焦功能：具备

▲4、景深：广角模式≥3-100mm，长焦模式≥1.5-3.0mm

5、高清成像：有

6、特殊光成像功能：有

﹟7、插入部外径：≤10.5mm

﹟8、先端部外径：≤10.8mm

9、弯曲部弯曲角度：上 ≥210°，下 ≥90°，左≥100°，右≥100°

▲10、有效长度：≥1050mm

11、全长：≥1400mm

▲12、钳子管道内径：≥2.8mm

13、具有独立副送水管道：具备

14、镜体操作部具有4个自定义功能远程控制按钮（水气按钮和吸引按钮除外），导光部使用一键式插拔设计，无需使用防水帽，可直接洗消

（三）乳导管内窥镜摄像光源系统，具体要求

▲1.镜管外径：≤Φ0.75mm

﹟2.1手术通道：≥Φ0.18mm

﹟2.2光束、像束与工作通道一体，具有检查、活检、治疗三个功用

▲3.镜管工作长度：≥80mm，可进入到五级乳管以下的分支乳管

4.视场角：40°～70°

5.像束：≥3000像元

▲6.1摄像机：低照度≤0.05lx F1.2，输出分辨率768（H）× 494（V），有效像素≥40万。

6.2专用摄像光源一体机，高灵敏度，有闪烁抑制、背光补偿功能，更适合超细纤维内窥镜使用。

6.3摄像、光源一体，与内窥镜连接无需转接口，使用轻巧方便图像效果好。

6.4摄像机白平衡可调，图像色彩真实，饱和度高，成像更清晰。

6.5双光源设计，进口高亮度氙灯光源，适合于细小腔道照度要求。保证用户不间断工作。光源亮度可调，使用寿命长。

7.主光源：采用氙灯光源，电压：12V、输出功率：22W、寿命≥500小时、色温：6000K。

8.应急光源：电压：12V、输出功率：大于5W，高亮度LED光源。

9. 有图像显示及处理单元，能抓取图像，打印和处理检查报告单。

10.配超细内窥镜专用光纤5根，规格由临床使用科室确定。（此条无需提供技术支持材料）