| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 单价预算金额 （万元） | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜主机系统 | 1 | 30 | 否 | 二类 | 自合同签订生效之日30天内 |
| 2 | 电子胆道镜 | 1 | 24.5 | 否 | 二类 |  |
| 3 | 电子支气管内窥镜 | 1 | 18 | 否 | 二类 |  |
| 4 | 纤维支气管镜 | 2 | 12 | 否 | 二类 |  |
| 5 | 手术鼻内镜 | 2 | 5 | 是 | 二类 |  |

内窥镜主机系统为核心产品。

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

内窥镜主机系统技术规格及参数修改版

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：内窥镜主机系统

三、数量：1套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（包含镜子）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求：

- 操作手柄（含插入管）：

1.	适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

2.	成像原理：电子成像技术，产品不含导像、导光纤维。

▲3.	软镜插入管外径≤3.7mm，工作管道内径≥1.7mm。

4.	插入部有效长度≥610mm,自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

5.	视场角≥120°。

6.	景深：3-100mm。

7.	插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥340°。

8.	弯角手轮上应有操作方向U、D两向标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

▲9.	操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左 ≥120°,向右  ≥120°。

10.	插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。

11.吸引阀座一体式挡板防脱设计，无需专机专用耗材。

12.操作手柄具有≥2个具备独立电子功能的按键。

13.	内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

- 电子内窥镜图像处理器

1.供电方式≥2种

2.显示功能：自带显示屏≥10.1英寸，开机时间≤5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。

3.1亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度，一级可关闭LED灯，仅需≤4级即可将亮度调至100%。

3.2光源亮度≥2000lx。

4.白平衡功能：具有白平衡调节功能。

5.视频转接线：线缆可≥180度旋转，可满足不同医生的不同操作习惯。

#6.双镜切换功能：能够同时连接≥2条内窥镜，切换实时视频输入信号。

7.视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。

8.摆放方式：能独立平放置台面，节省操作空间。能按照一定角度竖立放置台面，便于观察。

- 配置清单：电子支气管镜1套、电子内窥镜图像处理器1套、高清图文工作站1套（包括显示器1个，尺寸≥21寸）、显示器1个、打印机1台。

电子胆道镜（系统）技术规格及参数修改版

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：电子胆道镜（系统）

三、数量：1套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年（包含镜子）。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求：

- 总体要求：

1	适用范围：普外科，适用于胆囊、胆总管及肝管系统检查治疗

2	图像处理装置能够兼容电子支气管镜/电子胆道镜/电子鼻咽喉镜/电子输尿管软镜/电子胆道镜/电子膀胱镜软镜等镜种。

- 技术参数和功能配置要求：

1	图像处理装置

▲1.1 采用主机光源分体式设计

1.2	具有白平衡调节装置；

1.3	输出端口为CVBS、S端子、DVI等

1.4	可以进行RGB三色调选择；

1.5	图像3D降噪处理；

#1.6	术野画面≥2倍电子放大；

1.7	可实时图像冻结和释放

1.8	可扩展USB接口，进行视频和图片存储

1.9	主机可以进行中英文语言选择。

2.0	可以选择平均消光和峰值消光模式

2	内窥镜冷光源

2.1	灯泡类型：LED

2.2	灯泡寿命：≥10000h

2.3	显色指数：Ra≥90

2.4	气泵压力：0.035 MPa ~ 0.06 MPa

2.5	气泵流量：0.2 m3/h ~ 0.6 m3/h

2.6  输出总光通量:>300lm

2.7  输入功率:≤80VA

3	电子胆道镜

3.1	视野范围：≥120°

3.2	视向角：0°

3.3	景深： 2～50 mm

3.4	先端部外径：≤5.2 mm

3.5	插入部外径：≤5.2mm

3.6	弯曲部弯曲角度：向上160º，向下130º

#3.7	有效长度：≥410 mm

3.8	吸引量：≥900mL/min

▲3.9钳子管道内径：≥Φ2.6mm

4	专用台车

4.1	具有液晶监视器支架

4,2	具有内镜挂臂

5	高清液晶监视器

5.1	输出端：YPrPb；R/G/B；Y/C；S端；

5.2	分辨率：≥1080水平线

5.3	屏幕：≥24寸

- 配置要求

1、图像处理装置1台

2、内窥镜冷光源1台

3、高清液晶监视器1台

4、台车1辆

5、电子胆道镜1根

6、消毒盒1个

7、取石网篮1个

电子支气管内窥镜技术规格及参数修改版

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：电子支气管内窥镜

三、数量：1套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求：

#1、显示屏：≥3.5寸全视角显示屏，具备≥4种USB、HDMI、DVI、SDI输出方式，方便科研、教学。

2、≥3.5寸屏幕，显示分辨率≥640×480。

3、≥3.5寸显示器能上下左右≥120°转动，≥15.6寸支撑架配置可实现显示器上下0-180°旋转，方便特殊体位的操作，方便携带。

4、操作手柄前端具有左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°向右≥120°。

5、景深：3-100mm。

6、多点内置LED冷光源≥2个，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

7、插入管具有被动弯曲功能，可保证插入管顺畅插入，减少粘膜损伤。。

8、采用全视角防眩光高清高亮显示屏，视场角≥100°。

▲9、手柄插入管规格：软镜插入管外径≥5.2±10％mm，工作通道≥2.8mm。

▲10、操作手柄有电子功能的按键，搭配≥15.6寸屏幕主机可以自定义功能。

#11、适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

12、配置的≥15.6寸显示屏，内置锂电池，容量≥9500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

13、插入部有效长度≥600mm±3％，自带有刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

14、插入管弯曲部弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

15、弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲

16、镜体与主机之间采用一键插拔，需方便医护人员应急操作，迅速成像。

17、吸引按钮可拆分清洗，避免吸引按钮洗消不彻底的问题。

18、连接方式：视频转接线与操作手柄可直接连接安装，镜体可耐受浸泡消毒。

19、操作手柄按键可控制图像冻结和解冻，图像冻结同时进行拍照。

20、照明光源和观察视场的重合性：在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。

21、操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒

22、另配教学显示屏≥15.6寸。

23、配置清单：主机1套，≥15.6寸显示屏1套，台车1辆。

纤维支气管镜技术规格及参数修改版

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：纤维支气管镜

三、数量：2套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求：

1、显示屏：≥3.5寸全视角显示屏，具备≥4种USB、HDMI、DVI、SDI输出方式，方便科研、教学。

2、≥3.5寸屏幕，显示分辨率≥640×480。

3、≥3.5寸显示器能上下左右≥120°转动，≥15.6寸支撑架配置可实现显示器上下0-180°旋转，方便特殊体位的操作，方便携带。

#4、操作手柄前端具有左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°向右≥120°。

5、景深：3-100mm。

6、多点内置LED冷光源≥2个，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

7、插入管具有被动弯曲功能，可保证插入管顺畅插入，减少粘膜损伤。。

8、采用全视角防眩光高清高亮显示屏，视场角≥100°。

▲9、手柄插入管规格：1套为软镜插入管外径≥2.8±10％mm，无工作管通道；另1套为软镜插入管外径≥5.2±10％mm，工作通道≥2.8mm。

▲10、操作手柄有电子功能的按键，搭配≥15.6寸屏幕主机可以自定义功能。

#11、适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

#12、配置的≥8寸显示屏，内置锂电池，容量≥6400mAh；配置的≥15.6寸显示屏，内置锂电池，容量≥9500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

13、插入部有效长度≥600mm±3％，自带有刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

14、插入管弯曲部弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

15、弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲

16、镜体与主机之间采用一键插拔，需方便医护人员应急操作，迅速成像。

17、吸引按钮可拆分清洗，避免吸引按钮洗消不彻底的问题。

18、连接方式：视频转接线与操作手柄可直接连接安装，镜体可耐受浸泡消毒。

19、操作手柄按键可控制图像冻结和解冻，图像冻结同时进行拍照。

20、照明光源和观察视场的重合性：在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。

21、操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒

22、另配教学≥8寸显示屏和≥15.6寸显示屏各1套。

23、配置清单：

23.1、主机1套，≥15.6寸显示屏1套，台车1辆。

23.2、主机1套，≥8寸显示屏1套，台车1辆。

手术鼻内镜技术规格及参数修改版

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：手术鼻内镜

三、数量：2套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：是

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求：

1.0°手术鼻内镜1根

1.1设计光学工作距d0 10mm±0.5mm

1.2视场角70°±15%

▲1.4可高温高压消毒

#1.5工作长度≥110(mm)±3%

1.6最大插入部外径（镜体外径）2.70mm±0.01mm

1.7带绿色颜色色标。

1.8系统防液等级≥IPX7

2. 70°手术鼻内镜1根

2.1设计光学工作距d0 10mm±0.5mm

2.2视场角70°±15%

▲2.4可高温高压消毒

#2.5工作长度≥187(mm)±3%

2.6最大插入部外径（镜体外径）2.75mm±0.01mm

2.7带黄色颜色色标。

2.8系统防液等级≥IPX7

3.每套配消毒盒1个。