| 序号 | 设备名称 | 数量（套） | 单价预算金额 （万元） | 是否接受进口产品投标 | 医疗设备类别 | 交货日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 35 | 否 | 二类 | 自合同签订生效之日30天内 |
| 2 | 红外辐照治疗装置 | 1 | 30 | 是 | 二类 |  |
| 3 | 医用臭氧治疗仪 | 1 | 30 | 否 | 三类 |  |
| 4 | LED光谱治疗仪 | 1 | 12 | 否 | 二类 |  |
| 5 | 红外红光治疗仪 | 1 | 8 | 否 | 二类 |  |
| 6 | 肢体压迫系统 | 1 | 3 | 否 | 二类 |  |
| 7 | 空气压力治疗仪 | 2 | 2 | 否 | 二类 |  |
| 8 | 定向透药治疗仪 | 4 | 0.5 | 否 | 二类 |  |

经颅磁刺激仪为核心产品。

注:★每台设备投标价不能超过单价预算金额。超过每台单价预算的投标报价不予接受。

投标人应提供投标产品的《中华人民共和国医疗器械注册证》

供应商应具备以下资质：1.如果投标人是投标产品制造厂家，应提供《医疗器械生产许可证》。2.如果投标人是投标产品经营企业，应提供《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》（若两证合一，则只需提供《医疗器械经营许可证》）。

投标人的总体要求:

售后服务要求：1、提供产品的相关技术文件；2.所投产品的详细配置清单及固定的售后服务机构；3.供应商对所投产品报修响应时间、到场时间及配套服务方案。

质保期满后维保服务方案：1、质保期满后备品备件报价、质保期满后维保服务方案；2、质保期满后整机年保修周期维护保养计划内容与次数、质保期满后每次维修的工时的单价等维保相关服务承诺

安装调试验收及培训：1、产品的现场搬运方案、提供产品安装和维修所需的专用工具和辅助材料。2、调试方法、程序及关键点。3、产品验收方案。4、对提供临床操作及维修人员培训及其培训次数、提供免费技术咨询服务及其期限长短。

综合实力：1、投标产品的运行稳定性、返修率以及投标产品的品牌的市场认可度。2、制造商的研发机构设置、产品研发流程及执行情况、设计分析能力。制造商的产品制造能力、供应链管理能力、制造产品配置。

经颅磁刺激仪技术规格及参数

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：经颅磁刺激仪

三、数量：1套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥4年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

- 适用范围：用于人体中枢神经和外周神经刺激，用于神经电生理检查。配合药物，用于心境低落、焦虑、失眠及性症状的辅助治疗。

1硬件

1.1整机通过电磁兼容性EMC测试；

▲1.2 冷却系统：风冷冷却技术，安全、无漏液风险、无需耗材和后期维护。非半导体风冷或循环液冷，主机不含液体；

1.3配置圆形刺激线圈，用于中枢神经刺激，线圈可在30秒内快速切换；

▲1.4 配置盆底刺激专用线圈，独特构造，磁聚焦技术，可以实现深度靶点刺激，对非靶点区域刺激影响较小，标配盆底磁刺激专用座椅，包含四点式安全带，座椅靠背角度可调，能放平180度，患者可实现坐位盆底肌刺激和俯卧位精准骶神经刺激；

▲1.5 配置运动诱发电位监测模块：双通道，均可测量阈值，也可用于在治疗中进行电生理安全监测。非有线传输无线通讯，减少束缚，便于临床操作

1.6具备治疗定位标识系统，刺激点标识，坐姿标识，骶神经刺激标识，引导临床正确的治疗体位；

▲1.7 配置触控式一体机，操作简单，一体机与工作站紧密固定，非外置笔记本直接放置在台面上，无跌落风险；

1.8具备治疗体位引导系统，依托治疗分阶脚凳，针对不同疾病提供不同体位的精准治疗；

1.9一体机通过CE电磁兼容性（EMC）认证；

1.10配置稳压电源，满足设备在复杂电压环境下的安全使用需求；

1.11开放式设计平台，具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图等设备；

2主机技术指标

2.1最大磁感应强度：6T，允差 ±20%；

▲2.2 输出脉冲重复频率：0. 01 Hz～100Hz可调，允差±5%；1 Hz以下步长0.01Hz, 1Hz以上步长1Hz；

2.3脉冲上升时间：50μs ±10μs；

2.4脉冲持续时间：340μs ±20μs；

2.5磁感应强度最大变化率范围：40kT/s～80kT/s

3运动诱发电位监测模块技术指标

3.1通道数：≥2通道；

3.2触发同步方式：磁感应触发，触发同步时间≤100μs；

3.3数据传输方式：WIFI；

3.4测量范围：1～1000；

3.5最小分辨率：≤2；

3.6频率范围：20Hz～500Hz。

4软件

4.1运动阈值及治疗方案自动记忆功能，减轻操作负担；

4.2可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激和模式化刺激（含TBS模式）等多种刺激模式；

#4.3 内置治疗方案库，包含卒中后运动功能障碍、失眠、神经性疼痛、帕金森、压力性尿失禁、急迫性尿失禁、膀胱过度活动症等等，可以键开启治疗;多种临床方案供医生选择；

4.4方案可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数可调；

4.5刺激方案具有数字和图形两种展示方式，刺激线圈温度显示与控制保护，温度达到40℃自动停止输出；

4.6治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测；

4.7自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑；

4.8患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存；

#4.9含波形设置、权限设置等多种自设功能，满足用户多种临床及科研需求。

#4.10操作系统包含神经康复和盆底康复两个软件模块

5、配置清单：

5.1磁刺激仪主机 1台

5.2运动诱发电位监测模块 1个

5.3磁刺激仪刺激线圈 2个

5.4软件 2套

5.5触屏一体机 1台

5.6打印机 1台

5.7磁刺激仪移动推车 1台

5.8刺激线圈支架 1个

5.9稳压电源1个

5.10磁刺激仪座椅 1个

红外辐照治疗装置技术规格及参数

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：红外辐照治疗装置

三、数量：1套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：是

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥4年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	如需商检必须完成商检，计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

- 适用范围：适用于带状疱疹、皮炎、湿疹、糖尿病足、压疮、丹毒、天疱疮、疣以及各类难愈型伤口治疗。

1、治疗光源：卤素光源；

2、功率：≥775W

3、输出方式：连续输出；

4、光源光谱波长范围：590---1400nm、峰值波长900-1100nm

5 、安全照射参考距离装置大≥30cm

6、距离出光口32cm处光斑直径≥65cm2

7、距离出光口32cm处光斑面积≥3500cm2

▲8、光辐照强度经检测出光密度≥1900mw/cm²

9、光辐照强度经检测距出光口25cm 处光密度≥250mw/cm²

10、液晶计时器，时间设定可自由调整；

11、运行模式：连续运行；

▲12、照射时间范围：开机10小时内可连续照射，无需停机散热；

13、可设置无限循环不停机模式；

14、具备可调定时器，可按步进1min连续可调设置总的治疗时间，零误差;

15、治疗结束时自动关机，能自动复位；

▲16、过滤液安全有效，不含偶氮苯等有毒致癌物质

17、治疗主机外壳温度：≤41℃;

18、设备使用安全无风险，可以直接照射面部治疗；

19、治疗装置应配有带有液体夹层的过滤器、光谱输出应通过过滤器；

20 、照射深度≥25cm

21、风冷散热；

▲22、脚踏式液压升降装置；

23、配置清单：主机1套，含液压杆、设备底座、安全距离杆、防护眼镜等。

医用臭氧治疗仪技术规格及参数

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：医用臭氧治疗仪

三、数量：1套

四、所属医疗设备类别：三类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

▲1、用于产生医用臭氧，用于缓解腰椎间盘突出症引起的腰腿疼痛等。

2、设备臭氧浓度范围：0-80 µg/ml。

3、医用臭氧浓度调节方式：步长1µg/ml连续可调。

▲4、臭氧浓度误差≤±4%。

5、大气压力范围： 700-1060hpa。

6、湿度：35%-80%，不凝固。

7、工作温度：10℃-35℃

8、储存与运输温度：-10℃-55℃。

9、定量供气体积：10 ml-9999 ml；单次连续定量取气10ml、25ml、50ml。

10、定时供气时间：10min，后自动停止供气。

11、臭氧流速：1L/min。

12、注射泵接口：闭锁公接头。

13、真空接口：闭锁公接头。

14、连续出气口：闭锁公接头。

▲15、功能系统模块：注射器自动灌注模式系统、定压供气模式系统、定量供气模式系统、定时供气模式系统。

#16、臭氧制取及显示方式：液晶图形显示，触屏控制取气。

16.1图标显示注射器模式；

16.2图标显示定压供气模式；

16.3图标显示定量模式；

16.4图标显示定时供气模式。

17、有≥2个出气口：注射器取气+持续灌注取气。

18、有真空负压装置，便于扩展糖尿病坏疽等套袋疗法。

19、有声光报警装置；避免操作失误

20、有残气回收净化装置，将剩余臭氧气体还原成氧气，避免造成环境污染。

21、设备正常工作后，室内空气中臭氧浓度≤0.16mg/m³ 。

22、设备制备出成品臭氧氧气的混合气体中不能含有害气体氮氧化物。

23、设备配置中，需配置臭氧专用的臭氧血袋≥50套，一次性使用空气过滤器≥500个，且该耗材经过抗氧化处理。

24、配置中水平旋转摇床的转速：1~210 r/min。血氧混合仪配备：杜绝人工不规范操作、减少红细胞在混合期间破裂、溶解。

25、配置臭氧水汽融合装置，臭氧化水装置单次制备量为≥1000ml。

26、配置清单：

26.1臭氧主机1台

26.2主电线1套

26.3氧气连接管1套

26.3一次性使用空气过滤器 500个

26.4一次性使用输血器50个

26.5一次性使用塑料血袋50个

26.6一次性使用配药用注射器50个

26.7一次性使用静脉留置针50个

26.8水平旋转摇床1台

26.9臭氧水气熔合装置1台

26.10台车1辆

LED光谱治疗仪技术规格及参数

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：LED光谱治疗仪

三、数量：1套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

- 适用范围：适用于炎性痤疮治疗，消除炎症，促进皮肤伤口愈合等。

1、安全分类：I类

2、运行模式：连续运行

3、工作电压：AC220V±10%，50Hz±2%

4、额定功率：500VA

5、显示方式：≥8”彩色触摸液晶显示

6、照射方式：连续照射、脉冲照射

7、有效辐照面积：850cm2±10%

8、输出波长范围：红光633nm±10nm;蓝光417nm±10nm;黄光590nm±10nm

9、有效辐照度：红光≤200mW/cm2±20%；;蓝光≤120mW/cm2±20%；;黄光≤42mW/cm2±20%；

10、LED数量：≥1100颗

11、治疗头转动角度：360°

#12、≥5块弧形扇面治疗头，可根据治疗身体部位伸展，实现大面积照射，

13、采用大功率SMD矩阵光源，排列密度高，使辐照强度更高、光斑更均匀；

▲14、集单光源、两光源、三光源于同一治疗平台，且多种波长可供选择，满足临床多元化方案的需要；

15、采用自由伸缩悬臂系统设计，充分考虑人体工程学要求，方便操作，最大程度满足临床各种治疗环境；

#16、 独具剂量工作模式，具备辐照强度校准系统，确保治疗剂量更准确；

17、预存治疗方案，一键选择，使操作更加便捷；

18、温馨的语音提醒，为患者带来轻松舒适的治疗体验；

19、配置清单:

19.1主机 1台

19.2液晶屏 1个

19.3悬臂支架 1个

19.4底座 1个

19.5治疗头 1个

红外红光治疗仪技术规格及参数

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：红外红光治疗仪

三、数量：1套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥5年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

1、适应症状：适用于炎性痤疮治疗，消除炎症，促进皮肤伤口愈合等。

2、激光类型：3A类激光

3、发光类型：LED

4、光源：红外线和红光

5、光源波长：

5.1 LED红光：峰值波长640nm，误差≤10%

5.2 LED红外：峰值波长880nm，误差≤10%

#6、治疗模式：≥10种脉冲频率治疗，单频率治疗和多频率组合治疗

7、脉冲工作频率：

7.1 最小脉冲工作频率：≤80Hz

7.2 最大脉冲工作频率：≥4600Hz

8、脉冲频率误差：≤5%

9、定时时间：0-30min ，≥5档可调

10、治疗片：≥8片

#11、组成：≥65个LED光源

12、结构特性：可180度自由弯曲，完美贴合人体各部位

13、控制方式：双路分时控制

14、表面温度：≤40℃

15、操作方式：触摸屏

16、提醒功能：治疗时间定时提醒功能

17、输出功率调节：≥10档

18、治疗绑带：≥8条身体各部位绑带

19、配置清单：

19.1主控箱 1套

19.2治疗片 8片

19.3固定绑带 8条

19.4工作台车 2台

肢体压迫系统技术规格及参数

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：肢体压迫系统

三、数量：1套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

1、适应范围：通过对下肢施加周期性的压力，促进血液循环，加快组织液回流，防止静脉血栓形成，缓解由肢体静脉水肿和下肢动脉缺血引起的水肿、疼痛、酸胀、肢体沉重感、间歇性破行临床症状。

#2、 内置模式处方≤12种:其中抗栓模式≤4种，适用于防止下肢静脉血栓形成，根据患者不同情况可选择相对应的抗栓模式。水肿模式，模拟临床MLD淋巴水肿引流手法，适用于兼有严重水肿病人，如淋巴水肿，从近心端做离心性的向心挤压，驱动组织液向躯干方向逐级回流，进入中心循环系统，达到治疗水肿的目的。

#3、动脉组合模式，组合模式≤2种，适用于有下肢动脉缺血症状，如间歇性跛行、静息痛、麻疼凉等临床症状。治疗模式具有国家发明专利。

4、有临床试验报告，参数、模式、压力以及安全性、有效性，均得到临床验证。

5、对肢体施加序贯、梯度、圆周压力，防止静脉或淋巴逆流，预防静脉瓣损伤，保证血液的单向回流，快速回流。

6、主机有实时压力检测及提示功能，双路八腔便携设计，可悬挂床头，可关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位，更加注重细节，更加轻便。

7、工作时间1-99分钟可调或连续运行，步长精确到1分钟可调；循环充气间隔时间0-90秒可调，步长精确到1秒可调；腔室达到设置压力后保持时间0-12秒可调，步长精确到1秒可调。

8、压力0-200mmHg可调，调节步长≤1mmHg，各腔压力可独立调节；安全限压值推荐表，分别用于血栓预防140mmHg、水肿治疗130mmHg、动脉组合模式120mmHg、康复治疗150mmHg，超压再确认，提醒谨慎治疗，避免误操作。

9、工作时噪声≤50dB

10、可选配足+腿部、足部、小腿部、小腿+大腿套筒，适合手术、ICU患者，以及可选配水肿专用套筒，各种部位，叠加套筒和梯度减压8腔叠加套筒。

11、套筒采用环保TPU材质，5层高频熔接工艺，均为梯度、圆周、连续压力设计；筒足部三角区设计，使用舒适，消除了一直以来存在的挤脚痛感。

12、智能报警，自诊断功能，过压、漏气、管路脱落、空接状态等安全检测，声光报警，同步提示解决办法。

13、电磁兼容，稳定运行的同时，不会干扰同区其他医疗设备的使用。

14、高清液晶，高广角视屏，实时显示加压部位、压力值、运行模式、间歇时间、压力保持时间、运行时间等；工作时间、循环时间、保持时间按键调整，界面简约，并具有参数记忆功能，便于医护人员操作，减轻工作量。

15、配置清单：主机1台，肢体套筒2个，气管2条。

空气波压力治疗仪技术规格及参数

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：空气波压力治疗仪

三、数量：2套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

- 智能腿套识别：自动识别气囊种类，并配置相应压力，一键式操作，自动运行，减少护理工作量。

- #肢体部位三腔梯度递减压力≤45mmHg，以防压力过大，挤脱静脉栓，从远心端向近心端梯度压力自动递减，保证静脉血流单向回心，不损伤静脉瓣;足部抗栓压力≤130mmHg。快速充放气，腿套充盈时间＜12s。

- 抗栓专用分段气囊，可选配大腿套、小腿套、足套；支持双腿、单腿、双足、单足等多种临床使用需求，支持每腔压力单独可调。腿套设计避开腘窝，禁止对腘静脉产生压迫，更有利静脉血回流。

- 对肢体施加周期性连续、圆周、梯度压力，从远心端向近心端梯度压力自动递减，保证静脉血流单向回心，不损伤静脉瓣。

- 两路物理通道，一体化成型气管，没有沟槽，方便擦拭消毒、感染控制，适合ICU、手术室等感控要求高的环境使用。

- #产品设计小巧便携，重量≤2.2Kg；内置锂电池：满负荷运行时长≤10小时，便于手术室、病房、急诊各科室间病人转运预防，消除VTE预防空窗期。

- 设备噪音≤40dB，适合病房连续使用，不影响患者休息。

- 隐藏式挂钩，可悬挂床头、吊塔、手术床上。

- 自保护功能，超压、欠压报警，电池欠压报警、空接报警，同时具有语音及屏幕双重报警功能。

- 操控、运行状态等语音提示功能，视觉、听觉双重确认，安全操作。

- 电磁兼容检验报告，更适合ICU、手术室设备密集的场合使用。

- 配置清单：主机1台，单人型小腿分段套筒2个，气管 2条。

定向透药治疗仪技术规格及参数

一、设备使用单位：复旦大学附属中山医院青浦分院（上海市青浦区中心医院）

二、设备名称：定向透药治疗仪

三、数量：4套

四、所属医疗设备类别：二类

五、是否可以采购进口产品：否

六、总体要求：

1、	制造商在上海有相应的维修机构。设有正规的维修点，拥有良好的售后服务信誉。保修时间≥3年。维修接到通知4小时内到场，24小时内修复，48小时内无法修复，能提供备用机的需要提供备用机。终身维修，必须注明整机保修范围。必须提供维修费用及零配件价格。

2、	计量设备首次检定费用由供方负责。免费提供完善的仪器使用人员的操作培训及设备维修培训。免费与医院现有科室软件系统及医院PACS系统连接。

七、技术规格、参数以及要求

#7.1适应范围：适用于药物（包括试敏药物）经皮渗透导入，药物经皮渗透导入治疗，骨关节病的物理治疗。

#7.2配套电极种类：体表、穴位皮肤电极、理疗电极、封包理疗电极、加热电极、抽吸式电极、超声换能器电极或其他类电极；

7.3.输出频率：低频脉冲频率：1-440Hz，中频调制频率：1250-4000Hz;

7.4.输出电流：0-100MA;

7.5输出强度调节：00-99 共100级步进调节

7.6定时时间：任意预制00-60分钟，默认25分钟。

7.7热疗温度：小于60度, 0-5步进调节;

7.8输出通道：2通道，可同时治疗两人；

7.9.每台配置清单：主机 1台，电极线 2付，电机板 2付，绷带 2包。