注意事项：

1、下述“★”指标为必须实质响应的内容，投标人必须对本技术规格要求逐条响应，若无法满足，作无效标处理。

2、下述“▲”指标为重要指标（须按采购文件要求提供佐证材料），不满足评分时做扣分处理，具体扣分办法详见具体扣分办法详。

一、项目基本概况

本项目由1个EMC预测试电波暗室及屏蔽控制室和屏蔽功放室组成。本项目能够满足按3米测试距离进行辐射传导发射（EMI）、辐射传导抗扰度（EMS）的预测试。

1、组成及规模：

本项目预测试电波暗室及屏蔽室建设，各部分基本要求如下：

| 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 预测试电波暗室 | 1套 | 尺寸不小于：8.2m（长）x4.9m（宽）x4.2m（高） |
| 屏蔽控制室 | 1套 | 尺寸不小于：4.3m（长）x2.8m（宽）x2.55m（高） |
| 屏蔽功放室 | 1套 | 尺寸不小于：2.3m（长）x1.8m（宽）x2.55m（高） |

注：★预测试电波暗室净空间尺寸要求长度方向（吸波材料尖到尖）不小于7.2m，宽度方向（吸波材料尖到尖）不小于3.7m，高度方向（吸波材料尖到金属反射面）不小于3.5m。

2、设计要求

各投标人提供的设计方案应当描述预测试电波暗室实施方案，并且要求定位系统（天线塔、转台、控制器）安装后，暗室静区投影与转台重合；不接受转台放置在暗室的角落或其他偏离暗室中轴线的设计，需要在技术方案中详细说明。

提供整套的图纸，包括：整体布局图；内部配电图。

3、参考标准

本项目建成后的电波暗室符合并参考以下标准和指令：（以下所列标准均为截止到招标时的最新版本）

- ANSI C63.4《Methods of measurement of radio-noise emissions from low-voltage electrical and electronic Equipment in the range of 9kHz to 40GHz》

- 《低压电子电器设备在9KHz-40GHz的无线电噪声发射测量方法》

- CISPR 11《Industrial, scientific and medical equipment- Radio-frequency disturbance characteristics- Limits and methods of measurement》

- 《工业、科学和医疗（ISM）射频设备骚扰特性 限值和测量方法》

- CISPR 16《Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods》

- 《无线电骚扰和抗扰度测试设备和测量方法规范》

- CISPR 22《Information technology equipment – Radio disturbance characteristics- Limits and methods of measurement》

- 《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

- CISPR 32《Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Emission requirements》 《多媒体设备的电磁兼容发射要求》

- CISPR 35《Electromagnetic compatibility of multimedia equipment – Immunity requirements》 《多媒体设备的电磁兼容 抗扰度要求》

- EN 50147《part1“Anechoic Chambers, shield attenuation measurement》 《屏蔽衰减测量》

- EN 50147《part2“Anechoic Chambers, alternative test site suitability with respect to site attenuation》 《有关场地衰减的代替试验场地的性能》

- MIL-STD-461G REQUIREMENTS FOR THE CONTROL OF ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE CHARACTERISTICS OF SUBSYSTEMS AND EQUIPMENT

- GJB2926 《电磁兼容性测试实验室认可要求》

- GB/T 12190 《电磁屏蔽室屏蔽效能的测试方法》

- GB50325-2010 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

二、预测试电波暗室及相关屏蔽室技术指标

1、屏蔽效能SE

电波暗室测试频率范围为14kHz-18GHz，按照EN50147和GB/T 12190最新标准的规定进行。屏蔽性能满足以下要求:

| 频率 | 衰减量 | 场源 |
| --- | --- | --- |
| 14kHz | ≥80dB | 磁场 |
| 150kHz | ≥90 dB | 磁场 |
| 1MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 15MHz | ≥100 dB | 磁场 |
| 100MHz | ≥100 dB | 平面波 |
| 450MHz | ≥110 dB | 平面波 |
| 950MHz | ≥110 dB | 平面波 |
| 1GHz-18GHz | ≥100 dB | 平面波（微波） |
| 18GHz-40GHz | ≥90 dB | 平面波（微波） |

2、归一化场地衰减NSA

测试距离3m，静区为1.5m，直径1.5m高的圆柱体，静区投影与转台重合，归一化场地衰减（NSA）满足：30MHz～200MHz≤±6.0dB ， 200MHz～1GHz≤±4.0dB

3、场地电压驻波比Svswr

频率范围：1GHz-18GHz，在3m测试距离，直径为1.5m，高度1.5m的圆柱体，静区投影与转台重合，不允许偏离。场地电压驻波比必须满足（Svswr）≤5.5dB。

4、背景噪声ABN

针对民用产品，暗室内无EUT且监视系统、灯具工作、滤波器通电、转台转动状态的情况下，测试电平应比CISPR22（GB9254）所规定B级限值至少低10dB。

5、绝缘耐压、绝缘电阻和接地电阻要求

按照CNAS-CL16要求，实验室供电系统对屏蔽室金属壁应能承受基本绝缘耐压试验（试验电压1.5KV），电源进线对屏蔽室的金属壁的绝缘电阻及导线之间的绝缘电阻应＞2MΩ（试验电压750V），屏蔽室的接地电阻应＜4Ω，建设完成后相关报告中提供谐振频点备查。

三、预测试电波暗室及相关屏蔽室配置及技术要求

★由于整套电波暗室系统存在着搬迁和升级可能，整个暗室要求所有零部件都为机械连接，不接受焊接或胶水等无法搬迁的安装方式，须在技术方案中做详细说明，不满足或未详细说明做无效标处理。

1、暗室主体结构

- 电波暗室须采用外钢支撑结构，用以承受所有的屏蔽和安装设施重量。

- ▲屏蔽体采用拼装结构，由不小于2mm厚度的单层镀锌钢板构成，应在投标文件中提供第三方检测机构出具的镀锌层厚度检测报告。

- ▲屏蔽钢板原材料选用优质钢板，投标时提供产品质量说明书。镀锌钢板要求双面20um（275g/m2）均匀镀锌，经两次折弯完成。除了特殊板，暗室所有标准拼装钢板尺寸不小于1.2×3.0m，不接受三明治钢板。在投标文件中提供钢厂的产品质量说明书。

- 屏蔽板折边后经过焊接、打磨的地方，必须进行二次镀锌或喷锌处理、保证屏蔽效能不受影响；

- 暗室屏蔽体表面进行喷塑处理；

- 钢板拼接处应采用屏蔽衬垫，保证优异的射频屏蔽和电接触，并保证屏蔽衬垫在使用年限内不生锈，以保证屏蔽效能在10年内不下降；

- 屏蔽体钢板拼装螺丝间距不高于8cm；

- 屏蔽体钢板螺孔形状必须为正圆形，不接受椭圆形；

- 屏蔽体的底部在建造时应经过防潮处理，抗震设防烈度7度以上；

- 屏蔽体应采用单点接地方式接地，接地电阻小于1欧姆；

- 安装完吸波材料后屏蔽体的顶部和四周应不发生变形；

2、预测试电波暗室屏蔽门

为了保障电波暗室的长期使用性能稳定。

本项目中预测试电波暗室配置1扇旋转屏蔽门。屏蔽门净开尺寸不小于1.2m×2.1m（WxH）, 采用电动锁紧和开启。

- 为保证屏蔽性能，屏蔽门必须是多刀多簧门，需要在技术方案中详细说明。

- 门锁紧机构必须在门叶中，不接受锁紧机构设计在门框中，需要在技术方案中详细说明。

- 屏蔽门表面要用烤漆工艺，防止门生锈，确保美观。

- 暗室屏蔽门外安装测试状态指示灯。

- 暗室屏蔽门安装互锁开关，用于测试系统的互锁装置。

- 屏蔽门应配置紧急开关，在断电情况下，可以从暗室内外手动打开。

- 保证屏蔽门长期稳定性和便于屏蔽门维护；屏蔽门外贴有各类警示标贴，投标人在投标文件中应当详细描述解决方案及相应类似案例中的图片予以证明。并结合招标人意见在冻结设计阶段确定。

- 屏蔽门的屏蔽性能应满足有关屏蔽效能指标要求。

- ▲提供本次投标同品牌屏蔽门5年正常使用证明，应在投标文件中提供案例证明材料，证明材料为由投标方所服务的客户盖章出具的证明函。

3、通风波导

- 波导窗须上进风/上出风方式，需要确保暗室内温度均匀，无明显梯度；

- 暗室顶部波导窗应安装在照明灯的上方，以便暗室内照明灯的热量散发；

- 波导窗需配有法兰盘并向外凸出，以便于与空调管道连接。

- 投标方应根据暗室体积及换风次数配置合适数量通风波导，暗室通风换气次数不小于3次/时，空气流速小于3m/s要求，波导窗数量以满足招标方技术要求，提供最优的解决方案，保证布局合理、流速均匀。

- 波导窗设计频率范围为14KHz-40GHz，屏蔽效能必须与暗室屏蔽效能要求一致。

- 波导窗有效通风截面积应不小于300mmx300mm。

4、吸波材料

- 暗室使用复合型吸波材料（铁氧体+尖劈吸波材料），其吸收特性需满足预测试EMC电波暗室场地性能要求。

- 铁氧体不接受使用胶水粘贴方式安装。

- 尖劈吸波材料须选用硬质吸波材料，电波暗室内铺设的所有吸波材料均采用实心吸波材料，不接受空心吸波材料；

- 整个暗室四侧墙面与顶面机械连接的方式铺设铁氧体吸波材料，尖劈吸波材料安装必须使用挂装式，本项目尖劈吸波材料采用满铺方式，即除地面外其余5面采用吸波材料全覆盖的铺设方式。

- 地面吸波材料需要特殊处理以满足高强度、易搬运、耐冲击等需求。

- 复合型吸波材料不应出现下垂、变形、碳粉脱落等现象，应特别注意防冷凝水及防潮，性能保证期限二十年。

- 吸波材料需在30MHz～40GHz 的宽带频率范围内提供良好的吸波作用，在使用环境相对湿度93%, 吸波材料物理性能和电性能不变化；并且可以安全地承受 200V/m 的连续场强与瞬间场强600 V/m。吸波材料必须是完全环保型、无异味，吸波材料的安装方式不对暗室内空气质量造成污染。

- ▲在暗室进门至转台区域，配置一套亚克力保护罩用于保护墙面吸波材料，要求尺寸：宽0.6米，高1.8米，厚度0.45米，应在投标文件中提供3D设计图纸。

- ▲屏蔽门上吸波材料加装白色反光板，应在投标文件中提供第三方检测机构出具的白盖介电常数及防火检测报告。

- 需提供吸波材料有关特性测试报告，包括以下证明吸波材料性能的检测报告：

- ▲尖劈吸波材料阻燃等级满足DIN 4102 Class B2或GB8624 B2，应在投标文件中提供第三方检测机构出具的尖劈吸波材料阻燃等级检测报告；

- ▲依照2011/65/EU或EC1907/2006，应在投标文件中提供第三方检测机构出具的尖劈吸波材料环保或无毒性性能检测报告；

- ▲依照IEC68-2-3，应在投标文件中提供第三方检测机构出具的尖劈吸波材料抗湿度性能检测报告；

- ▲依照ISO14644-1，应在投标文件中提供第三方检测机构出具的尖劈吸波材料洁净度检测报告。

5、线缆和线缆通道

- 线缆通道采用金属或PVC材料，安装在半电波暗室内的高架地板下方。

- 供电系统和测试系统线缆通道独立设置。

- 为保证今后暗室能力升级，线缆通道铺设及安装必须提供足够的升级空间。

6、高架地板

- 高架地板高度不小于200mm；整个电波暗室内部有支撑起来的高架地板，高架地板采用规格为600mm x 600mm x 38mm的双面金属和金属支撑腿构成。

- 安装后的金属反射地面平整无凹凸，没有孔洞和缝隙，安装完成后与转台平齐。反射地面安装完成后平整度优于2mm/3m，缝隙不超过0.5mm，所有固定螺钉均使用不锈钢材质，不会因为承重出现永久的形变。

- 高架地板承重1000kg/㎡，地板不会因承重产生任何变形；反射地面采用不小于2mm厚不锈钢钢板或锌铝镁钢板，钢板铺设必须平整紧密，钢板间隙须小于0.5mm；应满足ANSI C 63.4最新标准要求。

7、接口板与接头

考虑日常工作中，更换线缆方便，地面所有接口板均采用液压杆式盖板。预测试电波暗室墙面接口板（AP板）与地面接口板（CP板）的数量与位置：

| 接口板 | 位置 | 接头类型及数量 |
| --- | --- | --- |
| AP1 | 暗室－控制室 | 4*50 Ohm N, 4*FSMA，1*6孔光纤波导， 直径60mm直通管道 |
| AP2 | 暗室-功放室 | 4*50 Ohm N； 4*FSMA ；1*7/16大功率接头；1*6孔光纤波导，直径60mm直通管道 |
| CP1 | 转台中心 | 4*50 Ohm N,2*FSMA；电源插座(220V/32A*2，DC/32A)，预留3cm孔径1个 |
| CP2 | 转台边缘 | 4*50 Ohm N，2*FSMA；电源插座(220V/16A*3，220V/32A，DC/32A)，预留CCTV光纤口（2对） |
| CP3 | 3m天线塔附近 | 4*50 Ohm N，2*FSMA，1*7/16大功率接头，电源插座(220V/10A*2)，预留天线塔光纤（2个）； |
| CP4 | 转台附近 | 整改监视器 |

各类接头必须采用优质产品，其次，接口板的各类接口可以很容易的增加。

8、CCTV 监控系统

预测试电波暗室配置数字CCTV系统2套，固定式一套：为全景高性能彩色摄像机，固定安装在暗室墙面上，移动式一套：为可移动的近景彩色摄像机 (须配备三脚架，以便能清楚监测EUT的工作情况，该三脚架须对测试结果无影响。）

- 包括云台、电源、摄像头、数字图像处理器、光电转换器、三脚架和高性能的控制器。监控内容需显示在55寸以上LCD显示屏上，硬盘容量1TB以上，以便调用重要测试录像。

- 摄像头的光学变焦能力不低于26倍，有效像素不低于500万。

- 移动式摄像头配置可移动的防滑三脚架，该三脚架对EMC测试不会产生任何影响。

- 系统骚扰水平至少低于CISPR 22中B类设备限值下10dB，且在10KHz至 40GHz频率范围能承受场强200V/m 及/瞬态 600V/m 场强以上，并正常工作。

- 所有设备安装完毕后不影响整体屏蔽效能，同时背景噪声满足暗室的技术指标。

- 配置一套整改监视系统，要求背景噪声符合CISPR22的要求；

9、转台

- 配置一套电驱动、1.5m直径、金属不锈钢台面的转台，转台承重不小于500kg；

- 转台电动控制，光纤传送控制信号；

- 转台中间设置接口板，所有被测设备供电、校准用的射频线、测试用的信号线连接器应安装在转台中心的接口板上，以减小测量误差；

- 转台自身完全屏蔽密封，内部安装有电源滤波器，辐射骚扰小于CISPR32 中B类设备 限值下10dB，可承受200 V /m连续场强；

- 金属转台安装后台面应与地板平齐，与暗室的反射面应通过接触环连接；保证金属转台与金属反射面的水平及电连续性；

- 转台技术参数：

| 转台技术参数 |  |
| --- | --- |
| 直径： | 1.5 m |
| 最大承重： | 不小于500kg |
| 最大角度： | -20°/+380° |
| 精确度： | +/- 1° |
| 最大转速： | 0.5～2.0 rpm可调 |

10、天线塔

- 配置一套天线塔，应合理设计，在天线升到顶部时，不应有倾倒的危险；

- 天线塔为电驱动，非金属的材料制造，通过光纤传输控制信号；

- 天线塔应能满足在1~3米范围升降和极化变化的要求；

- 天线塔工作时，干扰水平低于GB9254中Class B干扰水平10dB，并在10KHz-18GHz频率范围内可以承受200V/m的连续场强；

- 天线塔采用电动升降，气动转极化工作模式；

- 天线塔至少配置2套天线适配器；

- 天线塔满足以下指标：

| 天线塔的技术参数： |  |
| --- | --- |
| 扫描高度： | 不小于(1.0- 3.0) m范围 |
| 天线塔总高度： | 3.3m |
| 天线最大承重： | 不小于 10 kg |
| 速度： | 2cm/秒至20 cm/秒可调 |
| 位置精确度： | ±1 cm |
| 极化角度： | 0°～ 90°，气动控制 |

11、控制器

- 转台、天线塔和控制器为同一品牌，至少同时可以控制二个设备以上；

- 控制器接口为IEEE488.2、GPIB 及USB，可在控制室直接控制转台与天线塔，并提供相关控制SCPI指令，干扰水平低于GB9254中Class B干扰水平10dB；

- 控制器提供光纤连接到天线塔；

- 控制器提供光纤连接到转台；

- 控制器有显示窗，可以显示天线高度；

- 控制器具有通过软件控制和手动控制的功能；

- 方便安装在标准19寸机柜里面，并方便在控制室远程操作。

12、配电及照明

暗室的配电箱样式美观大方，方便配电使用，具有防护措施。

- 电波暗室配置至少4套LED照明灯，照明灯具不应产生骚扰发射。满足背景噪声要求；

- 在暗室的门上方安装紧急照明灯，用以在断电或者照明手段丧失的情况下指明出口。紧急照明灯应用蓄电池供电且可自动完成充/放电转换。

- 应急开关安装在易接近部位，应急开关切断时可保留照明电源。

- 电气安装线缆置于地板下面或吸波材料后面。

- 配电装置包括各种必须的安全措施，包括故障电流保护装置(每一路)、过载保护装置如微型断路器(每一组)，电气保护装置可以在暗室外接进，不得安装在暗室内，采用单体屏蔽门处理方式防护。如过载保护短路器和漏电保护器，安装必须符合国家规范要求。

- 所有配电材料，必须采用优质产品，确保10年以上的使用寿命；

13、电源滤波器

- ▲电源滤波器需按MIL-STD-220A 的负载条件，14kHz-40GHz频率范围内的最小插入损耗100dB，其插入损耗的测试符合 CISPR publication 17和MIL-STD 220 A标准要求，应在投标文件中提供第三方检测机构出具的检测报告。

- 所有滤波器必须都是差共模滤波器；保证加载测试中，滤波器插入损耗没有下降；

- 电源滤波器配置数量如下：

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 预测试电波暗室 | 单相 32A-220V 50/60Hz 1套 | 供被测件 |
|  | 三相 32A-380V 50/60Hz 1套 | 供被测件 |
|  | 直流 DC 0-440V 32A 1套 | 供被测件 |
|  | 单相 32A-220V 50/60Hz 1套 | 供定位系统 |
|  | 单相 32A-220V 50/60Hz 1套 | 照明，配电 |

14、信号滤波器

由于信号传输要求，暗室需要引进网络信号滤波器和控制信号滤波器，具体配置如下。1个模拟信号滤波器；1个100M/1000Mbits光电转换器。

15、防火报警系统

- 暗室内需安装品牌空气采样类烟雾报警系统，即烟雾粒子电子分析模块必须在暗室外部，不接受烟感分析电路在暗室内部并加装滤波器的解决方案。

- 报警装置不能产生电子噪音、并可承受200V/m 连续场强和600V/m 瞬态场强。

- 所有设备安装完毕后不影响屏蔽效能。

- 具备独立的声光警报信号。

- 控制面板应提供输出信号端口；支持报警系统接入大楼或区域消防系统。

16、测试桌

暗室配置测试桌：

聚苯乙烯测试桌，承重不小于100kg，尺寸1.2*0.8*0.8m；测试桌材料的介电常数小于1.2。

17、屏蔽控制室及屏蔽功放室

- 屏蔽室控制室尺寸不小于4.3m（长）x2.8m（宽）x2.55m（高）；

屏蔽功放室尺寸不小于2.3m（长）x1.8m（宽）x2.55m（高）；

- 所有屏蔽室	采用自支撑结构，由不小于2mm厚度的单层镀锌钢板拼装构成，双面20um（275g/㎡）均匀镀锌。每块钢板尺寸不小于1.2×3.0m，经两次折弯完成，不接受三明治方案。

- 屏蔽性能截止频率20GHz，其他指标等同暗室要求。

- 屏蔽板折边后经过焊接、打磨的地方，必须进行二次镀锌或喷锌处理、保证屏蔽效能不受影响；

- 屏蔽控制室；地面采用高架地板，高度范围100mm-200mm，铺设防静电地板，控制室高架地板承重不小于1000kg/m²，表面敷设2mm不锈钢或锌铝镁接地平板；

- 屏蔽功放室；地面采用高架地板，高度范围150mm-300mm，铺设防静电地板，控制室高架地板承重不小于1000kg/m²；

- 屏蔽体内外表面进行喷塑处理；

- 钢板拼接处应采用屏蔽衬垫，保证优异的射频屏蔽和电接触，并保证屏蔽衬垫在使用年限内不生锈，以保证屏蔽效能在10年内不下降；

- 屏蔽体钢板拼装螺丝间距不高于8cm；

- 屏蔽体钢板螺孔形状必须为正圆形，不接受椭圆形。

- 屏蔽体的底部在建造时应经过防潮处理，抗震设防烈度7级以上；

- 屏蔽体应采用单点接地方式接地，接地电阻小于1欧姆；

- 屏蔽室屏蔽门需使用手动开启方式，（为保证屏蔽性能，屏蔽门必须是多刀多簧门），屏蔽控制室门通道净尺寸不小于1.2×2.1m（W×H）；屏蔽功放室门通道净尺寸不小于0.9×2.1m（W×H），同时安装测试状态指示灯；具体要求和暗室屏蔽门相同。

- 电源滤波器：（性能参数同电波暗室滤波器指标）

| 位置 | 特性 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 屏蔽室控制室 | 单相 32A-220V 50/60Hz | 2套 |
| 屏蔽室功放室 | 三相 32A-380V 50/60Hz | 1套 |
|  | 单相 16A-220V 50/60Hz | 1套 |

- 屏蔽室配置电话滤波器及1000Mbits的网络光电转换器各一套

- 通风波导窗设计频率范围14kHz-40GHz，数量以满足使用单位技术要求为准，屏蔽室采用上进上出的通风换气方式，换气次数不小于5次/小时。其他要求同电波暗室；

- 屏蔽室内配置配电箱，安装符合国家规范要求，配电箱根据不同的电路要求包含了RCDs和MCBs装置 ；

- PVC线缆槽，截面尺寸40mm x 100mm, 沿四面墙体安装，高度1.2m。安装于屏蔽墙体上，安装方式应保证屏蔽室整体性能指标，保证强、弱电有效隔离；

- 屏蔽室内照明亮度不小于300LUX，并配有紧急出口照明灯，断电后照明时间大于2小时；

- 线缆布设和电源插座布放将根据使用方要求进行；

- 屏蔽室建成后无有害气体，对人体无害；

- 所有配电材料和暗室要求一样。

18、配套空调系统

空调系统，用于所有暗室、控制室、功放室的通风换气。电波暗室和屏蔽控制室应为冷暖空调，其中功放室可以为单冷空调。空调设计需考虑测试要求和人员舒适性环境，各个房间实现单独控制。

1）空调温湿度参数要求

电波暗室：空调设计冷量约为200W/㎡-250W/㎡（不考虑被测物散热量），温度控制在23±5℃，湿度需控制在30%-60%之间。在保证空调冷量的前提下，循环风量不得小于每小时3次。

控制室：空调的设计冷量约为200W/㎡-250W/㎡，温度控制在（18-30）℃，循环风量一般不小于每小时3次。

功放室：由于功放室设备的散热量不同，空调的配置也需根据设备的散热量进行配置。功放室的空调室内温度常年需控制在（18-30）℃。

2）建议的施工工艺要求

所有暗室、控制室、功放室空调采用独立控制。

空调风管采用镀锌钢板，风管保温采用B1级别橡塑保温，保温表面采用银色铝箔二次防腐处理，铝箔颜色采用金属色，与暗室表面匹配。风管不得使用简易的材料，如高分子酚醛板材质泡沫材料等方式。

空调冷媒管，布管横平竖直，暗室及屏蔽室顶部的管道采用电缆桥架放置，墙壁立管采用线盒放置；空调冷凝管采用PPR管焊接。

所有暗室屏蔽室顶部空调设备，除设备自身携带接水盘之外，仍需独立二次安装空调接水盘和接水盘排水管道，接水盘材质采用不锈钢SUS304，接水盘管道采用PPR，独立排水点设置在人员易观察到的位置。

接水盘内或易产生漏水部分，必须安装电子漏水报警装置，产生漏水后，触发漏水报警装置蜂鸣报警。

空调系统费用应包含在投标报价中。

19、土建整改

投标方负责暗室区域土建整改，要求防渗及承重处理，承重要求1000kg/m2，负责地面自流平的施工，保证地面平整度能满足暗室建设的要求。暗室建设完成后，在参观通道区域做伸缩缝，要求美观大方。土建整改费用包含在投标报价中。

- 主要材料说明

下表为本项目主要材料，投标时须列入“中小企业声明函清单”中。

| 序号 | 主要材料 |
| --- | --- |
| 1 | 屏蔽钢板 |
| 2 | 屏蔽门 |
| 3 | 铁氧体及尖劈吸波材料 |
| 4 | 蜂窝形波导窗 |
| 5 | 高架地板及反射钢板 |
| 6 | 滤波器 |
| 7 | 定位系统，包括转台、天线塔及控制器 |
| 8 | 视频监控系统 |

四、质量要求

1、▲投标方所投设备要有产地、品牌、型号标志及相应的技术规格、性能保证。投标方所投设备必须是原制造厂商、正规渠道的设备；如出现上述质量问题采购方有权退货；如造成损失的，采购方可要求中标方给予赔偿，应在投标文件中提供提供承诺函。

2、投标方所投设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家规定的有关标准、规范要求。

3、投标方及所属子公司应有自己的工程安装团队；应在投标文件中提供6人以上施工人员近6个月社保缴纳证明。

4、提供上述社保缴纳施工人员各类有效期内的施工作业证，如：高空作业证，电工证，焊工证等；

5、投标方能长期提供良好的技术及备品备件的优惠供应。投标方应在中国有注册并拥有售后服务机构，要有专业人员服务，提供终身维修保养服务。投标方在国内有维修工程师和暗室、屏蔽室的备件仓库。本项目须提供保证设备正常运行的标准配置附件以及专用工具，相关费用须包括在设备的价格中。

6、质量保证期见下表，日期以暗室验收完毕移交日起计。如果中标方提供的质量保证期或者维护时间大于此要求，则以中标方提供的承诺为准。质保期间内，任何有缺损部件免费维护，包括无法修复部件的重新更换。技术性能指标保证无变化。安装性能指标保证没有变化。

| 部件名称 | 时间 |
| --- | --- |
| 暗室整体性能 | ≥10年 |
| 屏蔽体 | ≥10年 |
| 吸波材料 | ≥20年 |
| 屏蔽门 | ≥2年 |
| 监控系统 | ≥2年 |
| 定位系统 | ≥2年 |
| 滤波器 | ≥2年 |
| 照明灯 | ≥2年 |
| 其他 | ≥2年 |

五、培训及验收

1、验收

（1）由招标方认可的第三方检测机构进行暗室及屏蔽室所有性能指标的测试验收，包括SE/NSA/sVSWR/AN/绝缘电阻/绝缘阻抗/接地电阻等测试，投标报价必须包括第三方检测费用。

（2）中标方需提供招标方认可的环境评估报告，依照GB/T18883或G50325，投标报价必须包括环境评估报告费用。

（3）项目安装、调试完成，由招标方或中标方邀请具有国家相关资质的第三方进行现场测试完成后，在中标方、招标方授权代表在场的情况下，进行逐项验收。

2、技术培训

（1）承建单位应保证招标方人员（3人以上）在暗室安装地点进行现场操作、维护等技术培训，使受训人员能够完全掌握暗室的各项系统使用，培训时间不少于3工作日。

（2）培训结束后应有双方签署的培训报告作为对培训效果的评价。

六、其它要求

1、售后要求

免费质保期：不少于两年。

所有设备如无特别指明售后服务要求，需现场服务，售后服务及技术支持人员必须8小时内响应，48小时之内到达现场；需要更换设备或配件的必须在10 天之内修复（从提出现场服务要求开始算起），3天内不能修复的须提供备用设备。

2、工期要求

自合同签订之日起10天内完成设计方案，自设计方案确定之日起2个月内完成建设并验收交货。

3、包装要求

按行业要求严格包装，并且适用于长途运输。

4、投标方与土建方接口

（1）投标方必须与土建方及设计院合作，明确定义彼此间的接口。

（2）投标方提供电波暗室，包括本文件建议所有的项目建筑商应遵循供应商的建筑要求。

（3）在合同签署后，中标方将与建筑商明确定义所有接口细节。

5、投标方与电磁兼容测试设备供应商接口

（1）投标方提供所有的线缆通道，包括EMC测试设备线缆用通道。

（2）EMC测试设备生产商提供互锁系统，投标方提供门开关以控制互锁系统。

（3）投标方将与EMC测试设备生产商密切合作，以达到用户的满意。

6、交付明细

在项目交付时，中标方需提供以下完整的纸质中文技术资料共两套，电子版本一套。每套资料均包括以下内容：

（1）详细设计方案；

（2）安装实施图；

（3）测试大纲、测试报告；

（4）设备清单（包括附件及配套件清单）；

（5）货物最终验收后的备件及易损件的三年不变价清单及价格；

7、备品备件要求

投标方能长期提供良好的技术及备品备件的优惠供应。投标方应在中国有注册并拥有售后服务机构，要有专业人员服务，提供终身维修保养服务。投标方在国内有维修工程师和暗室、屏蔽室的备件仓库。

8、投标单位能力要求

投标单位需提供已建成的电波暗室取得CNAS认可证书的证明材料一份，包括电波暗室合同及CNAS认可证书。

9、付款方式

第一笔：合同签订后，甲方向乙方支付第一笔价款为合同总价的30%；

第二笔：完成建设并验收合格后，甲方向乙方支付第一笔价款为合同总价的70%

10、验收方式

项目安装、调试完成，由招标方或中标方邀请具有国家相关资质的第三方进行现场测试完成后，在中标方、招标方授权代表在场的情况下，进行逐项验收。