详细技术规格

一、项目名称：细胞培养箱一批 预算：104.8万元

二、数量 32台

三、用途描述

该二氧化碳培养箱模拟细菌、细胞、组织等培养物所需的温度、湿度、二氧化碳浓度等条件，并提供最精确稳定的控制，达到最合适的生长环境。同时对培养箱内部微生物污染进行有效防范，并定期消除污染，以保护研究成果，防止样品损失。主要用于科研部门作细菌培养、细胞、组织培养等培养实验用。

四、主要商务条款：

1、保修期限（年）：5年

2、交货期：合同签订后270天内

3、付款方式：验收后30天内100%付款

五、主要技术规格及系统概述：星号指标标注★

1.规格尺寸

1.1▲加热方式：直热气套式

1.2★有效容积：160L＜有效容积＜180L

1.3★外形尺寸：长≤670mm，宽≤670mm，高≤950mm

1.4内部尺寸：长≥500 mm，宽≥530mm，高≥630mm

2.温度控制

2.1温度控制范围：环境温度+3-55℃

2.2温度控制精度：<±0.1℃

2.3温度均一性：≤±0.3℃

2.4温度恢复时间：开门30 s后，37℃温度恢复时间≤5min

3.CO2控制

3.1CO2控制范围（%CO2）：0~20％

3.2CO2控制精度:±0.1%

3.3★CO2传感器：采用红外单光束双波长型二氧化碳传感器，无需人工零点校正，检测更精准，且灭菌过程中无需拆卸二氧化碳传感器

3.4CO2恢复时间：开门30 s后，5%浓度时CO2恢复时间：≤6min

4污染控制

4.1★灭菌方式：85-100℃高温湿热循环灭菌或者，整个灭菌周期≤20个小时（包括升温，灭菌，降温，干燥整个周期）

4.2▲灭菌效果认证：通过HPA或者TUV或者SGS等机构出具的灭菌效果认证（提供相关文件）

4.3▲柜体涂层：柜体外部含银离子或者氧化锌纳米涂层（提供涂层抗菌实验图文资料）；柜体涂层耐过氧化氢、臭氧腐蚀，提供第三方检测报告。

4.4★箱内主滤器及箱内洁净度：配备空气过滤器，0.3μm颗粒截留效率≥99.999%；过滤器安装在箱内，原位高温灭菌无需取出，避免二次污染；外门关闭5分钟内，腔室可恢复至ISO 5级水平（提供公开原版彩页或相关文件）

4.5安全保护：灭菌操作步骤提醒和安全提示，ULPA滤器更换提示，避免过滤器寿命中止或功能缺失造成样品损害

5结构功能

5.1控制系统：微电脑控制系统，具有温度、CO2浓度、开门超时及CO2钢瓶耗竭，ULPA报警提示等参数的报警及设置

5.2内胆：一体式不锈钢内胆，光滑内壁，大圆弧角设计，清洁无死角

5.3▲数据输出及自动监控：预留RS232或者RS485接口，可选配远程监控平台

5.4▲增湿水盘：水盘式加湿，方便取出换水及消毒，预防水垢形成；

5.5搁架数：标准搁板数量：4块，最大搁板数量：≥22块；

6工厂资质

6.1▲制造商质量体系认证：制造工厂通过ISO 9001、ISO13485质量体系认证；（提供有效期内的相关证书复印件，证书上有相关查询链接）

六、配置清单：

| 主机 | 配置 | 数量 | 配置描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 细胞培养箱 | 32 | - 容积170L - IR红外CO2传感器 - 带一键高温灭菌功能 - ULPA 超高效空气滤器 - 搁板*4x29 - 加湿盘 |