## 废液
上海中医药大学产教融合废液收集系统产品清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注
1 | HPLC集中式废液收集系统一 | 1.针对 HPLC 实验台 4m 设计一拖四连接的集中式废液收集系统。 2.双管路设计，全管路 PTFE 材质，扩口式连接更耐腐蚀。采用PTFE 直管, PTFE 材质一体成型排液连接部件、三通、弯头等。外套保护管路及连接保护装置，支撑保护管路平直无积液，同时保护管路避免外力冲击。 3.管路缓降坡度设计，并配有管路支撑设计和单向阀，平衡管路压力，减少管路积液。 4.管路隐藏式安装，配有全管路防漏装置。 5.管路末端 PTFE 波纹软管和PTFE 止流阀与废液收集终端连接，方便废液容器的更换。 6.收集终端 20L 智能型废液收集终端一套，配自动液位声光报警器、高效过滤器和防漏液二次容器。 7.配智能远程报警系统，提示废液报警信息。 8.废液桶一备一用。 9.配置描述见附录一。 | 套 | 3
2 | HPLC集中式废液收集系统二 | 1.针对 HPLC 实验台 6m 设计一拖六连接的集中式废液收集系统。 2.双管路设计，全管路 PTFE 材质，扩口式连接更耐腐蚀。采用PTFE 直管, PTFE 材质一体成型排液连接部件、三通、弯头等。外套保护管路及连接保护装置，支撑保护管路平直无积液，同时保护管路避免外力冲击。 3.管路缓降坡度设计，并配有管路支撑设计和单向阀，平衡管路压力，减少管路积液。 4.管路隐藏式安装，配有全管路防漏装置。 5.管路末端 PTFE 波纹软管和PTFE 止流阀与废液收集终端连接，方便废液容器的更换。 6.收集终端 20L 智能型废液收集终端一套，配自动液位声光报警器、高效过滤器和防漏液二次容器。 7. 配智能远程报警系统，提示废液报警信息。 8.废液桶一备一用。 9.配置描述见附录二。 | 套 | 3
3 | HPLC集中式废液收集系统三 | 1.针对 HPLC 实验台设计一拖一集中式收集系统。 2.PTFE 材质一体成型排液连接组件，7 孔连接（可密封连接Φ1.6~3，2mm，Φ6.0~9.0mm 排液管，配 PEEK 倒锥管，PTFE 压环，PP 接头等） 3.全管路 PTFE 材质，扩口式连接更耐腐蚀。采用 PTFE 直管, PTFE材质一体成型排液连接部件、三通、弯头等。外套保护管路及连接保护装置，支撑保护管路平直无积液，同时保护管路避免外力冲击。 4.管路末端 PTFE 波纹软管和PTFE 止流阀与废液收集终端连接，方便废液容器的更换。 5.收集终端 20L 智能型废液收集终端一套，配自动液位声光报警器、高效过滤器和防漏液二次容器。 6.废液桶一备一用。 7.配置描述见附录三。 | 套 | 5
4 | 安装、调试费用 | 五金辅件，脚手架，电线 | 套 | 2

## 配置描述
附录一：HPLC集中式废液收集系统一，直排设计一拖四连接配置描述
序号 | 设备、配件名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 固定装置 | 废液主管路固定轨道或支架 | 1 | 套
2 | 固定夹具 | 管路固定夹具及配件（根据实验台及空间设计选择方案） | 1 | 套
3 | PTFE排液管连接组件 | 一体式PTFE排液管连接部件，可定制连接口径和数量，标准7孔连接，可连接Φ1.6~Φ9.0mm排液管，并配螺纹倒锥管和压环等连接部件 | 4 | 套
4 | PTFE直管 | Φ20mmPTFE直管 | 4 | 根
5 | 保护外管 | 外套Φ40mm保护管及内衬PP支撑环，支撑保护管路，确保管路平直，无积液 | 4 | 根
6 | PTFE三通、弯头 | PTFE三通和弯头，耐化学腐蚀，扩口式连接 | 4 | 个
7 | PTFE导流软管 | PTFE材质波纹管，减缓废液流速，降低静电发生，同时便于废液容器移动和更换 | 1 | 根
8 | PTFE止流阀 | PTFE材质止流阀，更换容器时无滴漏 | 1 | 个
9 | 单向阀 | 单向进气，平衡管路内压力，防止管路积液 | 1 | 个
10 | 废液安全盖 | 防爆设计，带信号线的安全盖一套，管路连接孔一个，过滤器快接头一套，无接触液位传感器一套 | 1 | 套
11 | 废液桶 | 20LHDPE | 2 | 个
12 | 液位报警器 | 液位声光报警，3V低电压供电 | 1 | 套
13 | 高效过滤器 | 有机或无机高效过滤器，配有可视时间标签 | 1 | 个
14 | 防漏液二次容器 | 防倾倒、防漏液PP二次容器 | 1 | 套
15 | 安全标识标签 | 合规安全及警示标签 | 1 | 套
16 | 辅助材料 | 安装、密封连接辅助材料 | 1 | 套
附表二：HPLC集中式废液收集系统二，直排设计一拖六连接配置描述：
序号 | 设备、配件名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 固定装置 | 废液主管路固定轨道或支架 | 1 | 套
2 | 固定夹具 | 管路固定夹具及配件（根据实验台及空间设计选择方案） | 1 | 套
3 | PTFE排液管连接组件 | 一体式PTFE 排液管连接部件，可定制连接口径和数量，标准7孔连接，可连接Φ1.6~Φ9.0mm排液管，并配螺纹倒锥管和压环等连接部件 | 6 | 套
4 | PTFE直管 | Φ20mm PTFE直管 | 6 | 根
5 | 保护外管 | 外套Φ40mm保护管及内衬PP支撑环，支撑保护管路，确保管路平直，无积液 | 6 | 根
6 | PTFE三通、弯头 | PTFE三通和弯头，耐化学腐蚀，扩口式连接 | 6 | 个
7 | PTFE 导流软管 | PTFE材质波纹管，减缓废液流速，降低静电发生，同时便于废液容器移动和更换 | 1 | 根
8 | PTFE止流阀 | PTFE材质止流阀，更换容器时无滴漏 | 1 | 个
9 | 单向阀 | 单向进气，平衡管路内压力，防止管路积液 | 1 | 个
10 | 废液安全盖 | 防爆设计，带信号线的安全盖一套，管路连接孔一个，过滤器快接头一套，无接触液位传感器一套 | 1 | 套
11 | 废液桶 | 20L HDPE | 2 | 个
12 | 液位报警器 | 液位声光报警，3V低电压供电 | 1 | 套
13 | 高效过滤器 | 有机或无机高效过滤器，配有可视时间标签 | 1 | 个
14 | 防漏液二次容器 | 防倾倒、防漏液 PP二次容器 | 1 | 套
15 | 安全标识标签 | 合规安全及警示标签 | 1 | 套
16 | 辅助材料 | 安装、密封连接辅助材料 | 1 | 套
附表三：HPLC集中式废液收集系统三，直排设计一拖一连接配置描述：
序号 | 设备、配件名称 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 固定装置 | 废液主管路固定轨道或支架 | 1 | 套
2 | 固定夹具 | 管路固定夹具及配件（根据实验台及空间设计选择方案） | 1 | 套
3 | PTFE排液管连接组件 | 一体式PTFE 排液管连接部件，可定制连接口径和数量，标准7孔连接，可连接Φ1.6~Φ9.0mm排液管，并配螺纹倒锥管和压环等连接部件 | 1 | 套
4 | PTFE三通、弯头 | PTFE三通和弯头，耐化学腐蚀，扩口式连接 | 1 | 个
5 | PTFE 导流软管 | PTFE材质波纹管，减缓废液流速，降低静电发生，同时便于废液容器移动和更换 | 1 | 根
6 | PTFE止流阀 | PTFE材质止流阀，更换容器时无滴漏 | 1 | 个
7 | 废液安全盖 | 防爆设计，带信号线的安全盖一套，管路连接孔一个，过滤器快接头一套，无接触液位传感器一套 | 1 | 套
8 | 废液桶 | 20L HDPE | 2 | 个
9 | 液位报警器 | 液位声光报警，3V低电压供电 | 1 | 套
10 | 高效过滤器 | 有机或无机高效过滤器，配有可视时间标签 | 1 | 个
11 | 防漏液二次容器 | 防倾倒、防漏液 PP二次容器 | 1 | 套
12 | 安全标识标签 | 合规安全及警示标签 | 1 | 套
13 | 辅助材料 | 安装、密封连接辅助材料 | 1 | 套